Приложение № 2 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2023 год

| № | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неонатальный инкубатор | Основной блок инкубатор – 1 шт. Инкубатор для выхаживания недоношенных и новорожденных пациентов весом не менее от 500 грамм и выше. Предназначен для обеспечения регулируемого притока тепла, требуемой влажности воздуха и концентрации кислорода в среде пациента. Инкубатор состоит в основном из узла экрана, узла крышки термостата, узла кровати инкубатора, ящика для хранения, узла электрического ящика и узла основания. Требования к основным компонентам системы: Инкубатор обеспечивает сервоконтроль температуры воздуха, относительной влажности воздуха и концентрации кислорода. Диапазон установки температуры кожи при автоматическом управлении: не менее 37°С. Диапазон установки температуры воздуха в инкубаторе при ручном управлении: не менее 37°С. Возможность подключения двух датчиков для измерения центральной и периферической температуры. Периодическая запись температуры тела, воздуха, относительной влажности, концентрации кислорода, включая изображение их трендов. Интеллектуальная световая и звуковая система тревог. Создание карты пациента в инкубаторе с возможностью распечатки на принтере. Встроенный лоток для рентген пленки устанавливаемый снаружи, без открытия инкубатора. Серво управляемая интегрированная система увлажнения воздуха контролирует уровень воды в увлажнителе, а используемый материал для его изготовления позволяет проводить не менее 100% стерилизацию в автоклаве. Доступ к новорождённому с обеих сторон с автоматическим запуском воздушной завесы. Не менее 5 отверстий для рук, не более 10 отверстий для шлангов и две дверцы, передняя и задняя, откидывающиеся на не менее 180°, облегчают доступ к пациенту во время медицинских процедур и терапии. Конструкция крышки обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства и делает максимально легкой очистку, сохраняет стабильные климатические условия (температура воздуха, концентрация кислорода). Возможность открытия верхней крышки. Форма верхней крышки позволяет просматривать пациента без искажений. Панель управления: Представлен в виде цветного светодиодного дисплея размером не более 8 дюймов с сенсорным экраном. Дисплей должен позволять докторам и медсестрам задавать нужные параметры и получать числовую и графическую информацию об изменениях в показателях жизненно важных функций младенца и условий среды в инкубаторе. Дисплей можно поворачивать и вращать до любого угла положения в соответствии с требованиями персонала. Простое управление с блокировкой кнопок и цветовым различием отдельных параметров улучшает обслуживаемость всего инкубатора. Система трендов позволяет сравнивать несколько параметров с записью не менее каждые 2 минуты в течении 14 дней. Предохранитель T10AL / 250 В Диапазон взвешивания от 300 г до 8 кг Погрешность измерения ± 10 г (положение с максимальной точностью: центр кровати) разрешение экрана не более 8,0-дюймовый цветной сенсорный экран высокой яркости разрешение не менее 800 × 600. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор емкостью не менее 2200 мАч, не менее 14,8 В. Относительная ошибка ＋5% 、- 10%. Время зарядки аккумулятора не менее 2 часов в нормальных условиях. Время работы от аккумулятора батарея может обеспечить непрерывное питание в течение 2 часов после полностью заряжен (исключены такие функции, как нагрев, увлажнение и подъем). Источник питания Входное напряжение не менее 110-120В ～ 220 - 240 В ～ Входная частота не менее 50/60 Гц Входной ток не менее10 А Силовой кабельне менее 5м Колесо с тормозом – 1 набор. Колеса с тормозной системой предназначена для снижения скорости движения механизма. Тормозная система позволяет удерживать механизм от самопроизвольного движения во время покоя. Ножные педали для регулирования высоты – 1 набор. Ножные педали для регулирования высоты. Педали применяются для управления механизма, для приведения в движение, также в других случаях для управления техникой. Встроенные электронные весы – 1 шт. Электронные весы отображают вес младенца на экране. Диапазон измерения веса: не более 300-8000 г Точность измерения: не более ± 10 г Точность отображения: не более 1 г. Кислородный датчик – 1 шт. Кислородный датчик представляет собой электронное устройство, которое измеряет долю кислорода (O2) в анализируемом газе или жидкости. Встроенный модуль измерения SpO2 . Система фототерапии - Оборудование для фототерапии младенцев помогает безопасно и эффективно лечить желтуху с помощью передовых и высокоэффективной технологий фототерапии. Точная обработка данных, оснащен датчиком для точного измерения величины освещенности и гарантирует, что ребенок получит достаточное количество светатерапии, система Фототерапии повышает способность к расщеплению билирубина и сокращает время лечения. Сверхкомпактный -легкий и портативный, занимающий минимум места. - Ультра тихий - Безвентиляторный дизайн, бесшумный, обеспечивающий тихую и комфортную среду. - Гибкая регулировка - Простая регулировка высоты и угла. Конструктивные особенности: - Установка имеет регулируемый по высоте блок ламп, смонтированный на станине на четырех блокируемых роликах. Поэтому ее удобно использовать для облучения младенцев в кувезах или колыбелях. - Блок ламп жестко устанавливается под любым углом к поверхности, что обеспечивает возможность направлять излучение под требуемым углом. - Поскольку элементы установки не находятся в прямом контакте с телом принимающего лечение ребенка, это обстоятельство существенно облегчает процедуру ее дезинфекции. - Установка работает от источника переменного тока, поэтому температура и/или влажность окружающего воздуха не оказывают влияние на ее работу. - Таймер со светодиодным дисплеем, показания которого можно обнулять, показывает точное время, прошедшее с момента начала облучения ребенка. Благодаря этому удобно контролировать лечебную процедуру. Технические характеристики: Диапазон напряжений переменного тока не менее: 220 В ± 10В, 50 Гц/60 Гц ± 2Гц. Входная мощность не менее:≤ 120 Вт Световое излучение не менее: ≥500 микроватт/см2 Длина волны синего света не менее 430-490 нм Диапазон показаний времени не менее: 0-999 часов 59 минут Погрешность отсчёта времени не менее:≤ 0.002% Угол светового излучения: любой угол наклона к горизонту, фиксируемый Высота блока ламп регулируется и фиксируется. Пределы изменения высоты блока ламп не менее: 1350 мм - 1650 мм (диапазон регулирования не менее: 300 мм) Уровень освещенности не менее 63 мкВт / см2 / нм, расстояние не менее 35 см Уровень освещенности 5 регулируемых уровней, 20% 40% 60% 80% 100%. Шум <20 дБ Размер основного устройства не менее: 433 мм × 217 мм × 99 мм, отклонение: ± 5 мм Зонд: 52 мм × 183 мм × 30 мм, отклонение: ± 5 мм Вес основного устройства: 2,6 кг ± 0,5 кг, Источник питания не менее 100 ~ 240 В переменного тока не менее 50 Гц / 60 Гц 0,9 ~ 0,5 А. Матрас - Мягкий матрас. 1шт. Мягкая толстая стёганая подстилка на кровать или предмет такого же назначения с твёрдым каркасом. Кабель питания 1 шт. - Силовой кабель не менее 5м предназначен для передачи электроэнергии токами промышленных частот. Губка фильтра – 1 шт. Губка фильтра поддерживает чистоту. Серво управление O2 с мониторингом O2 – 1шт. Серво управление концентрации O2 с мониторингом O2 (процесс измерения). Шланг подачи кислорода – 1шт. Предназначен для подачи кислорода из компрессора к аппарату, длиной не менее до 5 метров Демпфирующие двери – 1 шт. Двери обеспечивают мягкое и плавное закрывание двери без рывков, хлопаний и резких толчков Монитор не более 8 дюймовый (не более 8-дюймовый TFT с сенсорным экраном) – 1 шт. Жидкокристаллический модуль с активной матрицей цвета, включающий аморфный кремниевый TFT. Он состоит из цветной панели TFT-LCD, FPC и блока задней подсветки и с емкостной сенсорной панелью. На мониторе должны отображаться, заданная температура, температура воздуха внутри инкубатора, температура кожи, концентрация кислорода, относительная влажность. Кислородный газовый шланг/IEC – 1 шт. Кислородный шланг сделан из пластичного материала – кордовой нити, которая обернута специальной резиной. Длиной не менее 0,5 м Требования к условиям эксплуатации: Рабочая среда Температура 20 °С - 30 °С Влажность Относительная влажность: от 10% до 95% (без конденсации) Скорость воздушного потока максимум: 0,3 м/с. Условия хранения Температура от -20 °C до 60 °C Относительная влажность 0 ～ 95% Относительная влажность (без конденсации) Давление 70 кПа ～ 106 кПа Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отра0ботавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | Шт | 7 |
| 2 | Инфракрасный обогреватель для детей | Инфракрасные обогреватели для детей аппарат представляет собой открытое отделение для фототерапии, согревания, реанимации и наблюдения за младенцами, новорожденными (включая недоношенных) и педиатрическими пациентами с массой тела менее 10 кг. Оборудование непрерывного действия. Инфракрасный обогреватель для младенцев можно использовать для инфракрасного обогрева пациентов, которые не могут полагаться на свою физиологическую способность регулировать температуру в контролируемой среде, а также для облегчения перехода новорожденных во внешнюю среду. Аппарат состоит из сборки основания, сборки люльки, стойки для инфузии, сборки лотка, сборки патрона лампы, сборки кронштейна. Также дополнительно система оснащается Пятипараметрическии модулем (модулем реанимации, модулями мониторинга (ЭКГ, НИАД, RESP, SpO2, PR и EtCO2)), весами, Сборка основания состоит из подъемной система на колесах с тормозами далее идет ящик , подъемный столб для подвешивания мусора и основная люлька. На кровати имеется гелевый теплопроводный матрас, который легко очищается. Бокс для рентгеновской пленки размещается под кроватью, нет необходимости перемещать новорожденного во время съемки рентгеновских лучей, что позволяет избежать неблагоприятной стимуляции и снижая риск инфекции. Устройство оснащено таймером оценки по шкале APGAR. Удобная и своевременная оценка состояния новорожденного. a) Диапазон таймера Апгар: 00: 00-59: 59 b) Разделен на два режима: подсчет и обратный отсчет, и можно установить не менее 10 узлов времени будильника c) Точность отображения не более 1 с d) Разрешение: не более 1 с e) Время будильника: не более 3 с Температура измеряется с помощью встроенного датчика температуры Система управляется с помощью панели управления с модулем монитора с системой графического представления данных и оснащенной Датчиком паузы звука жестов - не более 10,4-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран - Самоадаптивная сенсорная регулировка яркости - Централизованное отображение всех неонатальных волновых форм и данные для удобного просмотра и управления - Датчик внешней освещенности, автоматическая регулировка яркость экрана Аппарат также оснащен системой тревоги - видимый не менее на 360° индикатор тревоги может быть обнаружен с любого угла, благодаря чему событие может быть более заметным. Аварийные индикаторы: отклонения от заданной температуры, неисправность в работе датчика температуры кожи, неисправность системы, нарушение электропитания, неправильное положение купола. Световой индикатор напоминания о проверке состояния ребенка. Функция лучистого обогрева для младенцев (обогрев дальним инфракрасным излучением) позволяет новорожденному может непрерывно нагреваться во время съемки рентгеновских лучей и не простудиться или не подвергнется холодовому стрессу. Светодиодная лампа для прокола - Особенности высокая интенсивность света, в том числе высокая не менее (4500 люкс ± 500 люкс), средняя не менее (2500 люкс ± 500 люкс) и низкая не менее (1500 люкс ± 500 люкс) трехпозиционная регулировка, позволяет медицинскому персоналу четко наблюдать цвет кожи новорожденного, обеспечивая достаточное освещение во время процедуры. Размер пятна: не менее 250 мм ± 10% Технические характеристики блоков питания Входное напряжение 100-127 В ~, 220-240 В ~ Входная частота не более 50 Гц / 60 Гц Входной ток 8 A -9A (100 В ~ -127 В ~); 5.0 A -5,1 A (220 В ~ -240 В ~) Предохранитель не менее 250 В Шнур питания не менее 5м Коммуникационный порт: RS 232. Сборка люльки – 1шт. На сборку люльки собирается основная люлька, гелевый теплопроводный матрас, и стенки люльки для защиты младенца от падения. Дополнительные комплектующие: Колесо с тормозом – 1 шт. Колесо регулируемое тормозной колодкой, не менее 4 штуки крепится к Фонду Заблокируйте ролики при использовании устройства, чтобы оптимизировать стабильность фототерапевтического аппарата этого устройства Ящик для хранения принадлежностей – 1 шт. Выдвижной ящик под основной люлькой нужен для хранения принадлежностей Индикатор тревоги – 1 шт. Индикатор отклонений от заданных размеров, для реагирования тревоги Индикатор тревоги выключен в нормальном состоянии. При возникновении тревоги индикатор тревоги мигает или горит постоянно. Цвет света представляет определенный уровень тревоги. Основная люлька – 1 шт. Основная люлька представляет собой кровать, которая может наклоняться с помощью сенсорного экрана. Диапазон угла наклона люльки: не менее ± 12 °, с погрешностью наклона не более ± 1 °, люлька выдерживает нагрузку не менее 10 кг. Шум наклона не более ＜ 60 дБ (A) (при расстоянии измерения не менее 3 м). Поддерживается регулировка угла наклона одной кнопкой, выравнивание одной кнопкой при взвешивании. Запатентованная функция отображения угла наклона является точной и визуализируется с помощью встроенного датчика угла. Также на люльке имеется встроенные демпфирующие компоненты, которые уменьшают влияние шума на новорожденных. Кнопка подъемной педали – 1шт. Кнопка подъемной педали, служит для подъема или спуска люльки, для удобной работы с пациентом Медперсонала Программное обеспечение – 1 шт. Программа или множество программ, используемых для управления компьютером Подъемный щит – 1шт. Электрический подъемник для кровати - педали или сенсорное управление, позволяет медицинскому персоналу иметь удобную рабочую платформу Блок питания переменного тока – 1 шт. Многоразовое устройство, предназначенное для формирования напряжения, необходимого системе, из напряжения электрической сети Интерфейс данных – 1 шт. Физический блок МК отвечающий за передачу данных Многоразовый Кислородно-воздушный шланг европейского стандарта – 1 шт. Кислородно-воздушный шланг европейского стандарта предназначен для многоразового использования. Шланг присоединяется к источнику кислорода. Используется в реанимации Купол с обогревателем и с регулировкой положения – 1 шт. Металлический корпус детского обогревателя должен быть заземлен для защиты педиатров и операторов. Поэтому Infant Radiant Warmer оснащен трехжильным шнуром питания, который при подключении к соответствующей трехпроводной розетке заземляет Infant Radiant Warmer через провод заземления (защитное заземление) в шнуре питания. розетки, вовремя свяжитесь с электриком больницы. Когда крышка обогревателя наклоняется, срабатывает сигнализация наклона. При активации обогреватель по умолчанию будет настроен на настройку младенческого режима. Если ранее он использовался, устройство автоматически установит последнюю настройку, независимо от продолжительности интервала, за исключением других параметров, выходящих за рамки режима. Обогреватель для младенцев соответствует требованиям стандарта по электромагнитной совместимости. Встроенная коробка для рентгеновских снимков – 1 шт. Кассета с рентгеновской пленкой оборудована под детской люлькой. Поддон для рентген кассеты и рентгенопрозрачное ложе пациента, позволяющие проводить рентгенологическое обследование новорожденного. Стойка поддерживающая монитор – 1 шт. Электронные весы – 1 шт. Предназначен для измерения веса новорожденного, удобно для записи и наблюдения за тенденциями роста новорожденного. Вывод значений взвешивания должен осуществляться на цветном дисплее. Диапазон измерения веса: не более 300-8000 г Точность измерения: не более ± 10 г Точность отображения: не более 1 г Аспиратор – 1 шт . Медицинский прибор, предназначенный для удаления жидких сред из полостей организма. Всасывающий шланг аспиратора – 1 шт. Шланг всасывает удаленные жидкости средств из полостей организма с помощью аспиратора. Требования к условиям эксплуатации: Температура: от -20 ° C до 60 ° C Относительная влажность: от 15% до 80% (без учета сжатия), без конденсации Атмосферное давление: от 50,0 кПа до 106,0 кПа Скорость воздуха в рабочей среде: <0,3 м / с. Если скорость> 0,3 м / с, это может привести к медленному нагреву и неравномерной температуре. Температура окружающей среды за пределами этого диапазона может повлиять на точность устройства и вызвать повреждение компонентов и проводки. Не используйте это устройство в среде, отличной от указанной выше; в противном случае это может вызвать сбои в работе или невыполнение требований к показателям производительности. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отра0ботавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | Шт | 7 |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Аппарат искусственной вентиляции легких предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии. Он обеспечивает вспомогательную вентиляцию легких и респираторную поддержку, EtСО2 для взрослых, детей и новорожденных с массой тела не менее от 200 грамм. Аппарат искусственной вентиляции легких поддерживает не менее 16 режимов вентиляции для различных клинических применений. Широкий выбор, включая расширенные режимы вентиляции позволяет повысить эффективность лечения. Режим вентиляции: VCV, VSIMV, PRVC, PRVC/SIMV, PCV, PSIMV, BPAP, APRV, PSV, AMV, NIV, NI-ST, NCPAP, NCPAP-PS, NCPAP-PC, HFOT Мониторинг: Дыхательный объем, давление в дыхательных путях, положительное давление в конце выдоха, концентрация кислорода, частота дыхания, минутная вентиляция легких, сопротивление, растяжимость, постоянная времени выдоха, скорость потока оксигенотерапии Дыхательный инструмент: Небулайзер, задержка вдоха и выдоха, ручное дыхание, функция вздоха, кислородотерапия, Flush O2 PEEPi, широкий выбор дыхательных режимов по давлению и по объему Дополнительные комплектующие: Газовый шланг - 1 шт. Газовый шланг. Шланг подачи газа представляет собой гибкую цилиндрическую трубку, которая используется для хранения и транспортировки частиц газа. Увлажнитель в сборе – 1 шт. Увлажнитель в сборе (воздуха) Трубка для отбора проб CO2 с набором переходников для воздуховода для новорожденных - 1 шт. Трубка для отбора проб CO2 с набором переходников для воздуховода для новорожденных (для одного пациента) Назальная канюля для новорожденных – 1 шт. Назальная канюля для новорожденных Кислородная с удлинительной трубкой используется в медицине для кратковременной или постоянной подачи кислорода в дыхательные пути. Головной убор для маски CPAP S, силиконовый – 1 шт. Головной убор для маски CPAP S, силиконовый Предназначена для использования медицинских учреждениях, быту и промышленности. Комплект для режима вентиляции B (PRVC, PRVC-SIMV, APRV, VS, PSV-S/T) – 1 шт. Комплект для режима вентиляции B (PRVC, PRVC-SIMV, APRV, VS, PSV-S/T) При искусственной вентиляции с контролируемым объемом задается объем, который подается пациенту (тидальный объем Vt в качестве регулируемого параметра). Давление дыхательных путей определяется по растяжимости легких и вдыхаемому объему. Одноразовая Надувная маска для анестезии для новорожденных – 1шт. Одноразовая Надувная маска для анестезии для новорожденных Постоянное положительное давление конца выдоха (CPAP) применяется при подаче свежей газовой смеси пациенту во время всего дыхательного цикла и может применяться у пациентов на спонтанном дыхании через лицевую маску или эндотрахеальную трубку. Держатель кабеля – 1 шт. Держатель кабеля специализированный крепеж, предназначенный для крепления кабеля диаметром до 10 мм. Держатель кабеля разработан для прямого монтажа, что позволяет осуществлять крепление монтажными пистолетами по бетонным поверхностям. Литиевая батарея не менее 2200 мАч – 1 шт. Литиевая батарея не менее 2200 мАч Одноразовый (неперезаряжаемый) гальванический элемент, в котором в качестве анода используется литий или его соединения. Опорный рычаг (держатель трубки) – 1 шт. Опорный рычаг (держатель трубки) механизм, представляющий собой балку, вращающуюся вокруг точки опоры. Тележка с колесиками – 1 шт. Тележка с колесиками для оборудования Корзина – 1 шт. Корзина Плетёное изделие, служащее вместилищем для принадлежностей и расходных материалов. Кабель питания – 1 шт. Кабель питания для подключения к источнику питания. Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Одноразовый дыхательный контур для новорожденных – 1 шт. Одноразовый дыхательный контур для новорожденны. Используется для доставки газовой смеси от аппарата к пациенту и состоит из трубок вдоха/выдоха и различного вида коннекторов Одноразовая водяная камера – 1 шт. Одноразовая водяная камера. Предназначены для использования с одноразовыми контурами, как взрослыми, так и с неонатальными. Одноразовая дыхательная трубка для новорожденных с подогреваемым проводом - 1 шт. Одноразовая дыхательная трубка для младенцев с подогреваемым проводом. Одноразовая дыхательная трубка предназначена для проведения искусственной вентиляции легких. Мешок с дыхательным резервуаром (тестовое легкое) 60 мл тип: детский - 1 шт. Мешок с дыхательным резервуаром (тестовое легкое) 60 мл тип: детский . Одноразовая упаковка, имеющая переменную геометрическую форму. Маска назальная (Для новорожденных) – 1 шт. Маска назальная (Для новорожденных) Назальная маска, который закрывает нос, минимально соприкасаясь с лицом пациента. Комплект одноразового небулайзера - 1 шт. Комплект одноразового небулайзера Комплект одноразового небулайзера— это преобразования жидкого лекарственного препарата в аэрозоль. Одноразовый бактериальный фильтр с портом для забора проб – 1 шт. Одноразовый бактериальный фильтр с портом для забора проб. Предназначен чтобы минимизировать риск бактериального загрязнения. Требования к условиям эксплуатации. Температура хранения: -20 °C до +50 °C. Относительная влажность (без конденсации) 5% -95%. Электропитание: 100-240 В (переменный ток), 50-60 Гц; Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | Шт | 5 |
| 4 | Монитор прикроватный неонатальный | Монитор пациента Основной блок Медицинский монитор с многочисленными функциями, используется для мониторного наблюдения за тяжелобольными пациентами. Мультипараметрический монитор предназначен для наблюдения за тяжелобольными пациентами в операционных, отделениях интенсивной терапии и CCU, а также в прикроватных помещениях. Он может использоваться для мониторинга ЭКГ (включая измерение сегмента ST и анализ аритмии), NIBP, Resp (дыхание), Temp, SpO2, PR (частота пульса), IBP, анестетического газа, NICO (неинвазивный сердечный выброс), инвазивного сердечного выброса, DOA (глубина анестезии), EtCO2 (конечный прилив углекислого газа), OXYCRG (кислородная кардиореспирограмма), расчет функции почек, расчет гемодинамики, расчет оксигенации, расчет вентиляции, анализ сегмента ST, анализ аритмии расчет лекарств и регистратор взрослых, детей и новорожденных. Наличие транспортировочной рукояти Наличие порта VGA: подключение к дисплею со стандартным интерфейсом VGA, на котором отображается текущая информация мониторинга. Наличие USB-порта: поддержка мыши, клавиатуры, принтера и других USB-устройств. Наличие сетевого порта: подключен к центральной системе мониторинга через сетевой кабель. Наличие беспроводной связи Наличие разъема для SD карт Наличие многофункционального разъема Наличие эквипотенциального разъема В мониторе используется цветной ЖК-экран с подсветкой, который может одновременно отображать физиологические параметры, кривые, сообщения будильника, часы, состояние сетевого подключения, номер койки, уровень заряда батареи и т.д. Дисплей: цветной сенсорный TFT-экран с диагональю не менее 12,1 дюймов. Разрешение: не менее 800 х 600 пикселей. Вес: не более 3,9 кг. Рабочая температура не менее 5-40 ° C. Влажность: ≤93%. Источник питания не менее 100-240 В ~, 50/60 Гц ± 1 Гц. Тип батареи: перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Емкость аккумулятора не менее: 2200 мАч (опционально: не менее 4400 мАч). Подзарядка аккумулятора время: максимум 5,5 часов для зарядки; Резервная батарея: не менее 2 часа непрерывной работы. Индикаторы: аварийные сигналы (отображает не менее 8 форм сигналов), индикатор питания, индикатор заряда батареи. Дополнительные комплектующие: Программное обеспечение центральной системы мониторирования – 1 шт. Центральная система мониторинг позволяет отслеживать различные показатели жизнедеятельности большого числа пациентов лечебного учреждения, путем получения информации из медицинского монитора. Системы мониторинга пациентов обеспечивают вывод полной информации обо всех регистрируемых системой параметрах для одного из подключенных приборов. Система обеспечивает возможность сохранения зарегистрированных данных (трендов) на жестком диске компьютера центрального поста. Система обеспечивает установку порогов тревог и срабатывание тревожной сигнализации для каждого подключенного прибора. Система обеспечивает возможность изменения и сохранения настроек вывода информации от подключенных к системе приборов. Система обеспечивает возможность печати зарегистрированных параметров (трендов) на подключенном к компьютеру центрального поста принтере. Система обеспечивает работоспособность при подключении различных приборов, входящих в комплект поставки системы. Датчик для измерения температуры тела внутриполостный для взрослых – 1 шт. Внутриполостной (универсальный) датчик предназначен для измерения центральной температуры тела при введении его через естественные отверстия для взрослых. Датчик SpO2 - 1 шт. Станартный датчик SpO2 на пальце для взрослых предназначен для длительного неинвазивного мониторинга насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса. Определение уровня насыщения крови кислородом, сатурации, в %: в диапазоне SpO2 70-100% - точность ± 3% в диапазоне SpO2 Частота пульса в диапазоне не менее 20-250 ударов в минуту; Степень защиты от поражения электрическим током: тип BF. Срок службы не менее 3 года. Многоразовый датчик зажима для пальцев SpO2 для взрослых и детей – 1 шт. Датчик многоразового применения для измерения уровня сатурации, в виде клипсы для пальцев SpO2, длина кабеля не менее 91,44 см для взрослых Манжета для измерения артериального давления для взрослых, не менее 25-35 см – 1 шт. Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для пользователей с окружностью руки не менее от 25 до 35 см. Встроенный фиксируемый гибкий ЭКГ кабель для дефибрилляции из не менее 5 жил применяется с дефибрилляторами при проведении реанимации и электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма – 1 шт. Сетевое крепление – 1 шт. Расходный материал сетевого оборудования из пластика. USB-кабель – 1 шт. Кабель USB предназначен для подключения переферийных устройств. Длина кабеля не менее не менее 2 метров Кабель ЭКГ не менее 12-контактный с не менее 5-ю отведениями с защитой от дефибриляции по стандарту IEC – 1 шт. Не менее 12-контактный разъем с не менее 5 отведениями Кабель ЭКГ/защита от дефибрилляции/IEC Электроды (взрослые) – 1 шт. Электроды (взрослые) предназначены для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя. Трубка НИАД для взрослых (белая) - 1 шт. Трубка для присоединения манжет для измерения неинвазивного артериального давления для мониторов, длина не менее 2 метра. Предназначена для взрослых пациентов. Литиевая батарея не менее 2200 мАч – 1 шт. Универсальный тип элементов питания. Источники питания на основе лития отличаются высокой энергоемкостью при относительно малых размерах и массе. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор не менее 11,1 В / не менее 2200 мАч, обеспечивающий питание не менее 2 часов подряд при нормальном использовании после полной зарядки. не менее 2200 мА: минимум не менее 2 часа от разряда не менее до 90% заряда при нормальном использовании. Требования к условиям эксплуатации Условия транспортировки и хранения Температура окружающей среды, -20°С-+60°C Относительная влажность: ≤93% Атмосферное давление: 700 гПа – 1060 гПа Диапазон напряжений переменного тока: 100-240 В, 50 Гц/60 Гц. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | Шт | 3 |
| 5 | Монитор пациента | Монитор пациента Основной блок Медицинский монитор с многочисленными функциями, используется для мониторного наблюдения за тяжелобольными пациентами. Мультипараметрический монитор предназначен для наблюдения за тяжелобольными пациентами в операционных, отделениях интенсивной терапии и CCU, а также в прикроватных помещениях. Он может использоваться для мониторинга ЭКГ (включая измерение сегмента ST и анализ аритмии), NIBP, Resp (дыхание), Temp, SpO2, PR (частота пульса), IBP, анестетического газа, NICO (неинвазивный сердечный выброс), инвазивного сердечного выброса, DOA (глубина анестезии), EtCO2 (конечный прилив углекислого газа), OXYCRG (кислородная кардиореспирограмма), расчет функции почек, расчет гемодинамики, расчет оксигенации, расчет вентиляции, анализ сегмента ST, анализ аритмии расчет лекарств и регистратор взрослых, детей и новорожденных. Наличие транспортировочной рукояти Наличие порта VGA: подключение к дисплею со стандартным интерфейсом VGA, на котором отображается текущая информация мониторинга. Наличие USB-порта: поддержка мыши, клавиатуры, принтера и других USB-устройств. Наличие сетевого порта: подключен к центральной системе мониторинга через сетевой кабель. Наличие беспроводной связи Наличие разъема для SD карт Наличие многофункционального разъема Наличие эквипотенциального разъема В мониторе используется цветной ЖК-экран с подсветкой, который может одновременно отображать физиологические параметры, кривые, сообщения будильника, часы, состояние сетевого подключения, номер койки, уровень заряда батареи и т.д. Дисплей: цветной сенсорный TFT-экран с диагональю не менее 12,1 дюймов. Разрешение: не менее 800 х 600 пикселей. Вес: не более 3,9 кг. Рабочая температура не менее 5-40 ° C. Влажность: ≤93%. Источник питания не менее 100-240 В ~, 50/60 Гц ± 1 Гц. Тип батареи: перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Емкость аккумулятора не менее: 2200 мАч (опционально: не менее 4400 мАч). Подзарядка аккумулятора время: максимум 5,5 часов для зарядки; Резервная батарея: не менее 2 часа непрерывной работы. Индикаторы: аварийные сигналы (отображает не менее 8 форм сигналов), индикатор питания, индикатор заряда батареи. Не менее 12,1-дюймовый цветной сенсорный экран, водонепроницаемый IPXI, цвет волны регулируемый, «Аритмия, анализ ST, OxyCRG, дисплей с крупным шрифтом». – 1 шт. Программное обеспечение центральной системы мониторирования - Центральная система мониторинг позволяет отслеживать различные показатели жизнедеятельности большого числа пациентов лечебного учреждения, путем получения информации из медицинского монитора. Системы мониторинга пациентов обеспечивают вывод полной информации обо всех регистрируемых системой параметрах для одного из подключенных приборов. Система обеспечивает возможность сохранения зарегистрированных данных (трендов) на жестком диске компьютера центрального поста. Система обеспечивает установку порогов тревог и срабатывание тревожной сигнализации для каждого подключенного прибора. Система обеспечивает возможность изменения и сохранения настроек вывода информации от подключенных к системе приборов. Система обеспечивает возможность печати зарегистрированных параметров (трендов) на подключенном к компьютеру центрального поста принтере. Система обеспечивает работоспособность при подключении различных приборов, входящих в комплект поставки системы. Датчик для измерения температуры тела внутриполостный для взрослых - Внутриполостной (универсальный) датчик предназначен для измерения центральной температуры тела при введении его через естественные отверстия для взрослых. Датчик SpO2 - Станартный датчик SpO2 на пальце для взрослых предназначен для длительного неинвазивного мониторинга насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса. Определение уровня насыщения крови кислородом, сатурации, в %: в диапазоне SpO2 70-100% - точность ± 3% в диапазоне SpO2 Частота пульса в диапазоне не менее 20-250 ударов в минуту; Степень защиты от поражения электрическим током: тип BF. Срок службы не менее 3 года. Датчик температуры - Датчик температуры представляет собой многократно используемое устройство, которое необходимо для круглосуточного измерения показателей тела больного. Для получение точного результата измерения, измеряйте температуру не менее 1 минуты. Предназначен для взрослых. Имеет не менее 2 контактный разъем. Длина кабеля не менее 3 метра. Многоразовый датчик зажима для пальцев SpO2 для взрослых и детей - Датчик многоразового применения для измерения уровня сатурации, в виде клипсы для пальцев SpO2, длина кабеля не менее 91,44 см для взрослых Манжета для измерения артериального давления для взрослых, не менее 25-35 см - Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для пользователей с окружностью руки не менее от 25 до 35 см. Манжета артериального давления для детей, не менее 18-26 см - Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для детей с окружностью руки не менее от 18 до 26 см. Сетевое крепление - Расходный материал сетевого оборудования из пластика. USB-кабель - Кабель USB предназначен для подключения переферийных устройств. Длина кабеля не менее не менее 2 метров Трубка НИАД для взрослых (белая) - Трубка для присоединения манжет для измерения неинвазивного артериального давления для мониторов, длина не менее 2 метра. Предназначена для взрослых пациентов. Датчик для измерения температуры кожи у взрослого не менее 2-х контактный. - не менее 2-контактный датчик температуры кожи для взрослых Литиевая батарея не менее 2200 мАч - Универсальный тип элементов питания. Источники питания на основе лития отличаются высокой энергоемкостью при относительно малых размерах и массе. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор не менее 11,1 В / не менее 2200 мАч, обеспечивающий питание не менее 2 часов подряд при нормальном использовании после полной зарядки. не менее 2200 мА: минимум не менее 2 часа от разряда не менее до 90% заряда при нормальном использовании. Требования к условиям эксплуатации Условия транспортировки и хранения Температура окружающей среды, -20°С-+60°C Относительная влажность: ≤93% Атмосферное давление: 700 гПа – 1060 гПа Диапазон напряжений переменного тока: 100-240 В, 50 Гц/60 Гц. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | Шт | 4 |
| 6 | Дефибриллятор-монитор | Бифазный дефибриллятор с лопатками (взрослый / педиатрический) РАЗМЕР: не более 360 x 280 x 250 мм (ширина х высота х глубина); ВЕС: не более 6,5 кг с электродами подушек, батареей, стимулятором и принтером; не более 7,2 кг с дефибрилляторными лопастями; Мощность: не менее 100-240 VAC: 50/60 Hz Режим работы AED: Непрерывный мониторинг и стимуляция, Дефибрилляция при не менее 270 [J] энергии в течение не менее 2 минут каждые не менее 12 секунд, в течение длительного времени в среднем не менее 2 [удары / минута]; Энергия для внешней: не менее 2-5-7-10-20-30-40-50-60 -80-100-150-200-270-360 [J] Энергичная доступность: Автоматическое отключение шока через не менее 30 с после зарядки ЭКГ Временной интервал: не менее 4,4 секунды при скорости не менее 25 мм/с Чувствительность: не менее 0,25 0,5 1 2 4 [cm/mV] or Auto Частотный ответ на дисплей: не менее 2 [Hz] – 25 [Hz] Сетевой блок питания Тип: Встроенный Напряжение: не менее 90...240 В Сила тока: Максимально не менее 1,2 A Частота: не менее 47...63 Гц AC Коэффициент мощности: не менее 0,97 с коррекцией коэффициента мощности Дисплей: Размеры: не менее 7 дюймов (не менее 177,7 мм) по диагонали, активная область не менее 150 x 92 мм Тип: Цветной ЖК-дисплей TFT Разрешение: не менее 800 х 480 пикселей Тип: Ni-MH не менее 10,8 В 3000 мАч Вес: не менее 620 г Емкость: не менее 5 часов непрерывного мониторинга или не менее 200 разрядов мощностью не менее 200 Дж Индикатор: не менее 5-ступенчатый индикатор на экране и светодиодный индикатор выключении Время зарядки в случае полного отсутствия: не менее 2,5 часа для полной зарядки Защита батареи от перегрева: схема управления батареей обеспечивает предотвращение перегрева элементов батареи. Кроме того, корпус батареи оборудован плавким предохранителем на не менее 75 ° C, который отключает цепь в случае перегрева Срок годности: В случае нормального использования, минимум не менее 24 месяца, но не более не менее 500 полных циклов зарядки Дополнительные комплектующие: Наружный набор лопастей - Многофункциональные наружные электроды-затворы. Это не менее 2 комплекта оборудования для взрослых и педиатрических клапанов. Взрослый o: не менее 97,6 х 65,4 мм; педиатрический не менее 43,2 ø Кабель ЭКГ не менее 3-проводный с зажимом (защищенный дефибриллятор) - не менее 3-жильный кабель: [I] [II] [III]ДИАПАЗОН ВХОДНОГО СИГНАЛА ± 10 [мВ] ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА ± 320 [мВ] ЧАСТОТНЫЙ ОТВЕТ не менее (-3 дБ) 0,05 - 150 [Гц] MUSCLE FILTER не менее (-3DB) устанавливается: 25, 30, 35, 40 [Гц] Сетевой фильтр не менее 50 или 60 [Гц] Затухание:> 20 [дБ] GAIN не менее x0.25, x0.5, x1, x2, x4, авто (по умолчанию = x1) BASELINE ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ <5 [с] при 270 [Дж] в случае энергии удара ВХОДНОЙ ШУМ Максимум. не менее 20 [uVpp] ИМПЕДАНС ВХОДА ЭКГ Мин. не менее 20 [M] CMRR (по сетевому фильтру) мин. 100 дБ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ <5 [s] ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПАКЕМАКЕРА Макс. 700 [мВ] / 2 [мс], Минимум 2 [мВ] / 0,25 [мс] ОБНАРУЖЕНИЕ PACEMAKER Максимум. 700 [мВ] / 2 [мс] ТОЛЕРАНТНОСТЬ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА Макс. 400 [Дж], ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА 10 [мс] (в совокупности с отображением), БЛОКИРОВКА Автоматическая, ЧАСТОТА ВЫБОРКИ 8 [кГц] РАЗРЕШЕНИЕ РЕКЛАМЫ 0,25 [мкВ / бит], 24 [бит] УРОВЕНЬ Предела обнаружения QRS 200 [мкВ] ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДА ЭКГ-ПАДЕНИЯ на электрод ПРОВЕРКА ШУМА КАНАЛА ЭКГ На канал КЛАССИФИКАЦИЯ Защита от дефибрилляции, класс CF ЭКГ не менее 5-проводный с зажимом (защищенный дефибриллятор) - не менее 5-жильный кабель: [I] [II] [III] [aVR] [aVL] [aVF] [Vx] ДИАПАЗОН ВХОДНОГО СИГНАЛА ± 10 [мВ] ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА ± 320 [мВ] ЧАСТОТНЫЙ ОТВЕТ не менее (-3 дБ) 0,05 - 150 [Гц] MUSCLE FILTER не менее (-3DB) устанавливается: 25, 30, 35, 40 [Гц] Сетевой фильтр не менее 50 или 60 [Гц] Затухание:> 20 [дБ] GAIN не менее x0.25, x0.5, x1, x2, x4, авто (по умолчанию = x1) BASELINE ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ <5 [с] при 270 [Дж] в случае энергии удара ВХОДНОЙ ШУМ Максимум. не менее 20 [uVpp] ИМПЕДАНС ВХОДА ЭКГ Мин. не менее 20 [M] CMRR (по сетевому фильтру) мин. 100 дБ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ <5 [s] ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПАКЕМАКЕРА Макс. 700 [мВ] / 2 [мс] Минимум 2 [мВ] / 0,25 [мс] ОБНАРУЖЕНИЕ PACEMAKER Максимум. 700 [мВ] / 2 [мс] ТОЛЕРАНТНОСТЬ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА Макс. 400 [Дж] ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА 10 [мс] (в совокупности с отображением) БЛОКИРОВКА Автоматическая ЧАСТОТА ВЫБОРКИ 8 [кГц] РАЗРЕШЕНИЕ РЕКЛАМЫ 0,25 [мкВ / бит], 24 [бит] УРОВЕНЬ Предела обнаружения QRS 200 [мкВ] ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДА ЭКГ-ПАДЕНИЯ на электрод ПРОВЕРКА ШУМА КАНАЛА ЭКГ На канал КЛАССИФИКАЦИЯ Защита от дефибрилляции, класс CF ЭКГ-кабель не менее 10-проводный с зажимом (защищенный дефибриллятор) - не менее 10-жильный кабель: [I] [II] [III] [aVR] [aVL] [aVF] [V1]... [V6] ДИАПАЗОН ВХОДНОГО СИГНАЛА ± 10 [мВ] ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА ± 320 [мВ] ЧАСТОТНЫЙ ОТВЕТ не менее (-3 дБ) 0,05 - 150 [Гц] MUSCLE FILTER не менее (-3DB) устанавливается: 25, 30, 35, 40 [Гц] Сетевой фильтр не менее 50 или 60 [Гц] Затухание:> 20 [дБ] GAIN не менее x0.25, x0.5, x1, x2, x4, авто (по умолчанию = x1) BASELINE ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ <5 [с] при 270 [Дж] в случае энергии удара ВХОДНОЙ ШУМ Максимум. не менее 20 [uVpp] ИМПЕДАНС ВХОДА ЭКГ Мин. не менее 20 [M] CMRR (по сетевому фильтру) мин. 100 дБ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ <5 [s] ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПАКЕМАКЕРА Макс. 700 [мВ] / 2 [мс] Минимум 2 [мВ] / 0,25 [мс] ОБНАРУЖЕНИЕ PACEMAKER Максимум. 700 [мВ] / 2 [мс] ТОЛЕРАНТНОСТЬ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА Макс. 400 [Дж] ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА 10 [мс] (в совокупности с отображением) БЛОКИРОВКА Автоматическая ЧАСТОТА ВЫБОРКИ 8 [кГц] РАЗРЕШЕНИЕ РЕКЛАМЫ 0,25 [мкВ / бит], 24 [бит] УРОВЕНЬ Предела обнаружения QRS 200 [мкВ] ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДА ЭКГ-ПАДЕНИЯ на электрод ПРОВЕРКА ШУМА КАНАЛА ЭКГ На канал КЛАССИФИКАЦИЯ Защита от дефибрилляции, класс CF гель ЭКГ не менее 260 г - Гель ЭКГ не менее 260 г (доступны различные пакеты) Требования к условиям эксплуатации Напряжение: 100-240 В переменного тока: 50/60 Гц; Температура при эксплуатации: 30 - 95 [%] Влажность при эксплуатации: относительная влажность, без конденсации. Хранение / транспортировка: макс. 95% относительной влажности, не конденсационный Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | Шт | 2 |
| 7 | Монитор пациента | Монитор пациента Основной блок Медицинский монитор с многочисленными функциями, используется для мониторного наблюдения за тяжелобольными пациентами. Мультипараметрический монитор предназначен для наблюдения за тяжелобольными пациентами в операционных, отделениях интенсивной терапии и CCU, а также в прикроватных помещениях. Он может использоваться для мониторинга ЭКГ (включая измерение сегмента ST и анализ аритмии), NIBP, Resp (дыхание), Temp, SpO2, PR (частота пульса), IBP, анестетического газа, NICO (неинвазивный сердечный выброс), инвазивного сердечного выброса, DOA (глубина анестезии), EtCO2 (конечный прилив углекислого газа), OXYCRG (кислородная кардиореспирограмма), расчет функции почек, расчет гемодинамики, расчет оксигенации, расчет вентиляции, анализ сегмента ST, анализ аритмии расчет лекарств и регистратор взрослых, детей и новорожденных. Наличие транспортировочной рукояти Наличие порта VGA: подключение к дисплею со стандартным интерфейсом VGA, на котором отображается текущая информация мониторинга. Наличие USB-порта: поддержка мыши, клавиатуры, принтера и других USB-устройств. Наличие сетевого порта: подключен к центральной системе мониторинга через сетевой кабель. Наличие беспроводной связи Наличие разъема для SD карт Наличие многофункционального разъема Наличие эквипотенциального разъема В мониторе используется цветной ЖК-экран с подсветкой, который может одновременно отображать физиологические параметры, кривые, сообщения будильника, часы, состояние сетевого подключения, номер койки, уровень заряда батареи и т.д. Дисплей: цветной сенсорный TFT-экран с диагональю не менее 12,1 дюймов. Разрешение: не менее 800 х 600 пикселей. Вес: не более 3,9 кг. Рабочая температура не менее 5-40 ° C. Влажность: ≤93%. Источник питания не менее 100-240 В ~, 50/60 Гц ± 1 Гц. Тип батареи: перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Емкость аккумулятора не менее: 2200 мАч (опционально: не менее 4400 мАч). Подзарядка аккумулятора время: максимум 5,5 часов для зарядки; Резервная батарея: не менее 2 часа непрерывной работы. Индикаторы: аварийные сигналы (отображает не менее 8 форм сигналов), индикатор питания, индикатор заряда батареи. Датчик SpO2 - Станартный датчик SpO2 на пальце для взрослых предназначен для длительного неинвазивного мониторинга насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса. Определение уровня насыщения крови кислородом, сатурации, в %: в диапазоне SpO2 70-100% - точность ± 3% в диапазоне SpO2 Частота пульса в диапазоне не менее 20-250 ударов в минуту; Степень защиты от поражения электрическим током: тип BF. Срок службы не менее 3 года. Датчик температуры - Датчик температуры представляет собой многократно используемое устройство, которое необходимо для круглосуточного измерения показателей тела больного. Для получение точного результата измерения, измеряйте температуру не менее 1 минуты. Предназначен для взрослых. Имеет не менее 2 контактный разъем. Длина кабеля не менее 3 метра. Многоразовый датчик зажима для пальцев SpO2 для взрослых и детей - Датчик многоразового применения для измерения уровня сатурации, в виде клипсы для пальцев SpO2, длина кабеля не менее 91,44 см для взрослых Манжета для измерения артериального давления для взрослых, не менее 25-35 см - Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для пользователей с окружностью руки не менее от 25 до 35 см. Манжета артериального давления для детей, не менее 18-26 см - Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для детей с окружностью руки не менее от 18 до 26 см. Сетевое крепление - Расходный материал сетевого оборудования из пластика. Трубка НИАД для взрослых (белая) - Трубка для присоединения манжет для измерения неинвазивного артериального давления для мониторов, длина не менее 2 метра. Предназначена для взрослых пациентов. Литиевая батарея не менее 2200 мАч - Универсальный тип элементов питания. Источники питания на основе лития отличаются высокой энергоемкостью при относительно малых размерах и массе. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор не менее 11,1 В / не менее 2200 мАч, обеспечивающий питание не менее 2 часов подряд при нормальном использовании после полной зарядки. не менее 2200 мА: минимум не менее 2 часа от разряда не менее до 90% заряда при нормальном использовании. Требования к условиям эксплуатации Условия транспортировки и хранения Температура окружающей среды, -20°С-+60°C Относительная влажность: ≤93% Атмосферное давление: 700 гПа – 1060 гПа Диапазон напряжений переменного тока: 100-240 В, 50 Гц/60 Гц. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | Шт | 10 |
| 8 | Кровать пациента | Головная доска (Изголовье) - Кровать механическая не менее 3-х секционная универсальная с секцией ложа. Кровать предназначена для осуществления ухода за больными в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии, послеоперационных, кардиологических, и ортопедических отделениях. Каркас кровати изготовлен из низкоуглеродистой стали прямоугольного сечения не менее с 2 отверстиями для подъемной стойки. Технические характеристики: Максимальная допустимая рабочая нагрузка не менее 250 кг. Диапазон угла наклона спинки не более 0°-75° Диапазон угла наклона коленной части не более 0°-35° Головная доска – изголовье, крепится с помощью крючков на поверхность кровати. Доска для ног - Доска для ног уникального дизайна должен быть из ABS пластика. Боковая планка (Левая сторона) – 2 шт. Боковое ограждение должен быть из ABS пластика. Экологический пластик может быть стерилизован при 100°C Боковая планка (Правая сторона) – 2 шт. Боковое ограждение должен быть из ABS пластика. Экологический пластик может быть стерилизован при 100°C Аварийная кнопка - Аварийная кнопка предназначен для блокировки всех 4-х колес. Дополнительные комплектующие: Поверхность кровати - Ложе кровати изготовлен из стали с перфорацией, с эпоксидным порошковым покрытием. В поверхности кровати имеется держатель матраса. Инфузионная стойка (не менее до 15 кг) - У кровати должна быть предусмотрена инфузионная стойка в количестве не менее 1 штуки. Инфузионная стойка для внутривенных вливаний из нержавеющей стали, должен выдерживать груз не менее до 15 кг. Должен иметь не менее 4 крючка для подвешивания инфузионных пакетов Ролик с тормозом не менее 4 шт. (Колесики) – 4 шт. Не менее 4 антистатических колесах диаметром не менее 125 мм с резиновым покрытием и перекрестной блокировкой. Матрац в гигиеническом чехле - Наполнитель из "холодного" пенополиуретана высокой упругости (профилирование в центральной и боковых зонах) в съемном влагостойком паропроницаемом чехле на молнии. Матрас предназначен для использования в условиях стационара, домашнего ухода согласно риску возникновения пролежней пациента. Применяемые матрасы могут быть поставлены различной толщины в диапазоне – не менее 12 см (всего не менее 1 матрац на 1 кровать в комплекте поставки). Головная, спиная, ножная секции - Головная, спинная, ножная секции из ABS пластика. Экологический пластик может быть стерилизован при 100°C Требования к условиям эксплуатации a) Температура окружающей среды: + 5 ℃ ~ + 40 ℃. b) Относительная влажность: ≤ 85%. c) Атмосферное давление: 70 кПа ~ 106 кПа. d) Напряжение питания: 100-220 ± 22 В переменного тока; e) Частота сети: 50 ± 5 Гц Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |