Приложение № 2 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинскиеизделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2021 год

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наборы для продолжительной замещающей почечной терапии для аппарата Мультифитльтрат | Набор для непрерывной гемофильтрации Multifiltratel Kit 8 Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат, материал мембраны: Fresenius Polysulfone; толщина стенки: не более 35 мкм, внутренний диаметр: не более 220 мкм, эффективная поверхность: не менее 1,8 м2, макс.поток крови: 20% от эффективного потока крови, рекомендуемый поток крови: не более 100-350 мл/мин, стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ, материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ,АБС,ПЭ,ПА, диаметр пампсегмента не более 6,4 мм, обем заполнения: не более 147-159 мл, стерилизация, ЭО для аппарата Фризениус Мультифильтрат. | Набор | 4 |
| 2 | Раствор для гемофилтрации и гемодиализа для аппарата Мультифильтрат | Мультилак 2 ммоль/л калия в прозрачном пластиковом мешке объемом не более 5000 млКалия хлорид 0,1491 г, Натрия хлорид 5,961 г., Натрия лактат раствор не менее 8,52 г., Кальция хлорид дигидрад не более 0,2205 г., Магния хлорида гексагидрат, 0,1017 г., Глюкозы моногидрат 1,1 г. для аппарата Фризениус Мультифильтрат. | Л | 500 |
| 3 | Одноразовый гемоперфузионный картридж | Применяется для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: Сепсис, септический шок, операция на сердце, острый панкреатит, серьезный ожег, тяжелая травма, тяжелая инфекция, ОРДС. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, Максимальная вместимость (мл) 330 +-2, объем не менее 185+-5,адсорирующее вещество – сополимер стирол-дивинилбензола, лучева ястерилизация, размер не более 290 мм (Д)*105 мм (Ш)*108 мм (В), 0,9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использование на пациенте не менее 2 и не более часов.Изделие стерильно. Упаковка индивидуальная, стерильная. В комплект входит адаптер для подключения. Срок годности/гарантия: не менее 3 года с момента изготовления | шт | 2 |
| 4 | RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 750 (750 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 500 (750 иссл.)) | "Измерительный патрон, система RAPIDPoint 500 (750 проб),28 дней, полный набор газов крови и CO-ox, включая лактат. Параметры :pH,pCO2, pO2, натрий(Na+), калий(K+), ионизированный кальций(Ca++), хлорид(Cl-), глюкоза, лактат. СO- оксиметрия:tHb,sO2, O2Hb,COHb,MetHb,общий гемоглобин, неонатальный билирубин (nBili). Система выполняет измерения и определения на основании нормальной температуры 37,0 °C. Во время анализа пробы можно ввести значение фактической температуры пациента, чтобы система предоставила результаты по pH, pCO2 и pO2 с поправкой на температуру. Время получения анализа 60 сек. Автоматический QC или в ампулах QC. 3 уровневый QC. одноточечная калиброка 30 минут, двухточечная калибровка каждые 2 часа." “RapidPoint500” | Кор | 10 |
| 5 | Катетер баллонный для внутрисердечной криоаблации | Предназначен для криоаблации тканей сердца Контроль движения катетера в двух направлениях- Наличие. Диаметр, Fr -11,8. Длина, см -134. Рабочая длина, см -99. Диаметр кончика катетера, Fr -9. Размер кончика, мм -5 (короткий), 12 (длинный). Диаметр раздутого баллона, мм-28. Совместимый с интродьюсером 12 Fr- Наличие. Совместимый проводник, не более, дюйм-0,035. Температурный датчик- Термопара. |  |  |
| 6 | Катетер диагностический для легочных вен | Предназначен для определения электрической активности устьев легочных вен при проведении криоаблации. Диаметр, Fr-3,3. Диаметр канала совместимого устройства, не менее, Fr-3,4. Специальный изгиб в форме петли для обеспечения позиционирования в устье вены- Наличие. Диаметр петли, мм-20. Длина общая, см-166. Рабочая длина, см-149. Количество полюсов-8. Расстояние между электродами, мм-6. Размер электрода, мм-1. |  |  |
| 7 | Управляемый интродьюсер с дилатором для выполнения процедур криоаблации | Предназначен для внутрисосудистого доступа для баллонной криоаблации. Контроль движения интродьюсера- Наличие. Внутренний диаметр, Fr-12,7. Внешний диаметр, Fr-15,9. Рентгеноконтрастный маркер в дистальном кончике интродьюсера- наличие. Расстояние от кончика до рентгеноконтрастного маркера, мм-2,5. Рабочая длина, см-68. Общая длина, см-82. Дилатор- наличие. Рабочая длина дилатора, см-85. Совместимость проводниками диаметром от 0,81 до 0,89 мм- наличие. |  |  |
| 8 | Резервуар | Емкость для охлаждающего вещества обеспечивает криоконсоль оксидом азота (N2O). Вес нетто охлаждающего вещества (вес заполненной емкости, исключая вес емкости) 3,71кг (8,2 фунта) Вес брутто емкости (вес заполненной емкости, включая вес емкости) 11,48 кг (25 фунтов) Характеристики хладагента: Сжиженный оксид азота (N2O) 99.5% очистка, уровень влажности < 50 ppm (частей на миллион) |  |  |
| 9 | Кабель для подключения подачи охлаждающего газа | Кабель для подключения подачи охлаждающего газа для катетера и отвода испоьзованого газа |  |  |
| 10 | Электрический кабель | Электрический кабель для подключения катетера POLARx |  |  |
| 11 | Кабель подключения циркулярного катетера | Кабель подключения циркулярного катетера POLARmap, 8 pin |  |  |
| 12 | Датчик движения диафрагмы | Этот датчик крепится к поверхностному электроду от ЭКГ и позволяет отслеживать движения диафрагмы пациента при стимуляции с интракардиального катетера. Используется для контроля целостности диафрагмального нерва при проведении аблации на правых легочных венах. |  |  |