Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на  медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2023 год

| № | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножка бедренная Accolade II | Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Клиновидная в 2-х плоскостях, без ограничивающего воротника, с наличием двух продольных декомпрессионных борозд по бокам, без поперечных ребер и выступов. Шейка имеет полировку. Конец дистальной части имеет усеченную форму с латеральной стороны во фрональной плоскости. Тип фиксации: Фиксация первичная - пресс-фит. Вторичная - остеоинтеграция. Покрытие: Плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием, толщиной 50 микрометров, нанесенное циркулярно только в проксимальной части ножки. Типоразмеры: 12 стандартных типоразмеров. Офсет для компонента с шеечно-диафизарным углом 127 градусов имеет диапазон от 32 мм до 58 мм с увеличением пропорционально увеличению размера компонента. Длина ножки в диапазоне от 93 мм до 126 мм в зависимости от типоразмера. Длина шейки: Диапазон от 27 мм до 40 мм в зависимости от типоразмера. Шеечно-диафизарный угол (угол между шейкой и осью ножки): 127 градусов. Конус: 11/13. | штука | 60 |
| 2 | Головка бедренная Stryker V40 | Материал:Кобальтохромовый сплав. Диаметр: 22,2; 26; 28; 32; 36 мм. Офсет: Для диаметра 28 мм: -4, 0, +4, +6, +8, +12. Конус: 11/13 | штука | 60 |
| 3 | Чашка ацетабулярная Trident | Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Полусферическая. На полюсе имеется резьбовое отверстие для фиксации импактора. В экваториальной части внутренней поверхности имеется циркулярная борозда для фиксации вкладыша без дополнительного металлического блокировочного кольца. Покрытие: Шероховатое титановое покрытие, нанесенное посредством плазменного напыления с дополнительным поверхностным мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной 50 микрометров. Тип фиксации: Первичная бесцементная фиксация по типу пресс-фит с возможностью дополнительной фиксации спонгиозными винтами у вариантов, предусматривающих наличие отверстий для винтовой фиксации. Вторичная фиксация за счет остеоинтеграции. Типоразмеры: 17 типоразмеров в диапазоне от 42 мм до 72 мм с шагом 2 мм. Варианты: С секторным расположением 3 отверстий, с секторным расположением 5 отверстий, с равномерным распределением 8-12 отверстий | штука | 60 |
| 4 | Вкладыш Trident | Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Форма: Полусферическая, по экватору вкладыш имеет циркулярные выступы для фиксации в чашке и 12 желобков по периферии для сопоставления с деротационными выступами чашки. Механизм фиксации: Путем импакционного вклинивания циркулярного выступа вкладыша в соответствующую циркулярную борозду чашки, без дополнительного металлического блокировочного кольца. Типоразмеры: Внутренний диаметр: 28 мм, 32 мм. Вкладыш с внутренним диаметром 32 мм доступен к установке в вертлужный компонент наружный диаметр которого начинается от 44 мм. Варианты: Стандартный, с козырьком 10 градусов | штука | 60 |
| 5 | Бедренный компонент Triathlon | Материал: Кобальтохромовый сплав. Версия: С сохранением задней крестообразной связки. Форма: Анатомическая (правый и левый). Единый радиус в сагиттальной плоскости в угловом диапазоне движений от 10 до 110 градусов. Анатомически изогнутая борозда под надколенник. Передний фланец отклонен вперед под углом 7 градусов. Задние мыщелки укорочены. На задней поверхности дистальных мыщелков имеются деротационные ножки. Типоразмеры: 8 типоразмеров для правого и левого компонентов. Медиально-латеральный размер от 59 до 80 мм, передне-задний размер от 53 до 75 мм. Толщина дистального и заднего фланцев 8,5 мм. Тип фиксации: цементная. | штука | 180 |
| 6 | Большеберцовый компонент Triathlon | Материал: Кобальтохромовый сплав. Форма: Универсальный для правого и левого суставов. Основание имеет срединный деротационный выступ для центрирования и фиксации вкладыша. Ножка имеет килевидную форму со ступенчатыми боковыми крыльями без центрального цилиндрического стержня. Типоразмеры: 8 типоразмеров. Передне-задние размеры основания: 40, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 60 мм. Медиально-латеральные размеры основания: 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 85 мм. Высота основания: 3,2 мм. Толщина киля: от 2,6 до 3,6 мм. Медиально-латеральные размеры киля: от 40 до 58 мм. Высота киля: от 28 до 39 мм. Тип фиксации: цементная. | штука | 180 |
| 7 | Большеберцовый вкладыш Triathlon Х3 | Тип: Фиксированный. Механизм фиксации: Импакционное защелкивание на большеберцовом компоненте. Стабилизация сустава: Мыщелковая, за счет увеличенной высоты переднего края основания. Геометрия артикуляционной части позволяет использовать компонент как при сохранении задней крестообразной связки, так и без сохранения задней крестообразной связки, а также при функциональной недостаточности задней крестообразной связки для задней стабилизации. Типоразмеры: 8 типоразмеров в зависимости от типоразмера большеберцового компонента. Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 9, 11, 13, 16, 19 мм для каждого типоразмера. | штука | 180 |
| 8 | Процедурный комплект ортопедия (бедро) | 2 шт.- Защитное покрытие на стол 137х150см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 150 ± 2см на 137 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 150 ± 2см на 137 ± 2см из перфорированный полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 150 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 137x150см. 1 шт. – Простыня одноразовая 220х250 см. Простыня одноразовая c U вырезом для эндопротезирования тазобедренного сустава. Покрытие изготовлено из гидрофильного нетканого материала Biflex плотностью 59 грамм на м2. Простыня в длину 250 ± 2 см, в ширину 220 ± 2 см. U образный вырез размером в высоту 105см, в ширину 20 см. Простыня имеет клейкую часть по U образному вырезу. 1 шт- Халат усиленный CPT L. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой Cobes. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность не менее 45 грамм на м2 плюс нетканый материал Cobes не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 19 см, передняя часть от линии горловины до низа 134 см, общая ширина в развёрнутом виде 152 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 142 см, длина рукава до верхней точки плеча 80 см, ширина груди 64 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 40 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер L. 2 шт - Халат усиленный CPT XL. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой Cobes. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал Cobes не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 1 шт - Пленка прозрачная. Операционная пленка с йодоформом стерильная, прозрачная, размером в длину 60см, в ширину 45 см, толщиной не более 0,025 мм. Операционная пленка приклеивается на сухую кожу пациента после обработки операционного поля по методике, принятой в клинике, и осушения стерильной салфеткой. Антисептик йодоформ постепенно выделяется из адгезивного слоя пленки на протяжении всей операции и обеспечивает подавление широкого спектра микробов, в том числе S. epidermidis, Staphylococcus aureus, E. Coli Preudomonas aeruginosa. Исключается контакт инструментов, перчаток и жидкостей с кожными бактериями и их попадание в рану. Кожа пациента «дышит» через пленку, чем обеспечивается плотное прилегание пленки во время самых длительных операций. Пленка легко растягивается и «запоминает» форму, что позволяет плотно и быстро фиксировать ее на рельефных и подвижных участках. Полная прозрачность пленки обеспечивает хороший обзор области операции. Облегчается фиксация хирургических простыней вокруг области разреза (вместо зажимов и липких лент). Гипоаллергенна за счет акрилатного адгезива. Для всех видов хирургических операций — покрытие зоны операционного разреза для повышения уровня асептики. 1 шт.- Защитное покрытие: для ног 25х122см (Polyester). Бахила сделана из двух материалов: наружный материал из полиэстера толщеной 50 микрон, голубого цвета, внутренний материал трикотаж с высоким содержанием хлопка белого цвета. Бахила в высоту 122 см, в ширину 25 см. Бахила изготовлена виде тубуса, имеет шов в начале бахилы. 1 шт. – Трубка отсоса 350 см. Трубка отсоса одноразовая. Аспирационная трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см., длина стандартного коннектора 54 мм. Внутренний диаметр соединительной трубки 5.6 мм, наружный диаметр соединительной трубки 8.2 мм. Коннектор синего цвета. Предназначена для соединения аспирационного наконечника с хирургическим аспиратором. 1 шт. – Наконечник отсоса. Наконечник отсоса с шарикообразным наконечником (типа Crown), не вентилируемый, сделан из материала стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник имеет 2 угла: дистальный и проксимальный, дистальный угол 165°+/-5° и проксимальный угол 150° -/+5. Ручка длиной 115 мм. Светло-голубого цвета. 1 шт. – Кожный степлер CPT. Степлер для кожи используются для сшивания краев кожных ран в абдоминальной хирургии, гинекологии, торакальной хирургии, ортопедии и других хирургических операциях. Обеспечивает качественное и быстрое закрытие ран. Имеет прозрачный носовой элемент, который позволяет видеть количества скоб и четко видеть установку скоб, направляющую для точного размещения скоб. В степлере имеется 35 штук скоб. Скобы размером: внешняя длина 5.7 мм., высота 4.2 мм. Скобы изготовлены из хирургической нержавеющей стали 316L. 1 шт. – Перчатки: неопудренные №7. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. 2 шт. – Перчатки: неопудренные №8.0. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. 1 шт - Эластичный бинт 10см х 4,6 м с иодофолом. Самофиксирующиеся эластичный бинт в длину 460 см и в высоту 10 см. Бинт изготовлен из нетканого материала и эластичного волокна. Способность к самофиксации позволяет слоям бинта прикрепляться друг к другу, но не к другим материалам или коже. Может быть использован для защитных перевязок и контроля отеков, а также для частичной иммобилизации. 1 шт. - Катетер дренажный 14 Fr, 200 мл. Система закрытого раневого дренажа сильфонного типа (Мини-вак) представляет собой низковакуумный раневой дренажный комплект для операционной раны. Особенности Полупрозрачность позволяет наблюдать за содержимым. Возможна повторная эвакуация для максимального сбора секрета. Комплект включает резервуар 200 мл, изогнутую иглу длиной 14 Fr и соединительную трубку длиной 80 cм. Гибкая сильфонная камера легко нажимается одним человеком одной рукой для активации всасывания сильфонного узла. Градуированный сильфон позволяет пользователю измерить слитый объем. Метод стерилизации: этиленоксидом. | Компл | 150 |
| 9 | Процедурный комплект ортопедия (колено) | 1 шт- Защитное покрытие на стол 150х250 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 150x250см. 1 шт.- Защитное покрытие на стол 137х180см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 180 ± 2см на 137 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 180 ± 2см на 137 ± 2см из перфорированный полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 180 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 137x180см. 1 шт.- Простыня для конечностей 226х300см. Простынь одноразовая предназначена для операции на коленного сустава. Общий размер простыни 300 см ± 2.5 см на 226 см ± 2.5 см. Простынь сделана из нетканого материала SMS плотностью не менее 41грамм на м². Трехслойный нетканый материал SМS (спанбонд - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Мелтблаун – это нетканый материал, который обладает барьерным свойствами по отношению к проникновению микроорганизмов). SMMS обладает высоким антистатичностью, низким поверхностным сопротивлением, однородностью, нетоксичным свойствам, гидрофобным свойством и устойчив к разрывам и растяжениям. Имеет эластичное окошко для доступа к манипуляции 22 см на 22 см с отверстием диаметр 6 см и имеет впитывающею часть размером 101 см на 80 см. 1 шт.- Клеящаяся инцизная плёнка. Операционная пленка с йодоформом стерильная, прозрачная, размером в длину 60см, в ширину 45 см, толщиной не более 0,025 мм. Операционная пленка приклеивается на сухую кожу пациента после обработки операционного поля по методике, принятой в клинике, и осушения стерильной салфеткой. Антисептик йодофор постепенно выделяется из адгезивного слоя пленки на протяжении всей операции и обеспечивает подавление широкого спектра микробов, в том числе S. epidermidis, Staphylococcus aureus, E. Coli Preudomonas aeruginosa. Исключается контакт инструментов, перчаток и жидкостей с кожными бактериями и их попадание в рану. Кожа пациента «дышит» через пленку, чем обеспечивается плотное прилегание пленки во время самых длительных операций. Пленка легко растягивается и «запоминает» форму, что позволяет плотно и быстро фиксировать ее на рельефных и подвижных участках. Полная прозрачность пленки обеспечивает хороший обзор области операции. Облегчается фиксация хирургических простыней вокруг области разреза (вместо зажимов и липких лент). Гипоаллергенна за счет акрилатного адгезива. Для всех видов хирургических операций — покрытие зоны операционного разреза для повышения уровня асептики. 1 шт - Чаша: лоток 28х25х5см. Лоток квадратный, голубого цвета. Сделан из полипропилена медицинского класса. Общая длина 315 мм, ширина 260 мм, высота 50 мм. 1 шт. – Защитное покрытие: для ног 25х122см (Polyester). Бахила сделана из двух материалов: наружный материал из полиэстера толщеной 50 микрон, голубого цвета, внутренний материал трикотаж с высоким содержанием хлопка белого цвета. Бахила в высоту 122 см, в ширину 25 см. Бахила изготовлена виде тубуса, имеет шов в начале бахилы. 1 шт - Счетчик игл. Корпус счетчика игл квадратный из пластика ABS. Внутри имеет вкладыш на клейкой основе, вкладыш имеет деление на четыре колонки и десять рядов, нумерацию от 1 до 40. Вкладыш счетчик игл можно крепить к любому рабочему пространству, можно разделить пополам для двойного использования в разных областях операционного поля. Коробка в высоту 14мм, в длину 114мм и в ширину 54мм. 1 шт - Эластичный бинт 10см х 4,6 м с иодофолом. Самофиксирующиеся эластичный бинт в длину 460 см и в высоту 10 см. Бинт изготовлен из нетканого материала и эластичного волокна. Способность к самофиксации позволяет слоям бинта прикрепляться друг к другу, но не к другим материалам или коже. Может быть использован для защитных перевязок и контроля отеков, а также для частичной иммобилизации. 1 шт. – Набор коагулятора CPT с очистителем. Коагулятор с наконечником Cut-Coag контроль упора для пальцев. Имеет стандартное одноразовое лезвие. Изготовлен из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Разъем типа Valleylab позволяет использовать карандаши со всеми видами электрохирургических операций. 1 шт. – Очиститель наконечника коагулятора. Очиститель наконечника коагулятора - абразивная, рентгеноконтрастная губка используются во время электрохирургических процедур для удаления остаточного материала с кончика коагулятора. Рентгеноконтрастность гарантируется заметностью при рентгене во время операции. Очиститель имеет на обратной стороне клейкую поверхность, которая обеспечивает фиксацию на операционной простыне. Очиститель размером 50х50 мм, толщиной 6 мм. 1 шт - Скальпель Clever №22 без ручки. Лезвия из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки, лезвие заточены из углеродистой стали и изготовлены из шведской нержавеющей жаропрочной стали. Вид #22 1 шт.- Чехол для диатермии 35х45см (SMS). Чехол для диатермии с клейким краем одноразовый размером 45 ± 1 см на 35 ± 1 см. Чехол сделан из гидрофобного нетканого материала SMS, имеет два кармана. Размерам одного кармана 30 см на 25 см и второго кармана 15 см на 25 см. Клейкий край расположен по длине покрытие 45 ± 1 см шириной 5 см. 1 шт - Кожный степлер CPT. Степлер для кожи используются для сшивания краев кожных ран в абдоминальной хирургии, гинекологии, торакальной хирургии, ортопедии и других хирургических операциях. Обеспечивает качественное и быстрое закрытие ран. Имеет прозрачный носовой элемент, который позволяет видеть количества скоб и четко видеть установку скоб, направляющую для точного размещения скоб. В степлере имеется 35 штук скоб. Скобы размером: внешняя длина 5.7 мм., высота 4.2 мм. Скобы изготовлены из хирургической нержавеющей стали 316L. 1 шт - Катетер дренажный 14 Fr, 200 мл. Система закрытого раневого дренажа сильфонного типа (Мини-вак) представляет собой низковакуумный раневой дренажный комплект для операционной раны. Особенности Полупрозрачность позволяет наблюдать за содержимым. Возможна повторная эвакуация для максимального сбора секрета. Комплект включает резервуар 200 мл, изогнутую иглу длиной 14 Fr и соединительную трубку длиной 80 cм. Гибкая сильфонная камера легко нажимается одним человеком одной рукой для активации всасывания сильфонного узла. Градуированный сильфон позволяет пользователю измерить слитый объем. 10 шт. – Набор салфеток CPT: рентгенконтрастные 45х45 см. Хирургические рентгенконтрастные салфетки размером 45 см на 45 см, сделаны из марли. Салфетки сложены 8 слоев, с боку имеет рентгеноконтрастную петлю синего цвета. 4 шт – Халат усиленный CPT XL. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой Cobes. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал Cobes не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 2 шт - Перчатки: неопудренные №7. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. 2 шт. – Перчатки: неопудренные №8.0. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. Метод стерилизации: этиленоксидом. | Компл | 180 |
| 10 | Видеоцентр эндоскопический | Видеоцентр эндоскопический, для применения с головками камер,эндоскопами, инструментами для эндоскопических вмешательств и другим вспомогательным оборудованием для проведения эндоскопической диагностики, лечения и видеонаблюдения. Выходной разъем. Обеспечивает подключение эндоскопа или световодного кабеля к данному разъему. Этот разъем обеспечивает подачу света в эндоскоп. Гнездо разъема видеокабеля. К этому гнезду подключается головка камеры или видеоскоп.-Сенсорная панель на лицевой панели видеоцентра. Отображает статус видеоинформационного центра и изменения настроек: порт внешнего устройства памяти, кнопка прекращения доступа к внешнему устройству памяти, индикатор доступа к внешнему устройству памяти. Загорается при установке внешнего устройства памяти. Мигает при обмене данными с внешним устройством памяти: гнездо для подключения внешней клавиатуры, разъем для подключения ножного переключателя, два выхода для управления перифер. устройствами, разьем для подключения источника света, клемма выравнивания потенциалов. Вывод на монитор текущих значений настрек и параметров: дата и время, ID пациента, имени пациента, возраста пациента, даты рождения пациента, пол пациента, счетчик видеопринтера. Отображает количество изображений, отправленных на видеопринтер, количество изображений, сохраненных во внутренней памяти, свободное место во внутренней памяти, режим качества изображений, комментарий, исследование в режиме узкого спектра света/ обследование в режиме IR, вращение изображения, неотправленное изображение, значок записи В процессе записи, режим ввода с клавиатуры, цветовой режим. / Настройка цвета для цистоскопии. Свободное место на внешнем устройстве памяти. Количество изображений, экспортированных на внешнее устройство памяти, счетчик цифровой системы хранения изображений, коэффициент электронного масштабирования. Цифровое шумоподавление ВКЛ/ВЫКЛ. Настройка отображения данных на мониторе: Отображение на мониторе всей информации/Никакая информация не отображается на мониторе/На мониторе отображается только часть информации. Отбор данных для отображения на мониторе. Настройка размера текста на мониторе. Крупный/Нормальный. Настройка цвета текста на мониторе. Белый/Серый. Настройка схемы расположения сообщений и миниатюр на мониторе. Верхнее левое/Нижнее левое. Форматирование и тестирование внешнего устройства памяти. Цифровой видеосигнал: два выхода стандарта HD-SDI (SMPTE292M) 1920 ×1080 точек (FULL HD) и DVI (можно выбрать 1080р (1920 × 1080) ; WUXGA 1920 × 1200.; или SXGA 1280 × 1024 ). Аналоговый видеосигнал: VBS (композитный) и Y/C сигнала с возможностью одновременного вывода. Настройка режима ирисовой диафрагмы в меню системы для 6 значений настройки. - Настройка контрастности в пользовательском меню – 3 значения настройки: высокий, нормальный, низкий. - Настройка электронной заслонки в пользовательском меню ВКЛ/ВЫКЛ. - Настройка площади диафрагмы в меню пользователя – 3 значения: Автом.; Центр; Полный размер. Настройка чувствительности диафрагмы: Высокая/Низкая реакция на изменения. Встроенный светодиодный источник света : 4 LED с принудительным воздушным охлаждением. Установка режима настройки яркости - Автом.( от –8 до +8) или Ручной (от 1 до 17). - Настройка цветового тона и цветности: Цветовой тон R (красный), Цветовой тон B (синий), Цветность. От –8 до +8 (пошагово) для каждого тона. Настройка цветового режима WLI : Режим 1 Стандартная настройка. Режим 2 Цвет менее красноватого оттенка по сравнению с режимом 1. Режим 3 Цвет более желтоватого оттенка по сравнению с режимом 1. -Настройка узкоспектрального цветового режима: Автом. Режим 1 Стандартная настройка. Режим 3 Подходящий цветовой тон для обследования объекта с большим количеством органических загрязнений. Стандартный цветовой тон для гибких цистоскопов и уретерореноскопов. Электронное усиление яркости эндоскопического изображения ВКЛ/ВЫКЛ. Настройка максимального усиления. Значение настройки: 6 дБ, 9 дБ, 12 дБ, 15 дБ, 18 дБ. Настройка режима улучшения качества эндоскопического изображения. Режим улучшения четкости структуры A. От А1 до А8 (пошагово). Режим улучшения четкости структуры А увеличивает контраст мелких деталей изображения. Режим улучшения четкости структуры B От В1 до В8 (пошагово). Режим улучшения четкости структуры В повышает контраст более мелких деталей изображения, чем режим А. Режим увеличения четкости краев. От Е1 до Е8. Выделение границ уменьшает муаровость изображения при использовании фиброскопа за счет затенения эндоскопического изображения. Фильтр муара для фиброскопа. F1, F2. Фильтр муара для фиброскопа уменьшает муаровость снимка при использовании фиброскопа. Настройка размера эндоскопического изображения. Только крупное. Размер эндоскопического изображения остается крупным. Крупное ↔ Мелкое. Размер эндоскопического изображения изменяется от «Крупное» до «Мелкое». Мелкое ↔ Крупное. Размер эндоскопического изображения изменяется от «Мелкое» до «Крупное». Только мелкое. Размер эндоскопического изображения остается мелким. Задание функции безопасности. «ВЫКЛ»/ «ВКЛ». Отображение экрана ограниченного доступа только определенным пользователям. Задание целевого объекта безопасности. Экспортирование/ Импорт предварительных настроек пользователя, данных пациента. Обследование с использованием режима узкополосного света.Поддержка функции исследования с использованием инфракрасного света. Функция выбора изменения режима ирисовой диафрагмы используя переключатель режима ирисовой диафрагмы на сенсорном дисплее –для 3 значений: «Автом». Яркость регулируется на основании самой яркой части центральной части и средней яркости периферической части. «Пиковый»- Яркость регулируется на основании самой яркой части эндоскопического изображения. «Средний»- Яркость регулируется на основании средней яркости эндоскопического изображения. Предварительные настройки для 20 пользователей. Функция вращения изображения (Эндоскопическое изображение можно повернуть на 180°). Функция изменения соотношения сторон изображения: 4 режима (16:10, 16:9, 4:3, 5:4). Функция « стоп-кадр» эндоскопического изображения как с помощью эндоскопа, так и с помощью клавиши «FREEZE» (СТОП-КАДР) на клавиатуре с функцией выбора изображения с наименьшей расплывчатостью из всех захваченных в течение заданного периода времени. Поддержка формата записи изображения: TIFF: без сжатия; JPEG(1/5): сжатие около 1/5; JPEG(1/10): сжатие около 1/10 с отображением состояния записи и сведений об изображении. Расширенная регистрация сведений для 50пациентов. -Сохранение следующих настроек конфигурации системы даже после внезапного отключения электропитания: Цветовой тон, Цветовой режим, Контраст, Улучшение качества, Баланс белого. Функция настройки коэффициента масштабирования для значений: ×1.0, ×1.2, ×1.5. Наличие функции настройки контраста эндоскопического изображения клавишами на ЖК дисплее не менее 3 значений настройки. Изменение режимов настроек клавишами на сенсорном дисплее. Настраиваемый переключатель: удаленные выключатели (до 4), ножные переключатели (до 2), настраиваемые клавиши (до 4), настраиваемые кнопки (до 4). Технические характеристики: номинальное напряжение не менее 100 – 240 В переменного тока.-Колебания напряжения: В пределах ±10 %, номинальная частота не менее 50/60 Гц, колебания частоты В пределах ±1 Гц, габаритные размеры не менее: 370 (Ш) × 188 (В) × 474 (Г) мм -Размеры (максимум): 383 (Ш) × 199 (В) × 506 (Г) мм-Масса 19,3 кг | штука | 1 |
| 11 | Головка камер в варианте исполнения | Головка камеры: Датчик изображения CMOS-3шт. Фиксирующее кольцо эндоскопа. Переключатель (клавиша) фокуса для фокусировки на ближней точке за счет перемещения фокусирующей линзы. Переключатель (клавиша) фокуса для фокусировки на дальней точке за счет перемещения фокусирующей линзы. Переключатель (клавиша) масштаба. При нажатии переключателя масштаб уменьшается за счет перемещения фокусирующей линзы. Переключатель (клавиша) масштаба. При нажатии переключателя масштаб увеличивается за счет перемещения фокусирующей линзы. Изменяемое фокусное расстояние (f): 15,9 –31,3 мм. Функция электронного масштабирования. Функция электронного затвора. Поддержка метода обследования в узком спектре света. Программируемые клавиши управления функциями-3шт. Размеры: Длина корпуса с окуляром (полная) 120мм. Длина корпуса без окуляра 102мм. Ширина корпуса (макс.) 39мм. Высота корпуса (макс.) 52мм. Ширина держателя эндоскопа 46мм (44 мм в узкой части). Совместимый стандарт окуляров DIN 58105: 2000. Масса 280 гр. Кабель: Диаметр ø 6,8 мм. Длина 3 м. Разрешение 1920х1080 пиксел. Способ стерилизации: Автоклавирование, этиленоксид, система Sterrad. Степень защиты от удара током ТИП BF. Степень защиты корпуса IPX7. | штука | 1 |
| 12 | Электрохирургический генератор | Электрохирургический аппарат. Имеет возможность соединения с совместимым ультразвуковым генератором для обеспечения одновременной подачи двойной энергии - биполярной и ультразвуковой на бранши одного инструмента. Монополярные выходы: Разъем MONOPOLAR 1: Международный стандарт: 3-контактный разъем (диаметр 4 мм). Стандарт Bovie:1-контактный разъем (диаметр 8 мм). Разъем типа «банан»:1-контактный разъем (диаметр 4 мм). Разъем MONOPOLAR 2: Международный стандарт: 3-контактный разъем (диаметр 4 мм). Стандарт Erbe: 1-контактный разъем (диаметр 5/9 мм). Разъем типа «банан»: 1-контактный разъем (диаметр 4 мм). Разъем BIPOLAR: Двухконтакный разъем d= 4mm, расстояние между контактами 28,8мм (стандарт Valleylab). Коаксиальный разъем d= 8/4mm (стандарт Erbe). Разъем UNIVERSAL: 7- контактный биполярный разъем (поддерживает функцию распознавания ВЧ-инструмента). Управление и отображение настроек и режимов работы системы с помощью цветного сенсорного ЖК-дисплея размером 14,5см (5’8” дюйма). Разъем для ножного переключателя инструмента- 2шт. Режимы работы и характеристики: Монополярные режимы резания Cut (рассечение): PureCut (чистое рассечение) 10-300Вт. BlendCut (комбинированный режим рассечения) 10-200Вт. PulseCut Slow/Fast (импульсное рассечение, медленное/быстрое) 20-150Вт. Монополярные режимы коагуляции Coag (коагуляция): SoftCoag (мягкая коагуляция) 5-200Вт. PowerCoag (мощная коагуляция) 5- 120Вт. ForcedCoag (усиленная коагуляция) 5- 120Вт. SprayCoag (спрей-коагуляция) 5-120Вт. Биполярные режимы резания Cut (рассечение): BipolarCut (биполярное рассечение) 5- 100Вт. SalineCut (рассечение в физиологическом растворе) 10-320Вт. Биполярные режимы коагуляции Coag (коагуляция): BiSoftCoag (биполярная мягкая коагуляция) 1-120Вт. AutoCoag (автоматическая коагуляция) 1-120Вт. Saline-Coag (коагуляция в физиологическом растворе) 10-200Вт. HardCoag (интенсивная коагуляция) 1- 120Вт. RFCoag (РЧ-коагуляция) 1-50Вт. FineCoag (высокоточная коагуляция) 1- 40Вт. Биполярная коагуляция с функцией автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани. Функция автоматического старта биполярной коагуляции с настраиваемой по времени задержкой при касании инструментом тканей. Количество эффектов коагуляции- 3. Встроенные системы электробезопасности: Монитор качества контакта нейтрального электрода пациента (при работе с двухсекционными нейтральными электродами). Система защиты от тока утечки. Система защиты от короткого замыкания инструмента. Система ограничения времени подачи ВЧ-электроэнергии, Система поддержки резания на высокой мощности (для обеспечения быстрого начала резания и равномерной скорости резания). Система/функция автоматического удаления дыма и парообразований (при использовании совместимого прибора для высокоскоростной инсуффляции). Соединительный разъем для соединения с совместимым ультразвуковым аппаратом. Разъем LINK-IN (Вход) (26-контактный). Разъем LINK-OUT (Выход) (14-контактный). Память на 39 индивидуальных настроек режимов работы и их выходных параметров, а также отключения не требующихся для конкретной процедуры режимов работы. Диапазон напряжений 220… 240 В~ Частота 50/60 Гц. Размеры: Ш х Г х В 370 × 465 × 156 мм Вес генератора 12,5 кг. Медицинское электрооборудование Класс I. Высокая частота 430 кГц ± 20%. Двухпедальный переключатель: Класс защиты согласно МЭК 60529: IPX8 (за исключением вилки). Размер, вес и упаковка: Ш х Г х В 350 × 185 × 65 мм. Вес педального переключателя: 1,9 кг. Длина провода 4 м. | штука | 1 |
| 13 | Генератор | Генератор для дробления камней в почках, мочеточнике и мочевом пузыре. Одновременно использует ультразвуковую и механическую ударно-волновую энергии. Частота воздействия ультразвуковой энергии, 21.000 Hz. Частота воздействия механической ударно-волновой энергии 300 Hz. Возможность управления активацией работы генератора с помощью кнопок на рукоятке. Возможность управления активацией работы генератора с помощью ножного переключателя. Наличие функции проверки исправности зонда. Наличие индикации режима высокой мощности. Наличие индикации режима стандартной мощности. Наличие индикатора включенного ножного переключателя. Наличие изменяемого контроля аспирации. Режимы дробления: Стандартная мощность: система вырабатывает уровень энергии, при котором зонд дробит небольшие фрагменты камней. Высокая мощность: система вырабатывает уровень энергии для дробления крупных камней. Наличие системы фазовой автоподстройки, которая непрерывно автоматически настраивает систему во время использования, а автоматическая регулировка усиления поддерживает амплитуду отклонения наконечника зонда в различных режимах нагрузки. Поддержка автоклавирования: Рукоятка, зонд и кабель литотриптора обладают поддержкой автоклавирования. Таким образом, скорость стерилизации оборудования увеличивается в несколько раз. Питание: от 220 до 240 В переменного тока. Частота 50/60 Гц. Габариты: 37 x 40 x 11,5см. Масса 6,2кг. Классификация (медицинское электрооборудование) Защита от поражения электрическим током-класс I. Тип контактной детали Тип BF. Ультразвуковая энергия Частота 19,500 – 21,500 Гц. Максимальная выходная мощность100 В. Tрансдюсер (преобразователь). Размеры корпуса: Максимальный диаметр 4,8 см (2 дюйма). Длина 19,6 см (7,7 дюймов). Масса 0,45 кг (0,99 фунтов). Кабель: Длина 3 м (10 футов). Стерилизация: Пар.Утвержденный срок службы не менее 100 повторных применений. Наличие рукоятки управления аспирацией на корпусе передатчика. Регулятор всасывания может быть настроен вручную, от нулевой до полной мощности всасывания, посредством поворачивания рукоятки управления. Кнопка Режим ручного управления СТАНДАРТНОЙ МОЩНОСТИ. Кнопка Режим ручного управления ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ. Фиксирующий колпачок-для фиксации зондов к трансдюсеру; Гаечный ключ (Динамический ключ). Моментный ключ используется для контроля усилия затяжки УЗ-зонда к УЗ-передатчику; Очищающий стилет. Стилет для очистки необходим при каждом случае, когда используются зонды 3,76 мм и 3,40 мм. При возникновении закупоривания жидкостного пути внутри канала всасывателя стилет используется для прочистки этого пути. | штука | 1 |

| Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.о. зам. директора по хирургической части | __________________________ |  |  |  | Әбілпатта А.Ә. |
| Зам. Председателя комиссии: |  |  |  |  |  |
| Заведующий травматологического отд. | __________________________ |  |  |  | Сапаров А.Д. |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |
| Заведующий отд. урологий | __________________________ |  |  |  | Валишаев И.Ж. |
| Инженер мед.техник | __________________________ |  |  |  | Калымбет Н.О |
| Начальник отдела ПО и ГЗ | __________________________ |  |  |  | Асанбаев Н.Б. |
| Секретарь | __________________________ |  |  |  | Ембергенова А.С. |