Приложение № 2 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2023 год

| № | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать для новорожденных | Функция регулировки высоты и наклона кровати обеспечивают удобство и комфорт в процессе эксплуатации. Кювета кровати изготовлена из экологически чистого материала АБС, водонепроницаема и воздухопроницаема. Прозрачные прикроватные боковые стенки обеспечивают четкий и легкий обзор ребенка, позволяя зрительный контакт. Прижимная ручка позволяет наклонять кровать под любым углом от 0° до 12°. Конфигурация: Основание кровати на четырех блокирующих (тормозные) роликах, с регулируемой высотой, наклонная, с подогревом, с ящиком (корзина) для хранения. Двойные поворотные колеса (вращаются вперед, назад не менее 360°) обеспечивают плавный ход и оборудованы индивидуальными тормозами, которые устойчивы даже при установке кровати на наклонной. Матрас в двух вариантах по опцию: с водонепроницаемым покрытием, эластичный. Размер кровати (ДШВ) не более: 860*510*880-1020 мм. Размер кюветы (люльки) (Д*Ш*В) не более: 860*510*260 мм. Диапазон высоты ложе кюветы от пола (без учета матраса)не менее: 640-820/900 мм. Размеры матраса (Д*Ш*В) не менее: 860*510*40 мм Внутренние размеры ящика для хранения (Д*Ш*В) не менее: 290*230*145 мм. Вес кровати не менее: 17,5 кг (±0.5 кг). Угол наклона: Наклон кюветы в положение Тренделенбург /Антитренделенбург: 0-12° Колеса: 4 двойные поворотные колесики, с диаметром не менее 100 мм, с индивидуальными тормозами. Материал кюветы: АБС (ABS-F.A-) прозрачный пластик Материал рамы (опоры кровати): высококачественная углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием Материал матраса: полиуретан (пенополиуретан) /наполнитель ре-фоам в чехле из кожи ПВХ Конструкция устойчивая и надежная. Даже если ее наклонить на максимальный угол 12°, стабильная конструкция защищает кровать от падения. Срок службы подъема / наклона выше среднего по отрасли, что означает более длительную стабильность и более безопасную работу. Подходит для новорожденных и младенцев в возрасте от 0 до 5 месяцев (или менее 70 см в длину). Кровать изготовлена из экологически чистого материала АБС-F.A-, водонепроницаема и воздухопроницаема, что позволяет вашему ребенку расти с душевным спокойствием. Доступны два типа матрасов. Матрас с водонепроницаемым покрытием соответствует нормам биосовместимости. Сильный и заслуживающий доверия Для обеспечения безопасности ребенка мы используем высококачественную углеродистую сталь для каркаса кровати, которая отличается прочностью и устойчивостью к деформации Дизайн кровать для новорождённых. Прижимная ручка позволяет наклонять кровать под любым углом от 0° до 12°, предотвращая срыгивание молока и уменьшая беспокойство мамы. Удобство хранения Благодаря большому пространству, простоте дезинфекции, кровать позволяет ухаживать за младенцем в пределах досягаемости. Ясное видение Прозрачные прикроватные стенки обеспечивают маме четкий и легкий обзор ребенка, позволяя зрительный контакт. Благодаря хорошему дизайну и прекрасному материалу, это лучший выбор для ухода за ребенком. Гибкая высота Регулировка по высоте может удовлетворить различные потребности медсестер. Тихий и стабильный Колеса с медицинскими блокировками позволяют ребенку спать спокойно и крепко даже во время транспортировки. Стандартная конфигурация Прозрачная кроватка-люлька, Матрас, Четыре ролика с тормозами, Корзина, Ручная регулировка высоты, Ручной наклон. Прозрачная люлька- кровать, Матрас, Четыре ролика с тормозами, Корзина, Ручной наклон Применимый тип пациента Новорожденные и младенцы (<5 месяцев или <70 см в длину), поддерживает внутрибольничную транспортировку Физические характеристики: Размер: не более 860mm×510mm×(760-900)mm (Д*Ш*В) 860mm×510mm×760mm (Д*Ш*В) Корзина: Прозрачный Размер корзины: не более 420mm ×295mm ×65mm (Д*Ш*В). Несущая способность: не более 10kg Прозрачная детская кровать: Размер: не более 860mm×510mm×260mm (Д*Ш*В); Материал: ABS; Матрас: Водонепроницаемый Стойка: Материал: Углеродистая сталь; Регулировка высоты: Ручной не менее140mm; Наклон: Ручной, 0-12°, точность ±3° Кастер: Четыре, конструкция с двумя колесами, гибкое движение на 360°; Тормоза: Четыре, отдельные тормоза для каждого заклинатель. Дополнительные комплектующие: 1; Прозрачная ванна; Прозрачная ванна: ABS, 845*510*250 мм; 1 шт. 2; Матрас: Губка,; Матрас: Губка, 765*420*30 мм; 1 шт. 3; Корзина; Корзина: 42*30*6.5 мм; 1 шт. 4; Водонепроницаемый матрас с полиуретановой поверхностью; Водонепроницаемый матрас с полиуретановой поверхностью: губка, 765*420*30 мм; 1 шт. 5; Руководство пользователя; Руководство пользователя; 1 шт. Источник питания: От 100 до 240 В / 50 до 60 Гц. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;метал - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники | шт | 42 |
| 2 | Аппарат для определения кислотно-основного состояния | Анализатор газов крови и электролитов крови с использованием одноразовых кассет, с автономной работой от батареи встроенной, управление через сенсорный экран. Память анализатора-не более 500 результатов исследования. Блокирование работы оператора без проведенного контроля качества. Сканер штрих-кодов кассет, контрольного материала, газового баллона, оператора и пациента. Принцип измерения- Флуориметрия, Фотометрия, Измеряемые параметры- pH, pCO2, pO2, tHb, sO2, K+, Na+, Cl-, Ca2+, Глюкоза, Мочевина, Лактат. Не более 16 расчетных параметров, которые вводятся оператором. Измерительные кассеты не менее 7 конфигурации. Отработанный материал хранится в кассете. Тип образца- Цельная кровь (артериальная или венозная), сыворотка, плазма. Объем образца- не более 125 мкл. Аспирация образца- Автоматическая, Детекция сгустков и пузырьков воздуха. Интерфейс пользователя русскоязычный. Без электродная система измерения показателей. Интерфейс для передачи данных-не более 1 x порт USB тип A, не менее 1 x порт USB тип B, 1 x Інтернет порт (Ethernet). Размеры анализатора: не более 13 см высота; Не более 37 см ширина; Не более 24 см длина глубина. Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 1; Измерительная кассета типа E-Ca; Кассета E-Ca для определения pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, Na, K, Ca 25шт/уп., BP7560-KZ. Кассета для проведения анализа с параметрами- pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, Na, K, Ca; 1уп. 2; Картридж перистальтического насоса; Кассета для калибровки (Hb) OPTI CCA-TS2, BP7653-KZ; 1шт. 3; Стандарт кассета многоуровневая; Стандарт кассета многоуровневая, BP7652-KZ; 1шт. 4; Капилляры для образцов; Капилляры стеклянные, гепаринизированные, 200мкл, 250шт/уп OPTI CCA, ОPTI CCA-TS, MC0024-1-KZ. Капилляры для образцов; 1уп. 5; Материал контрольный Opti Check; Контроли, 3 уровня, 10 амп/уровень, pH/газы/электролиты. HC7008-KZ. Для проведения контроля для параметров- pH/газы/электролиты; 1уп. 6; Газ баллон; Газовый баллон. BP7162-KZ.; 1шт. Требования к условиям эксплуатации: Прибор необходимо устанавливать в чистом помещении, свободном от пыли; следует избегать раскачивания прибора, попадания влаги, нахождения прибора в зоне сильного электромагнитного поля, а также попадания прямых солнечных лучей. Требования к рабочей обстановке: 10°С~30°С; относительная влажность≤70%, атмосферное давление 86 кПа~106 кПа. Напряжение сети должно составлять 220 В переменного тока, 50/60 Гц и быть хорошо заземлено. Если перепады напряжения >±10%, рекомендуется установить внешний стабилизатор напряжения с мощностью более 3000 Вт. Минимальное, свободное пространство вокруг прибора: по бокам прибора- 20см., сзади прибора- 10см, над прибором- 100см. Категорически запрещается наклеивать, примагничивать, ставить или опирать что либо на корпус прибора. | шт | 1 |
| 3 | Аппарат для фототерапии | Оборудование для фототерапии младенцев помогает безопасно и эффективно лечить желтуху с помощью передовых и высокоэффективной технологий фототерапии. Точная обработка данных, оснащен датчиком для точного измерения величины освещенности и гарантирует, что ребенок получит достаточное количество светатерапии, система Фототерапии повышает способность к расщеплению билирубина и сокращает время лечения. Сверхкомпактный -легкий и портативный, занимающий минимум места. - Ультра тихий - Безвентиляторный дизайн, бесшумный, обеспечивающий тихую и комфортную среду. - Гибкая регулировка - Простая регулировка высоты и угла. Конструктивные особенности: - Установка имеет регулируемый по высоте блок ламп, смонтированный на станине на четырех блокируемых роликах. Поэтому ее удобно использовать для облучения младенцев в кувезах или колыбелях. - Блок ламп жестко устанавливается под любым углом к поверхности, что обеспечивает возможность направлять излучение под требуемым углом. - Поскольку элементы установки не находятся в прямом контакте с телом принимающего лечение ребенка, это обстоятельство существенно облегчает процедуру ее дезинфекции. - Установка работает от источника переменного тока, поэтому температура и/или влажность окружающего воздуха не оказывают влияние на ее работу. - Таймер со светодиодным дисплеем, показания которого можно обнулять, показывает точное время, прошедшее с момента начала облучения ребенка. Благодаря этому удобно контролировать лечебную процедуру. Технические характеристики: Диапазон напряжений переменного тока не менее: 220 В ± 10В, 50 Гц/60 Гц ± 2Гц. Входная мощность не менее:≤ 120 Вт Световое излучение не менее: ≥500 микроватт/см2 Длина волны синего света не менее 430-490 нм Диапазон показаний времени не менее: 0-999 часов 59 минут Погрешность отсчёта времени не менее:≤ 0.002% Угол светового излучения: любой угол наклона к горизонту, фиксируемый Высота блока ламп регулируется и фиксируется. Пределы изменения высоты блока ламп не менее: 1350 мм - 1650 мм (диапазон регулирования не менее: 300 мм) Уровень освещенности не менее 63 мкВт / см2 / нм, расстояние не менее 35 см Уровень освещенности 5 регулируемых уровней, 20% 40% 60% 80% 100%. Шум <20 дБ Размер основного устройства не менее: 433 мм × 217 мм × 99 мм, отклонение: ± 5 мм Зонд: 52 мм × 183 мм × 30 мм, отклонение: ± 5 мм Вес основного устройства: 2,6 кг ± 0,5 кг, Источник питания не менее 100 ~ 240 В переменного тока не менее 50 Гц / 60 Гц 0,9 ~ 0,5 А Дополнительные комплектующие: 1; Лампы фототерапии; Фототерапевтическая лампа для лечения неонатальной гипербилирубинемии (желтухи новорождённых). - Равномерное распределение освещенности. - С максимальным уровнем излучения не менее 63 мкВт/см2/ Нм.; 1 шт. 2; Таймер; Обратный отсчет времени проведения фототерапии, минимальная продолжительность: 5 мин.; 1 шт. 3; Порт питания переменного тока; Устройство, предназначенное для преобразования напряжения переменного тока от сети в напряжение постоянного тока с целью питания.; 1 шт. 4; Стойка держатель не менее на 4 колесах с фиксаторами; Регулируемая стойка высоты не менее с 4 вращающимися роликами, оснащенными тормозными механизмами позволяет легко работать с аппаратом.; 1 шт. 5; Шнур питания; Электрический кабель, который временно подключает прибор к электросети через настенную розетку.; 1 шт. 6; Светодиодный модуль; Светодиодный модуль, устройство, представляющее собой единый управляемый светодиодный излучатель. Светодиодный свет равномерно покрывает всю поверхность тела новорожденных, обеспечивая эффект фототерапии. Длина волны спектра составляет не менее 430-490 нм.; 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Температура внешней среды, -40°С-+70°C Относительная влажность: ≤80% Атмосферное давление: 500 гПа – 1060 гПа Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | шт | 14 |
| 4 | Монитор прикроватный неонтальный | Основной блок-1шт. Не менее 12,1-дюймовый цветной сенсорный экран, водонепроницаемый IPXI, цвет волны регулируемый, «Аритмия, анализ ST, OxyCRG, дисплей с крупным шрифтом». Медицинский монитор с многочисленными функциями, используется для мониторного наблюдения за тяжелобольными пациентами. Мультипараметрический монитор предназначен для наблюдения за тяжелобольными пациентами в операционных, отделениях интенсивной терапии и CCU, а также в прикроватных помещениях. Он может использоваться для мониторинга ЭКГ (включая измерение сегмента ST и анализ аритмии), NIBP, Resp (дыхание), Temp, SpO2, PR (частота пульса), IBP, анестетического газа, NICO (неинвазивный сердечный выброс), инвазивного сердечного выброса, DOA (глубина анестезии), EtCO2 (конечный прилив углекислого газа), OXYCRG (кислородная кардиореспирограмма), расчет функции почек, расчет гемодинамики, расчет оксигенации, расчет вентиляции, анализ сегмента ST, анализ аритмии расчет лекарств и регистратор взрослых, детей и новорожденных. Наличие транспортировочной рукояти Наличие порта VGA: подключение к дисплею со стандартным интерфейсом VGA, на котором отображается текущая информация мониторинга. Наличие USB-порта: поддержка мыши, клавиатуры, принтера и других USB-устройств. Наличие сетевого порта: подключен к центральной системе мониторинга через сетевой кабель. Наличие беспроводной связи Наличие разъема для SD карт Наличие многофункционального разъема Наличие эквипотенциального разъема В мониторе используется цветной ЖК-экран с подсветкой, который может одновременно отображать физиологические параметры, кривые, сообщения будильника, часы, состояние сетевого подключения, номер койки, уровень заряда батареи и т.д. Дисплей: цветной сенсорный TFT-экран с диагональю не менее 12,1 дюймов. Разрешение: не менее 800 х 600 пикселей. Вес: не более 3,9 кг. Рабочая температура не менее 5-40 ° C. Влажность: ≤93%. Источник питания не менее 100-240 В ~, 50/60 Гц ± 1 Гц. Тип батареи: перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Емкость аккумулятора не менее: 2200 мАч (опционально: не менее 4400 мАч). Подзарядка аккумулятора время: максимум 5,5 часов для зарядки; Резервная батарея: не менее 2 часа непрерывной работы. Индикаторы: аварийные сигналы (отображает не менее 8 форм сигналов), индикатор питания, индикатор заряда батареи. Дополнительные комплектующие: 1; Программное обеспечение центральной системы мониторирования; Центральная система мониторинг позволяет отслеживать различные показатели жизнедеятельности большого числа пациентов лечебного учреждения, путем получения информации из медицинского монитора. Системы мониторинга пациентов обеспечивают вывод полной информации обо всех регистрируемых системой параметрах для одного из подключенных приборов. Система обеспечивает возможность сохранения зарегистрированных данных (трендов) на жестком диске компьютера центрального поста. Система обеспечивает установку порогов тревог и срабатывание тревожной сигнализации для каждого подключенного прибора. Система обеспечивает возможность изменения и сохранения настроек вывода информации от подключенных к системе приборов. Система обеспечивает возможность печати зарегистрированных параметров (трендов) на подключенном к компьютеру центрального поста принтере. Система обеспечивает работоспособность при подключении различных приборов, входящих в комплект поставки системы.; 1 шт. 2; Датчик для измерения температуры тела внутриполостный для взрослых; Внутриполостной (универсальный) датчик предназначен для измерения центральной температуры тела при введении его через естественные отверстия для взрослых.; 1 шт. 3; Датчик SpO2; Станартный датчик SpO2 на пальце для взрослых предназначен для длительного неинвазивного мониторинга насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса. Определение уровня насыщения крови кислородом, сатурации, в %: в диапазоне SpO2 70-100% - точность ± 3% в диапазоне SpO2 Частота пульса в диапазоне не менее 20-250 ударов в минуту; Степень защиты от поражения электрическим током: тип BF. Срок службы не менее 3 года.; 1 шт. 4; Многоразовый датчик зажима для пальцев SpO2 для взрослых и детей; Датчик многоразового применения для измерения уровня сатурации, в виде клипсы для пальцев SpO2, длина кабеля не менее 91,44 см для взрослых; 1 шт. 5; Манжета для измерения артериального давления для взрослых, не менее 25-35 см; Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для пользователей с окружностью руки не менее от 25 до 35 см.; 1 шт. 6; Манжета артериального давления для детей, не менее 18-26 см; Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для детей с окружностью руки не менее от 18 до 26 см.; 1 шт. 7; не менее 5-жильный встроенный фиксируемый кабель для дефибрилляции, соответствующий американскому стандарту; Встроенный фиксируемый гибкий ЭКГ кабель для дефибрилляции из не менее 5 жил применяется с дефибрилляторами при проведении реанимации и электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма; 1 шт. 8; Сетевое крепление; Расходный материал сетевого оборудования из пластика.; 1 шт. 9; USB-кабель; Кабель USB предназначен для подключения переферийных устройств. Длина кабеля не менее не менее 2 метров; 1 шт. 10; не менее 12-контактный разъем с не менее 5 отведениями Кабель ЭКГ/защита от дефибрилляции/IEC; Кабель ЭКГ не менее 12-контактный с не менее 5-ю отведениями с защитой от дефибриляции по стандарту IEC; 1 шт. 11; Электроды (взрослые); Электроды (взрослые) предназначены для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя.; 1 шт. 12; Трубка НИАД для взрослых (белая); Трубка для присоединения манжет для измерения неинвазивного артериального давления для мониторов, длина не менее 2 метра. Предназначена для взрослых пациентов.; 1 шт. 13; Литиевая батарея не менее 2200 мАч; Универсальный тип элементов питания. Источники питания на основе лития отличаются высокой энергоемкостью при относительно малых размерах и массе. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор не менее 11,1 В / не менее 2200 мАч, обеспечивающий питание не менее 2 часов подряд при нормальном использовании после полной зарядки. не менее 2200 мА: минимум не менее 2 часа от разряда не менее до 90% заряда при нормальном использовании.; 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Условия транспортировки и хранения Температура окружающей среды, -20°С-+60°C Относительная влажность: ≤93% Атмосферное давление: 700 гПа – 1060 гПа Диапазон напряжений переменного тока: 100-240 В, 50 Гц/60 Гц. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | шт | 1 |
| 5 | Прикроватный монитор (электрокардиография, капнограф, измерения не инвазивного артериального давления и другие) с набором неонатальных датчиков манжеток | Основной блок-1 шт. Монитор пациента. Не менее 12,1-дюймовый цветной сенсорный экран, водонепроницаемый IPXI, цвет волны регулируемый, «Аритмия, анализ ST, OxyCRG, дисплей с крупным шрифтом». Медицинский монитор с многочисленными функциями, используется для мониторного наблюдения за тяжелобольными пациентами. Мультипараметрический монитор предназначен для наблюдения за тяжелобольными пациентами в операционных, отделениях интенсивной терапии и CCU, а также в прикроватных помещениях. Он может использоваться для мониторинга ЭКГ (включая измерение сегмента ST и анализ аритмии), NIBP, Resp (дыхание), Temp, SpO2, PR (частота пульса), IBP, анестетического газа, NICO (неинвазивный сердечный выброс), инвазивного сердечного выброса, DOA (глубина анестезии), EtCO2 (конечный прилив углекислого газа), OXYCRG (кислородная кардиореспирограмма), расчет функции почек, расчет гемодинамики, расчет оксигенации, расчет вентиляции, анализ сегмента ST, анализ аритмии расчет лекарств и регистратор взрослых, детей и новорожденных. Наличие транспортировочной рукояти Наличие порта VGA: подключение к дисплею со стандартным интерфейсом VGA, на котором отображается текущая информация мониторинга. Наличие USB-порта: поддержка мыши, клавиатуры, принтера и других USB-устройств. Наличие сетевого порта: подключен к центральной системе мониторинга через сетевой кабель. Наличие беспроводной связи Наличие разъема для SD карт Наличие многофункционального разъема Наличие эквипотенциального разъема В мониторе используется цветной ЖК-экран с подсветкой, который может одновременно отображать физиологические параметры, кривые, сообщения будильника, часы, состояние сетевого подключения, номер койки, уровень заряда батареи и т.д. Дисплей: цветной сенсорный TFT-экран с диагональю не менее 12,1 дюймов. Разрешение: не менее 800 х 600 пикселей. Вес: не более 3,9 кг. Рабочая температура не менее 5-40 ° C. Влажность: ≤93%. Источник питания не менее 100-240 В ~, 50/60 Гц ± 1 Гц. Тип батареи: перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Емкость аккумулятора не менее: 2200 мАч (опционально: не менее 4400 мАч). Подзарядка аккумулятора время: максимум 5,5 часов для зарядки; Резервная батарея: не менее 2 часа непрерывной работы. Индикаторы: аварийные сигналы (отображает не менее 8 форм сигналов), индикатор питания, индикатор заряда батареи. Дополнительные комплектующие: 1; Программное обеспечение центральной системы мониторирования; Центральная система мониторинг позволяет отслеживать различные показатели жизнедеятельности большого числа пациентов лечебного учреждения, путем получения информации из медицинского монитора. Системы мониторинга пациентов обеспечивают вывод полной информации обо всех регистрируемых системой параметрах для одного из подключенных приборов. Система обеспечивает возможность сохранения зарегистрированных данных (трендов) на жестком диске компьютера центрального поста. Система обеспечивает установку порогов тревог и срабатывание тревожной сигнализации для каждого подключенного прибора. Система обеспечивает возможность изменения и сохранения настроек вывода информации от подключенных к системе приборов. Система обеспечивает возможность печати зарегистрированных параметров (трендов) на подключенном к компьютеру центрального поста принтере. Система обеспечивает работоспособность при подключении различных приборов, входящих в комплект поставки системы.; 1 шт. 2; Датчик для измерения температуры тела внутриполостный для взрослых; Внутриполостной (универсальный) датчик предназначен для измерения центральной температуры тела при введении его через естественные отверстия для взрослых.; 1 шт. 3; Датчик SpO2; Станартный датчик SpO2 на пальце для взрослых предназначен для длительного неинвазивного мониторинга насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса. Определение уровня насыщения крови кислородом, сатурации, в %: в диапазоне SpO2 70-100% - точность ± 3% в диапазоне SpO2 Частота пульса в диапазоне не менее 20-250 ударов в минуту; Степень защиты от поражения электрическим током: тип BF. Срок службы не менее 3 года.; 1 шт. 4; Датчик температуры; Датчик температуры представляет собой многократно используемое устройство, которое необходимо для круглосуточного измерения показателей тела больного. Для получение точного результата измерения, измеряйте температуру не менее 1 минуты. Предназначен для взрослых. Имеет не менее 2 контактный разъем. Длина кабеля не менее 3 метра.; 1 шт. 5; Многоразовый датчик зажима для пальцев SpO2 для взрослых и детей; Датчик многоразового применения для измерения уровня сатурации, в виде клипсы для пальцев SpO2, длина кабеля не менее 91,44 см для взрослых; 1 шт. 6; Манжета для измерения артериального давления для взрослых, не менее 25-35 см; Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для пользователей с окружностью руки не менее от 25 до 35 см.; 1 шт. 7; Манжета артериального давления для детей, не менее 18-26 см; Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для детей с окружностью руки не менее от 18 до 26 см.; 1 шт. 8; Сетевое крепление 35 006; Расходный материал сетевого оборудования из пластика.; 1 шт. 9; USB-кабель; Кабель USB предназначен для подключения переферийных устройств. Длина кабеля не менее не менее 2 метров; 1 шт. 10; Трубка НИАД для взрослых (белая); Трубка для присоединения манжет для измерения неинвазивного артериального давления для мониторов, длина не менее 2 метра. Предназначена для взрослых пациентов.; 1 шт. 11; не менее 2-контактный датчик температуры кожи для взрослых; Датчик для измерения температуры кожи у взрослого не менее 2-х контактный.; 1 шт. 12; Литиевая батарея не менее 2200 мАч; Универсальный тип элементов питания. Источники питания на основе лития отличаются высокой энергоемкостью при относительно малых размерах и массе. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор не менее 11,1 В / не менее 2200 мАч, обеспечивающий питание не менее 2 часов подряд при нормальном использовании после полной зарядки. не менее 2200 мА: минимум не менее 2 часа от разряда не менее до 90% заряда при нормальном использовании.; 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Условия транспортировки и хранения Температура окружающей среды, -20°С-+60°C Относительная влажность: ≤93% Атмосферное давление: 700 гПа – 1060 гПа Диапазон напряжений переменного тока: 100-240 В, 50 Гц/60 Гц. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | шт | 2 |
| 6 | Монитор прикроватный неонтальный с датчиками, и манжетками для измерения не инвазивного артериального давления | Основной блок-1 шт. Монитор пациента. Не менее 12,1-дюймовый цветной сенсорный экран, водонепроницаемый IPXI, цвет волны регулируемый, «Аритмия, анализ ST, OxyCRG, дисплей с крупным шрифтом». Медицинский монитор с многочисленными функциями, используется для мониторного наблюдения за тяжелобольными пациентами. Мультипараметрический монитор предназначен для наблюдения за тяжелобольными пациентами в операционных, отделениях интенсивной терапии и CCU, а также в прикроватных помещениях. Он может использоваться для мониторинга ЭКГ (включая измерение сегмента ST и анализ аритмии), NIBP, Resp (дыхание), Temp, SpO2, PR (частота пульса), IBP, анестетического газа, NICO (неинвазивный сердечный выброс), инвазивного сердечного выброса, DOA (глубина анестезии), EtCO2 (конечный прилив углекислого газа), OXYCRG (кислородная кардиореспирограмма), расчет функции почек, расчет гемодинамики, расчет оксигенации, расчет вентиляции, анализ сегмента ST, анализ аритмии расчет лекарств и регистратор взрослых, детей и новорожденных. Наличие транспортировочной рукояти Наличие порта VGA: подключение к дисплею со стандартным интерфейсом VGA, на котором отображается текущая информация мониторинга. Наличие USB-порта: поддержка мыши, клавиатуры, принтера и других USB-устройств. Наличие сетевого порта: подключен к центральной системе мониторинга через сетевой кабель. Наличие беспроводной связи Наличие разъема для SD карт Наличие многофункционального разъема Наличие эквипотенциального разъема В мониторе используется цветной ЖК-экран с подсветкой, который может одновременно отображать физиологические параметры, кривые, сообщения будильника, часы, состояние сетевого подключения, номер койки, уровень заряда батареи и т.д. Дисплей: цветной сенсорный TFT-экран с диагональю не менее 12,1 дюймов. Разрешение: не менее 800 х 600 пикселей. Вес: не более 3,9 кг. Рабочая температура не менее 5-40 ° C. Влажность: ≤93%. Источник питания не менее 100-240 В ~, 50/60 Гц ± 1 Гц. Тип батареи: перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Емкость аккумулятора не менее: 2200 мАч (опционально: не менее 4400 мАч). Подзарядка аккумулятора время: максимум 5,5 часов для зарядки; Резервная батарея: не менее 2 часа непрерывной работы. Индикаторы: аварийные сигналы (отображает не менее 8 форм сигналов), индикатор питания, индикатор заряда батареи. Дополнительные комплектующие: 1; Датчик SpO2; Станартный датчик SpO2 на пальце для взрослых предназначен для длительного неинвазивного мониторинга насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса. Определение уровня насыщения крови кислородом, сатурации, в %: в диапазоне SpO2 70-100% - точность ± 3% в диапазоне SpO2 Частота пульса в диапазоне не менее 20-250 ударов в минуту; Степень защиты от поражения электрическим током: тип BF. Срок службы не менее 3 года.; 1 шт. 2; Датчик температуры; Датчик температуры представляет собой многократно используемое устройство, которое необходимо для круглосуточного измерения показателей тела больного. Для получение точного результата измерения, измеряйте температуру не менее 1 минуты. Предназначен для взрослых. Имеет не менее 2 контактный разъем. Длина кабеля не менее 3 метра.; 1 шт. 3; Многоразовый датчик зажима для пальцев SpO2 для взрослых и детей; Датчик многоразового применения для измерения уровня сатурации, в виде клипсы для пальцев SpO2, длина кабеля не менее 91,44 см для взрослых; 1 шт. 4; Манжета для измерения артериального давления для взрослых, не менее 25-35 см; Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для пользователей с окружностью руки не менее от 25 до 35 см.; 1 шт. 5; Манжета артериального давления для детей, не менее 18-26 см; Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для детей с окружностью руки не менее от 18 до 26 см.; 1 шт. 6; Сетевое крепление 35 006; Расходный материал сетевого оборудования из пластика.; 1 шт. 7; Трубка НИАД для взрослых (белая); Трубка для присоединения манжет для измерения неинвазивного артериального давления для мониторов, длина не менее 2 метра. Предназначена для взрослых пациентов.; 1 шт. 8; Литиевая батарея не менее 2200 мАч 199 357; Универсальный тип элементов питания. Источники питания на основе лития отличаются высокой энергоемкостью при относительно малых размерах и массе. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор не менее 11,1 В / не менее 2200 мАч, обеспечивающий питание не менее 2 часов подряд при нормальном использовании после полной зарядки. не менее 2200 мА: минимум не менее 2 часа от разряда не менее до 90% заряда при нормальном использовании.; 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Условия транспортировки и хранения Температура окружающей среды, -20°С-+60°C Относительная влажность: ≤93% Атмосферное давление: 700 гПа – 1060 гПа Диапазон напряжений переменного тока: 100-240 В, 50 Гц/60 Гц. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники | шт | 2 |