Приложение №2 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2022 год

| № лота | Наименование медицинских изделий | Описание | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оксигенаторы для взрослых | Тип оксигенатора-мембранный половолоконный, с биосовместимым покрытием , расчитан на пациента от 32 до 120 кг Полые волокна-размер пор 0.03мкм , Обьем заполнения 270 мл, минимальный рабочий объем 200 мл, минимальный безопасный уровень - 50 мл Скорость кровотока 1-7 л/мин, Сопротивление кровотоку при 6 л/мин- 75 мм рт ст Теплообменник в едином корпусе с оксигенатором, пластины из нержавеющей стали, эффективность теплообмена 0,68; площадь теплообменника 0,08 м2 Венозно-кардиотомный резервуар Обьем-4 000 мл, кардиотомный фильтр – 40 мкм, венозный фильтр – 105 мкм Кровоток (кардиотомной крови) 1- 6 л/мин, Минимальный рабочий уровень 200 мл, соотношение потока газа и крови при FiO 80-100% - 1:1 Возможность вращения против входа порта, Стандартный набор трубок с силиконовыми сегментами. Артериальный фильтр-бескаркасный, 40 мкм , А-В петля (1/2-3/8+3/8) Линия забора проб и введения ЛС «Манифольд» с трехходовыми краниками и клапаном Оксигенатор упакован в стерильный прозрачный бокс для удобства транспортировки и утилизации. Набор магистралей M630029B 1 Линия заполнения 1/4 дюйма, длина 80 см. 2 Линия заполнения 1/4 дюйма, длина40 см. 3 Магистраль 1/4 дюйма общей длиной 135 см, с силиконовой вставкой 55 см. 4 Магистраль 1/4 дюйма общей длиной 135 см, с силиконовой вставкой 55 см. 5 Магистраль 1/4 дюйма общей длиной 135 см, с силиконовой вставкой 55 см. 7 Артериальный фильтр 38 микрон с линией для подключения 3/8 дюйма общей длинной 105 см. 8 Основная насосная линия 3/8 дюйма 185см с силиконовой вставкой ½ дюйма дюйма, длина силиконовой вставки 55 см. 9 Линия измерения давления 1/8 дюйма 70 см. 6 Газовая линия с газовым фильтром, ¼ дюйм, длина 120 см 11 Артериально-венозная петля. ½ - 3/8 дюйма с длинной 330см. 14 Магистраль 1/4 дюйма, из поливинилхлорида 180 см. 15 Магистраль 1/4 дюйма, из поливинилхлорида 180 см. 16 Магистраль 1/4 дюйма, из поливинилхлорида 180 см. 17 Переходник 3/8 – 3/8 дюйма 11 Переходник ½ - ½ дюйма 12 Y бразный переходник ½- 3/8- 3/8 дюйма 10 Магистраль рециркуляционная с одним Y - переходником ¼ - ¼ - ¼ дюйма, длина 50 см. | Шт | 70 |
| 2 | Оксигенатор мембранный, с покрытием, взрослый с артериальным фильтром и с комплектом магистралей; с комплектом для кровяной кардиоплегии без теплообменника | Оксигенатор для взрослых для стандартных операций с комплектом магистральных труб. Наличие: Интегрированный в оксигенатор теплообменник; Венозный-кардиотомный резервуар (открытая система); Первоначальный объем заполнения не более 220 мл.; Площадь поверхности газообменной мембраны не мене 1,4 м2 не более 1.75 м2; Максимальная объемная скорость тока крови не мене 8,0 л./мин.; Перенос O2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 470 мл./мин.; Перенос CO2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 370 мл./мин.; Эффективность работы на теплообменнике при объемной скорости тока крови 4 л./мин. не менее 70%; Динамический рабочий объем не боле 450 мл.; Максимальный объем венозно-кардиотомного резервуара не менее 4500 мл.; Минимальный безопасный уровень крови в венозно-кардиотомном резервуаре не более 150 мл.; Перепад давления при максимальной скорости кровотока не более 300 мм.рт.ст.; Покрытие оксигенатора, венознного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистральных труб - с покрытием, которое предотвращает образование сгустков крови. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 41 микрон. Комплектация оксигенатора должна быть предоставлена со следующим комплектом магистральных труб: Артериальный фильтр - объем заполнения не более 195 мл. Размер пор Артериального фильтра не более 40 микрон. Система магистралей: Артеро-венозная линия (3/8’’-1/2”) длиной не менее 4 м. – 1 шт. Магистрали для отсосов/дренажей (1/4’’) длиной не менее 1.8 м. – 3 шт. Дренажные/отсосные магистрали (1/4’’) с силиконовыми вставками (1/4’’), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,3 м. - 1 шт. Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8’-1/2’-3/8’’) длиной не менее 1.6 м. - 1 шт. Газовая линия (1/4’’) с фильтром длиной не менее 1,5 м. - 1 шт. Отбор проб - линия (1/8’’) с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м. – 1 шт. Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8”) с иглой, длиной не менее 1 м. – 1 шт. Артериальная петля длиной не менее 1 м. - 1 шт. Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м. - 1 шт. Шунтирующая линия (1/2”-3/8”) – 1 шт. Набор переходников артериальной и венозной магистрали для регионарной и ретроградной перфузии – 1 набор. Набор для кровяной кардиоплегии с комплектом магистралей – 1 набор. | Шт | 70 |
| 3 | Индивидуальный процедурный комплект кардиохирургический | 1 шт.- Покрытие защитное на стол одноразовое, общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из перфорированный полиэтилена медицинского класса плотностью не менее 55 грамм на м2. Центральный слой размером 180 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 150x250см. 2 шт.- Покрытие защитное предназначено на инструментальный хирургический стол "гусь", размер покрытия: длина 140 см ± 2 см, ширина 80 см ± 1.5 см. Покрытие сделано из 2-х видов материала: перфорированный полиэтилена медицинского класса и нетканый материал. Покрытие квадратной формы виде мешка, нетканый материл изнутри покрытия. Нетканый материал составляет в высоту 77 см ± 1 см и в ширину 61 см ± 2 см. 2 шт.- Глубокий лоток голубого цвета, изготовленный из полипропилена. Общая ширина 25см, длина - 28см, и 5см в высоту. 1 шт.- Мешки для отходов 50x60 см. Мешок для отходов операционной комнаты сделан из чистого , прочного материала - полиэтиленвинилацетат 0.06 м, с общим размером: 50 см -/+1 см в ширину и 60 см +/- 1 см в длину, с задней стороны на мешке есть клейкий край 10х50 см с опцией пальцевых прижатий - функция легкого съёма пальцами. 1 шт.- Голубая Чаша 1500 мл, градуирована с общей высотой 3.53" мм и 7.120" мм ширины, чаша имеет шкалу на внутренней стороне чаши. Не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид и фталат материалы, сделан из полипропилена. 2 шт.- Чаша синяя 500 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 130 ± 1.5 мм, общая высота 60 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 4± 1.5 мм 2 шт.- Чаша синяя 250 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 100 ± 1.5 мм, общая высота 75 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 5± 1.5 мм. 1 шт.- Набор коагулятора 320 см с очистителем. Ручка коагулятора с контролем для упора для пальцев. Изготовлена из прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Общая длина - 320см с проводом. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Очиститель наконечника коагулятора - размер пластины 5x5см, квадратная форма 1 шт.- Счетчик игл. Корпус счетчика игл квадратный из пластика ABS. Внутри имеет вкладыш на клейкой основе, вкладыш имеет деление на четыре колонки и десять рядов, нумерацию от 1 до 40. Вкладыш счетчик игл можно крепить к любому рабочему пространству, можно разделить пополам для двойного использования в разных областях операционного поля. Коробка в высоту 14мм, в длину 114мм и в ширину 54мм. 1 шт.- Почкообразный лоток 700 мл. Голубой полипропиленовый лоток с емкостью 700 мл почкообразной формы, общая ширина 119,9 мм, длина 248,2 мм и высота 48,8 мм. Лоток градуирован и имеет внутреннюю шкалу в 700 мл. 1 шт.- Очиститель наконечника коагулятора - размер пластины 5x5см, квадратная форма. Толщина - 6мм. Имеет специальное поверхностное покрытие для очистки наконечника. Рентгеноконтрастный элемент обеспечивает заметность при рентгене. 1 шт.-Скальпель №11 без ручки 1 шт.-Скальпель №15 без ручки 2 шт.-Скальпель №22 без ручки 2 шт.-Органайзер инструментов: (держатель трубки) Держатель трубки с клейкой матерчатой полоской для безопасности трубки и возможность обезопасить ее где бы ни была прикреплена. Наклейка содержит информацию о размерах 9см х 6.9 см с клейкой полоской с 10 см в длину. 1 шт.- Игла одноразовая: 23 Ga 0,6х30 мм- из нержавеющей стали, конический концентратор с соединением замка Люэра, изготовленный из полипропилена, цвет – голубой. 2 шт.-Шприц 20 мл Луер. Шприц Луер объемом 20 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 20 мл, шкала легко читается. 1 шт.-Шприц 50 мл Луер Лок. Шприц Луер Лок объемом 50 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 50 мл, шкала легко читается. 1шт. - Аортальный выкусыватель одноразовый стерильный. Пластиковый корпус с подвижной встроенной металлическим круглым алмазным лезвием. Аортальный выкусыватель имеет технологию резки свободного плавания, которая позволяет алмазному лезвию «плавать» вокруг корпуса во время работы, позволяет делать ровное отверстие в стенке сосуда диаметром 4 мм и предотвращает механическое заклинивание. Один аортальный выкусыватель можно использовать для создания нескольких отверстии в стенке сосуда за одну процедуру. 1 шт.- Наконечник отсоса с шарикообразным наконечником (типа Crown), не вентилируемый, сделан из материала стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник имеет 2 угла: дистальный и проксимальный, дистальный угол 165°+/-5° и проксимальный угол 150° -/+5. Ручка длиной 115 мм. Светло-голубого цвета. 1 шт.-Трубка отсоса 350 см– изготовлена из поливинилхлорид материала.Идет с 2 воронками, размер: 25 2 шт.- Турникет для сосудов 12fr 20 шт.-Набор салфеток: рентгенконтрастные 30х30 см Хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из хлопкового волокна. Салфетки сложены 8 раз. В ней есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета. 5 шт.-Салфетки Хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из хлопкового волокна. Размеры: 45х45 см салфетки сложены 8 раз для того, чтобы создать 4-х слойный впитывающий продукт. В нем есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета, каждые 5 губок связаны вместе для легкого подсчета. 50 шт.- Набор салфеток нерентгенконтрастные 10х10 см, в 12 слоев из марли. 1 шт.- Простыня одноразовая 274х320 см. Простыня Т-образной формы с опцией раскладных крыльев, сделан из 3-х разных материалов: не содержащий связующих веществ и клеев с низким ворсообразованием и высокой абсорбирующей способностью, водопоглощающий усиленный нетканый материал, операционная зона - прозрачная, клейкая пленка. Части простыни не прошиты, а припаяны термальной обработкой (процедура термического склеивания) для того, чтобы обеспечить стабильную прочность и защитить структуру простыни. Размеры простыни: внутренние размеры: операционная зона груди составляет 30.5х38 см и нижняя операционная зона ( для ног ) 56х96.5 см с разницей в 15.25 см между верхней грудной операционной зоны и нижним. Над внутренней операционной зоной имеется водопоглащающая зона с размерами: 101.6х216 см, сделан из усиленного материала. Поверх водовпитывающей области с левой и с правой стороны есть прикрепленные карманы, длина кармана 157.5 см, ширина 23 см, общее количество карманов 6, по 3 на каждой стороне. В дополнении идет крючок-лист для фиксации с верхней стороны с 4-мя отверстиями для фиксации анестезиологической части, также 2 крючка для фиксации в нижней части с 2-мя отверстиями в каждой боковой фиксации. Внешние размеры операционного поля: верхняя сторона имеет 2 крыла на левой и правой сторонах с общей длиной 152.4 см. 1 шт.-Катетер 32FR угловой 1 шт.-Катетер 32FR прямой 1 шт.- Катетер Фоллея с температурным датчиком - 2х ходовой силиконовый катетер Фоллея - стерильный, предназначен для однократного применения, цветовая маркировка разъёмов для точного определения размера, удобный замковый соединитель для надежного крепления кабелей. Изготовлен из медицинского силикона. Размер: Fr 16. Общая длина катетера: 400 мм закрытый конец, 2 боковых отверстия - симметричный прочный баллон (объем баллона: 3 мл, 5-10 мл, 5-15 мл, 30 мл.) 5 шт.-Простыня одноразовая 100х100см с клейким краем 5см, с липкой лентой 1 шт.- Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия 180 ± 2см на 137 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 180 ± 2см на 137 ± 2см из перфорированный полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2.Центральный слой размером 180 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 137x180см 1 шт.- Лента операционная 10х50см. Операционная лента изготовлена из нетканой клейкой ленты, не содержит латекс. Клейкая сторона имеет 2 пальцевых прижатия для лучшего положения 2х15 мм. Лента голубого цвета, устойчив к жидкостям и к спирту. 5 шт.- Полотенце - голубого цвета, изготовлено из хлопка, размер: 40х61см. 1 шт.-Дренажная банка 2300мл. Дренажная система грудной клетки для непрерывного дренажа воздуха или жидкости из плевральной полости или общей торакальной области. Объем: 2300 мл. Система имеет возможность регулирования количества всасывания, которое прикладывается к плевральной полости от водяного столба. Система позволяет отрицательное давление от -5 до -20cm. Контроль всасывания будет закрыт крышкой для утилизации. Система имеет возможность размещения 2 аспирационных катетера одновременно для того, чтобы получать выход жидкости и общий контроль, в одно и то же время, в разных камерах с равной шкалой. Система может работать с двумя: одинарным и двойным дренажами. Система имеет регулятор управления громкостью всасывания. Система имеет блокировку воды 2 см, и простой порт для иглы чтобы контролировать переполненность гидрозатвора. В дополнение, система имеет порт для взятия пробы/образца. Высокоэффективный механизм "анти-изгиб» для предотвращения перекручивания трубки от пациента. Система имеет отрицательный индикатор давления и кнопки ручного фиксатора, чтобы управлять ситуацией, во время работы. Система имеет встроенный автоматический клапан высокого давления. Система может работать как в активном, так и в пассивном режиме. Дренажная банка имеет воронку для легкого вливания воды внутрь. К системе прилагается дополнительная всасывающая трубка, которую в случае необходимости можно подключить к пациенту. Второй всасывающий канал закрыт синим клапаном для того, чтобы применить его к работе, необходимо удалить колпачок. Система имеет клапан/затворку против выплеска жидкости и встроенный воздушный фильтр для того, чтобы предотвратить распространение бактерий. Систему можно ставить на пол, закрепить на кровати или пациенту можно переносить с помощью ручки на системе. Оба гидрозатвор и камера контроля всасывания жидкости идентифицируются полосой синего цвета показывающий цвет на воде. 1 шт.-Мешок, сумка мочеприемника 500 мл. Мочеприемник - изготовлены из медицинского поливинилхлорида (ПВХ), не пропускающего запах. Обьем 500 мл. Используются для сбора мочи и определения почасового диуреза. Измерительная шкала: 0-20 мл +/- 1 мл , 20-110 мл +/- 5 мл, 110-140 мл +/- 10 мл, 140 -200 мл +/- 20 мл, 200-500 мл +/- 25 мл. Мочеприемник имеет встроенный опорожняющий колпачок, сегмент переполнения, обратный клапан предотвращает вытекание мочи обратно в урологический катер, что исключает возможность распространения инфекции. 1 шт.-Халат усиленный хирургический одноразовый из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой Cobes. Суммарная плотность усиленного халата не менее 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность не менее 45 грамм на м2 плюс нетканый материал Cobes не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 2 шт.- Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой Cobes. Суммарная плотность усиленного халата не менее 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность не менее 45 грамм на м2 плюс нетканый материал Cobes не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 19 см, передняя часть от линии горловины до низа 134 см, общая ширина в развёрнутом виде 152 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 142 см, длина рукава до верхней точки плеча 80 см, ширина груди 64 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 40 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер L. 1 шт.- Халат стандартный одноразовый хирургический из нетканого материала. Плотность стандартного халата не менее 45 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMМS (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Размеры: по линии горловины 22 см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, длина манжеты 7 см на 5 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL 1 шт.-Перчатки №7, фасованные без пудры. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. 3 шт.-Перчатки №7,5 в упаковке без пудры. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. 1 шт.-Перчатки №8 в упаковке без пудры. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. Метод стерилизации: этиленоксидом. | Компл | 140 |
| 4 | Система для проведения кровяной кардиоплегии | Соотношение кровь/кристаллоид - 4:1. Насосные сегменты из силикона. Линия измерения давления с изолятором маопрные нометра. Линия для кристаллоидного р-ра с двумя иглами. Теплообменник: Объем заполнения - Не более 44 мл. Скорость кровотока - 500 мл/мин. Полностью прозрачный корпус. Направление потока - Вход и выход снизу. Материал теплообменника - Нержавеющая сталь. Встроенный фильтр - Наличие (150 мкм). Клапан сброса давления. Резервуар для кристаллоидной кардиоплегии. | Шт | 60 |
| 5 | Зонд Фогарти 3Fr | Катетер для эмболектомии и тромбектомии одноканальный. Размеры: 2F – 40 см,3F, 4F, 5F, 6F, 7F, длиной 80 см Применяется для безопасного удаления тромблектомических масс из артерий и вен, а также для удаления конкрементов из желчных протоков. Катетер состоит из дрена, который находится на насадке по образцу Luer- Lock. Дистальный конец катетера слепо закончен, закруглен на расстоянии 0,5 см "от пациента" закреплен двусторонне в манжете из латексной резины, который под действием сверхдавления образует баллон. Гладкая шелковистая поверхность баллона способствует быстрому введению катетера. Катетеры имеют цветовую кодировку размеров (2F-прозрачный коннектор,3F- зеленый, 4F- красный, 5F белый,6F- голубой, 7F-желтый 8F коричневый,10F-серый) По катетеру каждые 10см, нанесены отметки величины углубления. Катетеры в размерах 3-5F оборудованы металлическим проводником, который закончен пробочкой из пластмассы, которая закрывает насадку. Катетер находится в прозрачной упаковке из пластмассы, часть катетера с баллоном дополнительно предохранена прикрытием. Стерилизация катетеров проводится гамма-облучением. | Шт | 15 |
| 6 | Зонд Фогарти 4Fr |  | Шт | 6 |
| 7 | Зонд Фогарти 5Fr |  | Шт | 8 |
| 8 | Зонд Фогарти 7Fr |  | Шт | 10 |
| 9 | Аортальные канюли EOPA 18FR – 24 FR | Канюли артериальные с тонкостенным наконечником, удлиненным, цельнолитым, устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Эта конструкция позволяет достичь более высокой скорости потока при минимальной разнице давления. Снабжены отметками глубины введения. Комплектуется ретгенокотрастным шовным кольцом для регулировки глубины введения и интродюссером с дилатирующим наконечником. Коннектор 3/8 (0,95 см) может быть с люер портом и без него. Длина 30,5 см. Размеры: 18 Fr (6.0 мм), 20 Fr (6.7 мм), 22 Fr (7.3 мм), 24 Fr (8.0 мм). | Шт | 95 |
| 10 | Венозные канюли двухступенчатые МС2 | Двухступенчатые венозные канюли серии МС 2 ™, размер 32/40, 36/46, 34/46, 34/38 Fr (12,0/15,3 мм) c коннектором. Aрмированный корпус из ПВХ, овальной формы с множественными отверстиями на конце и предсердной частью типа «корзинка». Уникальный низкопрофильный дизайн. Отметки глубины введения. Длина 38,1 см, коннектор 1\2” (1.27 см), без луер порта. D Р при потоке 5 л\мин 5 мм рт ст. Размеры: 28/36 Fr, 32/40 Fr, 36/46 Fr, 36/51 Fr | Шт | 110 |
| 11 | Кардиоплегическая канюля для корня аорты с дренажной линией | Кардиоплегические канюли для корня аорты с дренажной линией- прозрачный корпус с отдельной дренажной линией и рентгеноконтрастным наконечником. Возможность мониторинга давления и дренирования левых отделов сердца посредством дренажной линии. Канюли снабжены тонкой иглой – интродюссером. Размеры: 5Fr, 7Fr, 9Fr | Шт | 110 |
| 12 | Венозные канюли одноступенчатые | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. 38.1 см длина. Коннектор не менее 1/4”-3/8” (0.64-0.95 см). 26 Fr. (8.7 мм) 28 Fr. (9.3 мм) 30 Fr. (10.0 мм) 32 Fr. (10.7 мм) 34 Fr. (11.3 мм) Одноступенчатые венозные угловые канюли 90 градусов. Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, длина 12"-15" (30,5см-38,1см), 26 Fr. (8.7 мм) 28 Fr. (9.3 мм) 30 Fr. (10.0 мм) 32 Fr. (10.7 мм) 34 Fr. (11.3 мм) для коннектора 3/8" (0,95см) | Шт | 30 |
| 13 | Венозные канюли одноступенчатые с прямоугольным наконечником | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. 38.1 см длина. Коннектор не менее 1/4”-3/8” (0.64-0.95 см). 26 Fr. (8.7 мм) 28 Fr. (9.3 мм) 30 Fr. (10.0 мм) 32 Fr. (10.7 мм) 34 Fr. (11.3 мм) Одноступенчатые венозные угловые канюли 90 градусов. Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с множественными отверстиями, длина 12"-15" (30,5см-38,1см), 26 Fr. (8.7 мм) 28 Fr. (9.3 мм) 30 Fr. (10.0 мм) 32 Fr. (10.7 мм) 34 Fr. (11.3 мм) для коннектора 3/8" (0,95см) | Шт | 8 |
| 14 | Миокардиальные электроды 2/0 | Миокардиальные электроды используются для временной кардиостимуляции после хирургических операций на сердце для взрослых пациентов и детей. Стерильные, одноразовые и возможны в монополярной, биполярной и квадриполярной (четырехполюсной) моделях. Они состоят из мультифиламентных стальных нитей с защитным покрытием, с прямой торакальной иглой на одном конце и сердечной изогнутой иглой ½ круга на другом конце для моделей для взрослых и 3/8 круга для детских моделей. Стимулирующая поверхность имеет прямую форму или форму ЗИГЗАГ, что позволяет закрепиться на сердечной стенке. | Шт | 192 |
| 15 | Пролен 3/0 игл 17мм | Пролен 3/0 игла 17мм | Шт | 144 |
| 16 | Пролен 4/0 две иглы 20мм | Пролен 4/0 две иглы 20мм | Шт | 360 |
| 17 | Пролен 4/0 две иглы 24мм | Пролен 4/0 две иглы 24мм | Шт | 360 |
| 18 | Пролен 6/0 игл 11мм | Пролен 6/0 игл 11мм | Шт | 720 |
| 19 | Пролен 7/0 игл 9,3мм | Пролен 7/0 игл 9,3мм | Шт | 720 |
| 20 | Пролен 8/0 игл 9мм | Пролен 8/0 игл 9мм | Шт | 120 |
| 21 | Клипсы small | Клипсы малые (для клипаппликаторов серии «Лигаклип») Клипсы стерильные титановые «малые», V-образной формы с дистальным типом закрытия для клипирования сосудов. Апертура открытой клипсы 2,5 мм, длина закрытой клипсы 3,0 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах, наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордантных насечкам на внутренней поверхности браншей клипаппликаторов соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншах клипаппликатора. МРТ-совместимость. Поставляются стерильными, в кассетах | Шт | 2000 |
| 22 | Клипсы medium | Клипсы средние, по 6 в кассете (для клипаппликаторов серии «Лигаклип») Клипсы стерильные титановые «средние», V-образной формы с дистальным типом закрытия для клипирования сосудов. Апертура открытой клипсы 3,0 мм, длина закрытой клипсы 5,0 мм. Наличие продольных и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах, наличие насечек на внешней стороне клипс, конкордантных насечкам на внутренней поверхности браншей клипаппликаторов соответствующего размера, для надежного удержания клипс в браншах клипаппликатора. МРТ-совместимость. Поставляются стерильными, в кассетах | Шт | 4000 |
| 23 | Проволка стальная № 7 | Проволка стальная № 7 | Шт | 750 |
| 24 | Викрил 0 игл 40мм | Викрил 0 игл 40мм | Шт | 300 |
| 25 | Викрил 2/0 игл 26мм режущ | Викрил 2/0 игл 26мм режущ | Шт | 192 |
| 26 | Викрил 3/0 - | Викрил 3/0 - | Шт | 240 |
| 27 | Этибонд 2/0 с прокладк.игл 19мм- | Этибонд 2/0 с прокладк.игл 19мм- | Шт | 200 |
| 28 | Этибонд 2/0 с прокладк.игл 26мм- | Этибонд 2/0 с прокладк.игл 26мм- | Шт | 400 |
| 29 | Этибонд 2/0 | Этибонд 2/0 | Шт | 480 |
| 30 | Самоклеющаяся, воздухонепроницаемая, адсорбирующая повязка 10*25 | ### Самоклеящаяся абсорбирующая повязка с покрытием из мягкого силикона для лечения и профилактики пролежней в крестцовой области | Шт | 400 |
| 31 | Самоклеющаяся, воздухонепроницаемая, адсорбирующая повязка 10*20 | Самоклеящаяся абсорбирующая повязка с покрытием из мягкого силикона для лечения и профилактики пролежней в крестцовой области | Шт | 400 |
| 32 | Аортальные/митральные Биологические каркасные клапаны с технологией | Клапан сделан из трех лепестков свиного ксенографта. Наличие полимерного стента и стальной рентгенконтрастной проволоки.Уникальная технология Linx уменьшает риск кальцификации створок, увеличивает жизненный цикл и надежность клапана. Клапанные створки тщательно подобраны для лучшего сопоставления и уменьшения нагрузки. Край выходного отдела покрыт перикардиальным листом, уменьшающим риск трения при контакте «ткань-ткань». Каркас FlexFit™ уменьшает нагрузку на створки, легко адаптируется к форме клапанного кольца, облегчает наложение узлов, восстанавливает исходную форму после деформирования. Низкий профиль клапана гарантирует оптимальное положение по отношению к устьям коронарных артерий. Короткое время промывания перед имплантацией (2 x 10 сек.). Размеры аортального клапана: 21,23,25,27,29 мм ; диаметр клапанного кольца 21,23,25,27,29 мм; внутренний диаметр 19,21,23,25,27 мм; аортальная протрузия 9,9,10,11,12 мм; общая высота 14,15,16,17,19 мм. Размеры митрального клапана: 25,27,29,31,33 мм ; диаметр клапанного кольца 25,27,29,31,33 мм; внутренний диаметр 23,25,27,29,31 мм; желудочковая протрузия 9,9,10,10,11 мм; общая высота 16,17,19,20,20 мм | Шт | 4 |
| 33 | Клапан искусственный механический митральный, размеры: 27 мм. | Митральные механические клапаны "Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Размер митрального клапана: 27 мм; внешний диаметр клапана 27 мм; внутренний диаметр 22.5 мм; геометрическая площадь 3.67 см2 тип манжеты стандартный. | Шт | 4 |
| 34 | Клапан искусственный механический аортальный размеры: 23,25,27 мм. | Аортальные механические клапаны "Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Размер аортального клапана: 23,25,27 мм; внутренний диаметр 18.6, 20.4, 22.5, мм; геометрическая площадь поверхности 2.55, 3.09, 3.67см², эффективная площадь поверхности 2.03, 2.59, 3.08, не менее 3.08, не менее 3.08 см², тип манжеты стандартный. | Шт | 3 |
| 35 | Клапан искусственный биологический каркасный аортальный размеры: 21 мм. | Аортальные биологические каркасные клапаны. Клапан сделан из трех лепестков свиного ксенографта. Наличие полимерного стента и стальной рентгенконтрастной проволоки.Уникальная технология Linx уменьшает риск кальцификации створок, увеличивает жизненный цикл и надежность клапана. Клапанные створки тщательно подобраны для лучшего сопоставления и уменьшения нагрузки. Край выходного отдела покрыт перикардиальным листом, уменьшающим риск трения при контакте «ткань-ткань». Каркас FlexFit™ уменьшает нагрузку на створки, легко адаптируется к форме клапанного кольца, облегчает наложение узлов, восстанавливает исходную форму после деформирования. Низкий профиль клапана гарантирует оптимальное положение по отношению к устьям коронарных артерий. Короткое время промывания перед имплантацией (2 x 10 сек.). Размеры аортального клапана: 21,23,25,27,29 мм ; диаметр клапанного кольца 21,23,25,27,29 мм; внутренний диаметр 19,21,23,25,27 мм; аортальная протрузия 9,9,10,11,12 мм; общая высота 14,15,16,17,19 мм. | Шт | 3 |
| 36 | Аортальный протез (кондуит) с механическим клапаном | Аортальный протез (кондуит) импрегнирован коллагеном по уникальной технологии, обеспечивает равномерное прорастание тканью и биосовместимость. Низкая порозность протеза исключает необходимость тромбогенной обработки. Отсутствие складок на манжете облегчает позиционирование и наложение коронарных анастомозов. Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследований у пациентов с имплантированными механическими клапанами. Длина протеза 12 см. Внешний диаметр клапана/Внутренний диаметр протеза 19/20,21/22,23/24,25/28,27/30,29/32,31/34,33/34 мм; внутренний диаметр клапана 14.8, 16.7, 18.6, 20.4, 22.5, 24.2, 26.1, 26.1 мм; геометрическая площадь поверхности клапана 1.63, 2.06, 2.55, 3.09, 3.67, 4.41, 5.18, 5.18 см2. | Шт | 2 |
| 37 | Канюли для внутренней грудной артерии DLP | Эта канюля имеет стальной стержень с наконечником в форме оливы, оканчивается портом люер-"мама". Длина 1.8” (4.6 см) | Шт | 5 |
| 38 | Высокопоточная канюля для устья коронарной артерии | Высокопоточные канюли для устьев коронарных артерий DLP 90° и 135°, длина 7,5" (19,1см), 10 Fr, 12Fr, 14 Fr Канюли имеют фланцевый рентгеноконтрастный наконечник типа корзинка, соединенный стальной ручкой сбольшим просветом. Канюли снабжены люер портом, типа "мама". | Шт | 10 |
| 39 | Отсосы кардиотомной крови жесткие | Отсос для кардиотомной крови имеет удобную рукоятку. Рукоятка сделана из гибкой нержавеющей стали, которая может гнуться в соответствии с пожеланиями хирурга. Отсос имеет желобоватый наконечник, для улучшения всасывания и уменьшения травматизации ткани. Отсос имеет ступенчатый переходник 1/4” (0.64 см). Длина 33.0 см. Размер: 16 Fr. (5.3 мм) - диаметр трубки 20 Fr. (6.7 мм) - диаметр наконечника | Шт | 20 |
| 40 | Отсосы внутрисердечные | Рукоятка сделана из нержавеющей стали, которая может гнуться в соотвествии с пожеланиями хирурга. Отсос имеет наконечник со множественными отверстими Длина 6” (15.2 см) 10 Fr. (3.3 мм) диаметр трубки 20 Fr. (6.7 мм) диаметр наконечника (28 боковых отверстий) | Шт | 20 |
| 41 | Канюли для артериотомии размером 2мм | Эти канюли имеют полиуретановый стержень с бульбообразным наконечником, соединенным с портом люкр "мама" крылышками. Размеры наконечника 2 мм | Шт | 3 |
| 42 | Канюли для артериотомии размером 3мм | Эти канюли имеют полиуретановый стержень с бульбообразным наконечником, соединенным с портом люкр "мама" крылышками. Размеры наконечника 3 мм | Шт | 3 |
| 43 | Канюли для артериотомии размером 4мм | Эти канюли имеют полиуретановый стержень с бульбообразным наконечником, соединенным с портом люкр "мама" крылышками. Размеры наконечника 4 мм | Шт | 3 |
| 44 | Канюли для артериотомии размером 1мм | Эти канюли имеют полиуретановый стержень с бульбообразным наконечником, соединенным с портом люкр "мама" крылышками. Размеры наконечника 1 мм | Шт | 1 |
| 45 | Сосудистые канюли 2.5 | Канюли имеют рентген-котрастный или прозрачный корпус, заканчиваются люер "мама" и имеют 3 мм прямой наконечник Прозрачный корпус с клапаном однонаправленного потока Длина 2.5” (6.4 см) | Шт | 10 |
| 46 | Сосудистые канюли 2 | Канюли имеют рентген-котрастный или прозрачный корпус, заканчиваются люер "мама" и имеют 3 мм прямой наконечник Длина 2” (5.1 см) | Шт | 10 |
| 47 | Турникеты 17/8 | Набор турникетов для фиксации канюль Набор из трубок различной длины с цветовой кодировкой и с различными цветовыми комбинациями. 1 - красный, 2 голубых, 3 прозрачных, длина турникетов 5,5" (14,0 см). В наборе 1 проволочный проводник. | Шт | 200 |
| 48 | Турникеты 12/7 | Наборы Турникетов серии "Эти турникетные наборы содержат турникетные трубки бронзового цвета, различной длины.На одном из концов имеется фиксирующая заглушка. Использование заглушек избавляет от необходимости применения зажимов.Фиксация нити осуществляется за счет введения заглушки в конец турникетной трубки. Содержит 2 турникета, 2 тесьмы, 2 пластиковых проводника. Длина турникетов 12,7 см " | Шт | 20 |
| 49 | Интракоронарные шунты | Интракоронарные шунты для сохранения коронарного кровотока при наложении анастомоза. Утолщенные кончики, мягкая силиконовая конструкция, линия сгиба посредине, рентгеноконтрастность, прозрачность. Размер 1,0 мм-3,0 мм | Шт | 20 |
| 50 | Дренаж левожелудочковый | Левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перфорированный наконечник. Широкий выбор моделей с силиконовым и ПВХ корпусом, с прямым, изгнутым или гибким корпусом, с нанесенными отметками глубины введения. Модели с прямым корпусом поставляются с гибким или жестким проводниковым интродюсером для облегчения постановки и проведения. Гладкостенный коннектор без люер-порта и изогнутый интродюсер 20 Fr. (6.7 мм) (24 боковых отвертсия) | Шт | 10 |
| 51 | Биоклей шприц 5мл | Двухкомпонентный хирургический клей, предназначенный для укрепления сосудистых анастомозов и хирургических швов (область применения нейрохирургия и кардиохирургия, трансплантация). Одноразовый сдвоенный стерильный шприц, заполненный готовым к применению составом: водные растворы бычьего сывороточного альбумина и глютеральдегида. В комплект входит шприц 5 мл с 4-мя стандартными аппликаторами – 1 шт. Смешивание происходит непосредственно в аппликаторе, в стерильных условиях Биологическая инертность, апирогенность, отсутствие реакции организма на применение, без содержания латекса, стерильность класса «R».Полимеризация в течение 20-30 секунд, возможность оказания любого давления на область применения через 2 минуты. | Шт | 25 |
| 52 | Медицинский воск | Хирургический воск для костных тканей, нерассасывающийся, стерильный. Представляет собой стерильную смесь пчелиного воска, парафина и изопропилпальмитата – добавки для смягчения воска. Он непрозрачен и имеет запах воска. Хирургический воск поставляется стерильным в индивидуальных конвертах из фольги, содержащих по 2,5 г, и запечатанным в отдельный полиэтиленовый пакет. Предназначен для остановки кровотечения из рассеченных, просверленных или расщепленных краев костной ткани путем механического закупоривания костных каналов, содержащих кровоточащие капилляры. | Шт | 144 |
| 53 | Электрокардиостимулятор наружный двухкамерный, с принадлежностями | Наружный двухкамерный электрокардиостимулятор, используемый для проведения временной кардиостимуляции. Режимы стимуляции: DDD; D00; VDD; VVI; V00; VVT. Нижняя граница стимуляции (по обоим каналам): не более 30 имп/мин. Верхняя граница стимуляции (по обоим каналам): не менее 250 имп/мин. Нижняя граница для сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не более 60 имп/мин. Верхняя граница сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не менее 1000 имп/мин. Минимальное значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам): не более 0,1 В. Максимальное значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам): не менее 17 В. Длительность импульса (по обоим каналам): 1 мс. Минимальное значение чувствительности на предсердном канале: не более 0,2 мВ. Максимальное значение чувствительности на предсердном канале: не менее 10 мВ. Минимальное значение чувствительности на желудочковом канале: не более 1 мВ. Максимальное значение чувствительности на желудочковом канале: не менее 20 мВ. Минимальное значение АВ-задержки: не более 15 мс. Максимальное значение АВ-задержки: не менее 400 мс. Конфигурация электродов: монополярная/биполярная. Динамически меняющиеся значения желудочкового рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного диапазона: 30-150 имп/мин: 225 мс, 151-200 имп/мин: 200 мс, 201-250 имп/мин: 175 мс. Динамически меняющиеся значения тотального предсердного рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного диапазона: при 30-120 имп/мин: АВ-задержка+175 мс (мин. 400 мс), при 121-250 имп/мин: АВ-задержка+175 мс (мин. 240 мс). Тип батареи: щелочные марганцевые, 9В. Рекомендуемая производителем модель батареи для использования в устройстве: Duracell Plus, 6LR61. Продолжительность работы после замены батареи: не менее 500 ч, при выполняемой стимуляции с частотой 70 имп/мин, амплитуде импульсов 5 В и сопротивлении на электродах не более 500 Ом; Продолжительность работы после предупреждения о необходимости замены батареи: не менее 36 ч; во время замены: не менее 30 с. Минимальное значение импеданса: не более 100 Ом. Максимальное значение импеданса: не менее 3000 Ом. Контроль параметров: звуковой сигнал при регистрации значений стимуляционного импеданса, выходящего за рамки допустимых значений; светодиодная индикация при низком заряде батареи; однократный звуковой сигнал при высокой частоте (более 180 имп/мин). Габариты: длина не более 160 мм, ширина не более 75 мм, толщина не более 35 мм. Масса, включая батарею: не более 260 г. Совместимость со всеми временными эндокардиальными электродами с 2 мм коннекторами, а также с любыми имплантируемыми эндокардиальными электродами при использовании соответствующих специализированных кабелей. | Компл | 1 |
| 54 | Гибкое кольцо для аннулопластики | Гибкое кольцо для аннулопластики. Создано для поддержания размера фиброзного кольца митрального или трикуспидального клапана. Передняя и задняя поддержка обеспечивают физиологическое движение фиброзного кольца во время сердечного цикла. Гибкий дизайн облегчает работу сердца, обеспечивая оптимальную гемодинамику. Большая зона для наложения швов облегчает подшивание. Подходит для имплантации во время полной стернотомии, мини-стернотомии и при роботизированном вмешательстве. Размер кольца 29, 31, 33, 35. Размеры между треугольниками 29, 31, 33, 35 мм. Внутренний размер 34.0; 36.6; 39.4; 40.9 мм. Внешний размер 40.0; 42.6; 45.4; 47.9 мм | Шт | 1 |
| 55 | Кольцо для аннулопластики | Материал кольца: титановый немагнитный рентгеноконтрастный стержень, обернутый силиконом наружное покрытие плетенный полиэстер. Наружное покрытие кольца выполнено из плетенного полиэстра. На кольцо нанесены зеленые маркеры ориентации на фиброзные треугольники и маркер оптимального расположения швов. Кольцо имеет передний и задний изгибы. Высота переднего изгиба не более 25%, высота заднего изгиба не более 15 %. Фиксировано на пластиковом держателе. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Упаковано стерильным в двойной асептический пакет. Выпускаются кольца 9 размеров- 24, 26, 28, 30, 32, 34,36, 38,40 мм. | Шт | 3 |
| 56 | Гепарин промывающая игла 2,0 мм | Гепарин промывающая игла 2,0 мм Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей. Область применения – Кардиохирургия. | Шт | 3 |
| 57 | Кольцо по накладыванию швов по Кровфорду 23 см | Кольцо по накладыванию швов по Кровфорду 23 см (Crawford Suture Holding Ring 23cm) Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностей. Область применения – Кардиохирургия. | Шт | 1 |
| 58 | Стент коронарный с лекарственным покрытием | Коронарная стент-система, покрытая сиролимусом, представляет собой комбинированный продукт устройство/лекарство, состоящее из двух компонентов: одобренная СЕ коронарная стент-система из сплава хрома-кобальта F562; поверхность инертная, обработана методом ионной имплантации для уменьшения высвобождения ионов Cr, Co и Ni, покрыта биостойкой полимерной матрицей, содержащей сиролимус (в дозе 0,90 мкг/мм2) в просвете. Устройство представляет собой баллонорасширяемый коронарный стент внутри быстрозаменяемого доставляющего катетера. Состав покрытия, которое накладывается аблюминально на поверхность стент системы, включает комбинацию Акрилового и гидрофобного сополимеров, смешанных с сиролимусом. Номинальные дозы сиролимуса на стенте 0,90 мкг/мм2. Активный фармацевтический ингредиент (АФИ): Сиролимус. Неактивные ингредиенты; Акриловый и гидрофобный сополимер Неактивный и биосовместимый полимер Р5 Полимер Р5 смешиватеся с сиролимусоми наносится на стент, получая однородное покрытие на аблюминальной поверхности. Стент подходит для крепления к баллонам доставляющего катетера различных размеров, от 2,0 до 4,0 мм. Система доставки быстрой смены катетера с баллоном, расположенным на дистальном конце. Дистальный стержень состоит из двух лучей, один используется для расширения баллона, а второй представляет собой проводник. Проксимальный стент представляет собой гипотрубку из нержавеющей стали. Визуальные проксимальные маркеры из состава золота 24 К (0,9 ± 0,1mm) расположены на расстоянии 88 см и 98 см от дистального вспомогательного наконечника катетера, позиционирование которого не требует помощи рентгеноскопии. Характеристики компонентов стента: Длина стента (мм) 8; 12; 15; 18, 23; 28; 32; 36; 40. Доступные номинальные диаметры стента (мм) 2.0, 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00. Толщина каркаса 62 μm. Дизайн стента: открытые ячейки. Рабочая длина системы доставки 141 см. Соотношение металл/артерия в среднем 14%. Сжимаемость менее 1 %. Средняя сократимость менее 5 %. Совместим с коронарным проводником (макс.)-0.014” (0,36 мм). Совместим с проводниковым катетером 5 F (1,65 мм). Номинальное давление 7 бар. Расчетное давление разрыва 17 бар. Продукт используется для увеличения просвета коронарной артерии у пациентов с симптомами ИБС вследствие образования очагов протяженностью ≤ 40 мм в нативной коронарной артерии диаметром от 2,0 мм до 4,0 мм. Способ стерилизации - этиленоксид. Размеры по заявке заказчика. | Шт | 50 |
| 59 | Набор коагулятора | Набор коагулятора - Коагулятор с наконечником Cut-Coag и очистителем наконечника коагулятора. Ручка с контролем для упора для пальцев. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Устройство голубого цвета, коагуляционная кнопка - жёлтого цвета. Разъем типа Valleylab позволяет использовать карандаши со всеми видами электрохирургических операций. В комплекте с очистителем наконечника коагулятора. Упаковка: Герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Однократного применения. Стерилизован этиленоксидом. | Набор | 2500 |
| 60 | Отсос Янкауэр с аспирационной трубкой | Наконечник отсоса (Отсос) - отсос с шарикообразным наконечником (типа Primer), не вентилируемый, сделан из материала стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник имеет 2 угла: дистальный и проксимальный, дистальный угол 165°+/-5° и проксимальный угол 150° -/+5. Длина аспирационной трубки 300см и ширина 52 мм Внешний диаметр 3/16"". Светло-голубого цвета. Метод стерилизации: этиленоксидом. | Шт | 2000 |
| 61 | Система коронарного стента с покрытием зотаролимус | Материал стента- кобальтовый сплав. Дизайн стента выполнен на основе непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента- полуоткрытый.Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 16 атм. Профиль для стента 3.0 мм 0.041”. Ультра тонкие элементы ячеек 0.0036". Площадь поверхности стента 3,5*18 - 109,1 мм2. Профиль для стента 3.0 мм - 0.043”. Наличие полного спектра диаметров стентов 2.25 - 4.0мм, длина стента 8 - 38 мм. Совместимость с проводниковым катетером 5 F (0.056”). Лекарственное липофильное антипролиферативное вещество зотаролимус с противоспалительным действием с широким терапевтическим окном из группы “лимусов”. Наличие биосовместимого гидрофильного трёхкомпонентного полимера. Концентрация активного вещества из расчета 10мкг препарата на 1 мм длины стента. Срок выделение препарата 180 дней. Полная эндотелизация прутьев стента к 28 дню. Срок стерильности с момента изготовления 24 мес. | Шт | 150 |
| 62 | Баллонный дилатационный катетер, длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, стерильный, однократного применения. | Универсальный дилатационный баллонный катетер показан для использования в чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) для дилатации стенозированного участка коронарной артерии баллоном как для предилатации с целью улучшения перфузии миокарда, так и/или для постдилатации после имплантации стента в коронарный сосуд с целью оптимального расширения стента. Универсальный дилатационный баллонный катетер рассчитан на работу в диапазоне стандартного давления баллонов средней степени растяжимости и более высокого давления, как у нерастяжимого баллона. В зависимости от давления продукт может использоваться как полукомплайнсный, так и некомплайнсный баллон. Состоит из проксимальной гипотрубки из нержавеющей стали и из гибкой дистальной части с проводниковым просветом. Длина катетера составляет — 141 см. Совместим с коронарным проводником 0,014" (0,36 мм). Профиль вхождения 0,016’’, поперечный профиль 0,023’’. Баллон имеет два рентгеноконтрастных маркера, проксимальные визуальные маркеры расположены на 89 см и дистальные 99 см от кончика баллона, что помогает позиционировать систему без помощи рентгеноскопии. Номинальное давление (NP) при полукомплайнсном использовании - 6/8 atm, в некомплайнсном виде - 12/14 atm. Расчетное давление разрыва (RBP) - 16/18/20 atm. Трехлепестковая укладка баллона с гидрофильным покрытием на наружной стороне. Материал баллона Нейлон 12. Размеры: диаметр (мм) при полукомплайсном режиме: 1,25;1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; при некомплайнсном режиме 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; Длина (мм): 6, 10, 15, 20, 25, 30. Размеры по заявке получателя. | Шт | 200 |
| 63 | Дренажная система EVD для СМЖ с антимикробным покрытием с принадлежностями (вентрикулярный) | Дренажная система для СМЖ с антимикробные покрытием с принадлежностями (вентрикулярный). Предназначена для дренирования СМЖ из боковых желудочков головного мозга при инфицировании шунтирующей системы, а также мониторинга давления и скорости течения СМЖ, люмбального дренирования, интракраниальных кровотечениях, субдуральных гематомах. Полностью интегрированы, собраны, стерильны и готовы к применению. Система имеет поворотную шкалу давления для минимизации путаницы при условии одновременной видимости только одной шкалы, МРТ совместимое использование до 3 Тесла. Цветовая маркировка полосок для идентификации трубки пациента. Наличие встроенного увеличительного стекла на капельной камере для визуализации пульсации капания СМЖ. Наличие гидрофобного противомикробного вентиляционного отверстия помогающее предотвратить засорение. Конусовидное дно для точного измерения небольших объемов жидкости. Возможность использования как для вентрикулярного, так и люмбального дренирования. Регулируемая шкала градуирована как в мм. ртутного столба, так и в см. водного столба. 3-ходовой запорный кран для дополнительное измерения давления. Ёмкость капельной камеры не менее 100 мл. Объем дренажного мешка – не менее 700 мл. Вентрикулярный катетер, длина не менее 30 см., наружный диаметр не более 3 мм., внутренний диаметр не более 1,5 мм. | Шт | 10 |
| 64 | Спирали для эмболизации аневризм | Непокрытая платиновая трехмерная спираль, закрепленная на шасси из полипропилена. Шасси состоит из двух независимо закрепленных нитей и атравматичного полипропиленового шарика на дистальном конце. Крепление шасси на доставляющей системе должно позволять спирали свободно вращаться на 360° и отгибаться под углом 67° по отношению к доставляющей системе. Система доставки должна обеспечивать наилучшую установку и перепоцизионирование спирали, а также предотвращать эффект "отброса" доставляющего катетера. Система отделения спиралей - моментальная, механическая, активаторного типа, без использования электрических кабелей и батареек. Гидрофильное PTFE покрытие. МРТ совместимы. Все размеры спиралей совместимы с катетером доставки 0.010". Диаметр (мм) 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, длина (см) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50. Размер по заявке конечного получателя. | Шт | 60 |
| 65 | Микрокатетер для доставки спиралей | Микрокатетер, движимый по проводнику. Проксимальный конец катетера имеет стандартный люеровский адаптер. Катетер имеет полужесткий проксимальный сегмент и 12 переходов жесткости по всей длине для облегчения управления. Имеет одинарные или двойные маркеры. Катетер имеет несколько слоев: тефлоновый стержень, нитиноловый каркас, покрытие, нейлоновая оболочка. Предназначен для доставки спиралей, рентгенконтрастных веществ и других терапевтических агентов. Полностью совместим с ДМСО. Длина рабочей части – 150 см. Крутящий момент 1:1. Внутренний диаметр на всем протяжении не более 0.017". Внешние диаметры проксимального/дистального концов в вариациях 2.1F/1.7F и 2.4F/1.9F. Совместим с проводником 0.014" и интродьюсером 5F. Давление разрыва - 600 psi. Кончик катетера прямой, 90° с длиной кончика 5.0 мм, 45° с длиной кончика 2.5 мм | штука | 15 |
| 66 | Внутричерепной стент-имплант | • Самораскрывающийся реконструирующий внутричерепной стент с хорошей радиальной силой, изготовленный из 16 нитиноловых стоек (внешняя часть стента) и 48 нитиноловых стоек (внутренняя часть стента – рабочая длина) • 4 проксимальных и 4 дистальных маркера, а также 2 вольфрамовые нити для лучшей визуализации стента и четкой видимости проточной части стента • Совместим с микрокатетерами 0,027” • Общая длина вала 185 см до 215 см • Доступен для размеров сосудов 2,5-5,0 мм • Рабочая длина – 7 -48 мм • Длина стента (общая) – 13 – 55 мм • Возможна репозиция стента с 80% его полной длины. | штука | 3 |
| 67 | Нейроваскулярный направляющий катетер | Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 4.2, 6, 7, 8 Fr. Материал катетера: гидрофильное покрытие, – наружный слой – нейлон, средняя часть – уникальная двойная оплетка Shinka, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный, у основания протектор соединителя с просветами.Наличие платиновых рентгенконтрасных маркеров. Наличие атравматичного кончика. Большой внутренний просвет: для катетера 4.2 Fr - не более 0,043", для катетера 6Fr - не более 0,071",для катетера 7Fr - не более 0,081", для катетера 8Fr - не более 0,090", наличие длин 80, 90, 100, 110 см. Наличие атравматичного кончика. Наличие вариаций с длинным интродюсером 4, 5, 6 Fr. | штука | 25 |
| 68 | Нейроваскулярный проволочный проводник | Микропроводник для нейро интервенции. Диаметр и длина: 0.008” (длина 200, 300 см) , 0.014" (длина 200 см), 0.018” (длина 200, 300 см). Длина рентгенконтрастной части: 3 см, 5 см, 9 см. Материал сердечника: сталь. Наличие технологии dabble coil. Тип сердечника: конический. Длина оплетки: 9 см, 30 см, 34 см Длина оплетки: 9 см, 30 см, 34 см. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное ( не менее 170 см). Покрытие проксимальной части: при длине 300 см- PTFE. Возможность удлинения не менее 165 см. Наличие моделей с полимерным покрытием дистальной части. | штука | 30 |
| 69 | Система отсоединения со звуковым и визуальным контролем | "Система отделения микроспиралей. Контроллер стерильный и предназначен для одноразового использования . Совершает до 20 отделений. Источник питания – заряженные батареи без специальных условий хранения. Контроллер состоит из микросхемы – микропроцессора . Система должна проверять зарядку батареи и ее исправность. Простой мониторинг готовности контроллера. В случае неисправности - красная лампочка . Простое нажатие на кнопку отделения спирали завершает процесс не более чем за 3 секунды. Цикл отсоединения сопровождается звуковыми и визуальными сигналами. | штука | 20 |

| Председатель комиссии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зам. директора по хирургической части | __________________________ | Әбілпатта А.Ә. |
| Зам. Председателя комиссии |  |  |
| Начальник отдела ПО и ГЗ | __________________________ | Асанбаев Н.Б. |
| Члены комиссии |  |  |
| Заведующий ССХ | __________________________ | Даутбаев Б.Р. |
| Зав. эндоваск. отд. | __________________________ | Исмаилов Н.Т. |
| Врач - нейрохирург | __________________________ | Набдинов К.А. |
| Секретарь | __________________________ | Ембергенова А. |