Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинскиеизделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2021 год

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марля медицинская | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная изготавливаются из хлопчатобумажной пряжи. Плотность марли должно быть от 32до 36+2гр/кв.м. Ширина рулонной медицинской хлопчатобумажной отбеленной марли должно составлять 90+1,5см | метр | 100 000 |
| 2 | Аппарат для прессотерапии: в комплекте | Терапевтическая система прерывистой пневматической компрессии является весьма эффективной системой автоматичес-кого дренирования и циркуляции. Показания к применению: •Лимфостаз •Хроническое заболевание вен •Устранение жировых отложений •Ревматоидный артрит •Онемение ног и рук •Нарушения циркуляции кровообращения •Повышение тонуса мышц. •Нарушение сна, бессонница •Улучшение функции кишечника, устранение запоров •Паралич конечностей •Церебральный паралич •Болезнь Паркинсона Установка, обучение, паспорт на английском, русском и казахском языках. | шт | 6 |
| 3 | Measurement Cartridge 750 (картридж) (750КЩС/ ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 500 (750 иссл.) Для аппарата RAPIDPoint 500 | "Измерительный патрон, система RAPIDPoint 500 (750 проб),28 дней, полный набор газов крови и CO-ox, включая лактат. Параметры :pH,pCO2, pO2, натрий(Na+), калий(K+), ионизированный кальций(Ca++), хлорид(Cl-), глюкоза, лактат. СO- оксиметрия: tHb,sO2, O2Hb,COHb,MetHb,общий гемоглобин, неонатальный билирубин (nBili). Система выполняет измерения и определения на основании нормальной температуры 37,0 °C. Во время анализа пробы можно ввести значение фактической температуры пациента, чтобы система предоставила результаты по pH, pCO2 и pO2 с поправкой на температуру. Время получения анализа 60 сек. Автоматический QC или в ампулах QC. 3 уровневый QC. одноточечная калиброка 30 минут, двухточечная калибровка каждые 2 часа." “RapidPoint500” | Кор | 7 |
| 4 | Ручка коагулятора с очистителем наконечника коагулятора | Ручка с контролем для упора для пальцев. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Устройство голубого цвета, коагуляционная кнопка - жёлтого цвета. В комплекте с очистителем наконечника коагулятора. Возможность поставки по заявке клиента съемного электрода различной длины. Метод стерилизации: этиленоксидом. | шт | 5000 |
| 5 | Наконечник отсоса с аспирационной трубкой | Наконечник отсоса с шарикообразным наконечником, не вентилируемый, сделан из материала стирол-бутадиенового сополимера. Наконечник имеет 2 угла: дистальный и проксимальный, дистальный угол 165°+/-5° и проксимальный угол 150° -/+5. Длина аспирационной трубки 300см и ширина 52 мм Внешний диаметр 3/16"". Светло-голубого цвета. Метод стерилизации: этиленоксидом. | шт | 4000 |
| 6 | Катетер стандартный неуправляемый для пучка | Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца. Диаметр, не более, Fr-6. Количество полюсов-4. Материал электродов- Платина, иридий. Кривизна и расстояние между электродами, мм- Josephson; 2 или Cournand; 2 или Josephson; 5 или Cournand; 5 или Damato; 5 или Josephson; 2,5,2 или Cournand; 2,5,2 или Damato; 2,5,2 или Josephson; 10 или Cournand; 10 или Damato; 10. Длина, не менее, см -115. Совместимость с кабелем 4 | шт | 100 |
| 7 | Катетер стандартный неуправляемый для коронарного синуса | Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца. Диаметр, не более, Fr-6. Количество полюсов-10. Материал электродов- Платина, иридий. Кривизна и расстояние между электродами, мм- Josephson; 2 или Cournand; 2 или Josephson; 5 или Cournand; 5 или Damato; 5 или Josephson; 2,5,2 или Cournand; 2,5,2 или Damato; 2,5,2 или Josephson; 10 или Cournand; 10 или Damato; 10. Длина, не менее, см -115. Совместимость с кабелем 10 | шт | 195 |
| 8 | Катетер стандартный управляемый для коронарного синуса | Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца. Контроль движения катетера в одном6 диаметр, не более, Fr-6. Количество полюсов-10. Материал электродов- Платина. Расстояние между электродами, мм- 2,5,2. Длина, не менее, см- 110. Кривизна катетера- большая. Совместимость с кабелем 10. | шт | 20 |
| 9 | Катетер стандартный управляемый для пучка | Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца. Контроль движения катетера в одном диаметр, не более, Fr-6. Количество полюсов-4. Материал электродов- Платина. Расстояние между электродами, мм- 2 или 2,5,2 или 5 или 10. Длина, не менее, см- 110. Кривизна катетера- большая. Совместимость с кабелем 4 | шт | 20 |
| 10 | Ирригационная трубка для насоса. | Ирригационная трубка для орошаемых катетеров | шт | 10 |
| 11 | Катетер абляционный двунаправленный с температурным датчиком | Катетер абляционный двунаправленный с температурным датчиком (4 полюсный, 2.5 мм межэлектродное расстояние, кривизна Std, Lrg,(стандартная 25мм), дистальная секция 6.5см, длина катетера 110 см, размер катетера 7F, размер дистального кончика 4мм, 8F) | шт | 20 |
| 12 | Катетер абляционный двунаправленный орошаемый по открытому контуру | Катетер абляционный двунаправленный орошаемый по открытому контуру (4 полюсный, 2.5 мм межэлектродное расстояние, кривизна Std (стандартная 25мм), длина катетера 110 см, размер катетера 7F, размер дистального кончика 4мм, 7F) | шт | 20 |
| 13 | Проводники для трансептальной пункции (Плетенный интрадьюсер с проводником и дилататором, стерильный, однократного применения, диаметром 8F 62 см, 77см) | Материал интродьюсера Рентгеноконтрастный пластик Диаметр интродьюсера Не менее 8 F Длина интродьюсера Не менее 62 см, 77 см Канюля для подачи электрофизиологического раствора Минимальная длина канюли Не менее 11 см Максимальная длина канюли Не более 23 см | шт | 40 |
| 14 | Интродьюсер | Интродьюсер для введения и замены катетеров и внутриполостных электродов с гемостатическим клапаном, позволяющим избежать аспирацию воздуха и кровопотерю во время манипуляции. Размеры интродьюсера 3 F-16 F. Длина 6-11 см. Используется для проведения ЭФИ, с проводником | шт | 200 |
| 15 | Игла | Игла для транссептальной пункции для МПП сердца | шт | 40 |
| 16 | Кабель для соединения не орошаемого температурного аблационного катетера с генератором | Кабель для соединения температурного аблационного катетера с генератором (Кабель для подключения катетеров эндоваскулярных для радиочастотной аблации к генератору ) Кабель для соединения не орошаемого температурного аблационного катетера с генератором | шт | 10 |
| 17 | Кабель для соединения орошаемого температурного катетера с генератором | Кабель для соединения температурного аблационного катетера с генератором (Кабель для подключения катетеров эндоваскулярных для радиочастотной аблации к генератору) Кабель для соединения орошаемого температурного катетера с генератором | шт | 10 |
| 18 | Кабель для диагностики | Кабель для соединения неуправляемого 4-полючного, 10-полючного катетера. Размеры по заявке заказчика. | шт | 10 |