Приложение № 2 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2023 год

| № | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бестеневая лампа | Корпус светильника-1 шт. Светодиодный не менее 2-х купольный хирургический светильник должен обеспечивать бестеневое освещение для врачей во время операций, а также обеспечивают горизонтальные эллиптические, продольные эллиптические и круглые пятна в соответствии с потребностями операций. Требования: Крепление: потолочное; Источник света: блок светодиодов; Количество светодиодов не менее 48 шт; Принцип бестеневого освещения: многоточечный; Источник питания не менее: 220 В, 50/60 Гц; Потребляемая мощность не более: 70 Вт; Максимальное освещение не менее: 160 000 Люкс; Диаметр светового поля не менее: от 260 мм до 350 мм. Цветовая температура не менее: 3 800 K ≤ Tс ≤ 6 000 K; Регулировка яркости не менее: от 5 до 100%. Яркость (затемнение) при ENDO режиме: 5%; Средний срок службы: не менее 50 000 часов; Внешняя панель управления: Панель управления с сенсорным экраном; Режим основного освещения. Входной ток основного освещения составляет - 3,24-1,47 А. Номинальная мощность основного освещения составляет 324 ВА; Вся панель основного освещения может поворачиваться на 340° вокруг консолей. Светильник должен иметь собственный импульсный источник питания и интерфейс ввода питания Свет не менее: 40 000 lx ~ 160 000 lx (расстояние тестирования составляет один метр от центра панели лампы.), диапазон погрешности больших пятен составляет не менее (+0, -25 000 lx), а диапазон погрешности маленьких пятен составляет не менее (0, +18 000 lx); Минимальный диаметр пятна основного освещения составляет не менее 260 мм (±23%). Максимальный диаметр пятна не менее 350 мм (±23%); Малая ось эллиптического пятна не менее 270 мм (±23%), а длинная ось не менее 350 мм (±23%); Балансир поворачиваться вверх и вниз не менее на 38° и 50°. Держатель ламповой панели вращается не менее на 340° вокруг консольного кронштейна. Относительный поворот между двумя держателями составляет 340°. Угол поворота центрального регулятора вокруг оси кронштейна составляет 60°. Угол поворота корпуса ламповой панели вокруг кронштейна составляет не менее 270°. Ламповая панель может вращаться и перемещаться в любых направлениях благодаря много осевому вращению и, таким образом, отвечает требованиям достижения заданного положения движения. Клемма световой панели соединяется с двумя сигнальными кабелями, расположенными на клемме компонента ламповой панели, соединенной с пружинным кронштейном АС3000 по принципу одноцветной проводки. Основное освещение должно состоять из не менее 84 шт световых приборов. Входной ток не менее 3,24-1,47 А, Номинальная мощность не менее 324 ВА; Центральное освещение не менее - 40 000 лк ≤ Ec ≤ 160 000 лк (Испытательное расстояние составляет один метр от панели лампы). Диапазон ошибок больших пятен составляет не менее (+0, -25 000 1x), а диапазон ошибок маленьких пятен - не менее (0, +18 000 lx). Диаметр обычного пятна не менее (d10) 260~350 мм, а точность составляет ±23%. Диаметр эллиптического пятна не менее (d10) 270~350 мм, а точность составляет ±23%. Обычное распределение пятен не менее (d50) 170~190 мм, а точность составляет ±23%. Эллиптическое распределение пятен не менее (d50) 170~190 мм, а точность составляет ±23%. Режим - дополнительного освещения Управляется сенсорным экраном. Входной ток дополнительного светильника - 2,24-0,93 А. Номинальная мощность дополнительного светильника составляет не менее 224 ВА; Диаметр обычного пятна не менее (d10) 250~340 мм, и точность составляет ±23% Диаметр эллиптического пятна не менее (d10) 260~330 мм, а точность составляет ±23%. Обычное распределение пятен не менее (d50) 160~180 мм, а точность составляет ±23%. Эллиптическое распределение пятен (d50) 160~180 мм, а точность составляет ±23%. Минимальный диаметр пятна дополнительного освещения составляет 250 мм (±23%). Максимальный диаметр пятна составляет 340 мм (±23%). Малая ось эллиптического пятна составляет 260 мм (±23%), длинная ось составляет 330 мм (±23%) (мм относится к единице размера пятна). Между основным и дополнительным светильником отсутствуют электрические соединения или передача данных. Управляется сенсорным экраном. Входной ток дополнительного светильника - 2,24-0,93 А. Номинальная мощность дополнительного светильника составляет 224 ВА; Диаметр обычного пятна не менее (d10) 250~340 мм, и точность составляет ±23% Диаметр эллиптического пятна не менее (d10) 260~330 мм, а точность составляет ±23%. Обычное распределение пятен (d50) 160~180 мм, а точность составляет ±23%. Эллиптическое распределение пятен не менее (d50) 160~180 мм, а точность составляет ±23%. Минимальный диаметр пятна дополнительного освещения составляет не менее 250 мм (±23%). Максимальный диаметр пятна составляет не менее 340 мм (±23%). Малая ось эллиптического пятна составляет не менее 260 мм (±23%), длинная ось составляет не менее 330 мм (±23%) (мм относится к единице размера пятна). Между основным и дополнительным светильником должны отсутствовать электрические соединения или передача данных. Дополнительные комплектующие: 1; Рукоятка; Разборная, высокотемпературная дезинфекция (≤134O C, PPSU в качестве материала). Стерилизации высокой температурой не превышающей не менее 134°C .; 1 шт.. 2; Держатель не менее для двух купол; Держатель не менее для двух купол - центральный держатель для крепления купола светильника; 1 шт.. 3; Шнур питания; Шнур питания подключение шнура питания для переменного тока; 1 шт.. 4; Крышка крепления; Потолочная крышка крепления - декоративная крышка консоли, скрывает провода.; 1 шт.. 5; Компонент поперечины; Компонент поперечины она позволяет вращаться не менее 360° от оси; 1 шт.. 6; Ручка; Установлевается в центре панели лампы, может быть использована для регулировки освещенность светодиодного хирургического светильника, а также уровень освещенности на сенсорном экране управления панель должна быть изменена соответствующим образом.; 1 шт.. 7; Поддержка дисплея; Поддержка для дисплея. Дисплей крепится на поддержку, далее крепится на Ручку пружины; 1 шт.. 8; Дисплей управления; Дисплей управления светильниками: фокусирование, Откл/Вкл светильников, управление теневым режимом.; 1 шт.. 9; Потолочное крепление и инсталяционные пренадлежности; Потолочное крепление и инсталляционные принадлежности для установки ламп и светильника.; 1 шт.. 10; Светодиодный модуль; Светодиодный хирургический светильник представляет собой фиксированную проводку, без вилки, кабель оборудования и кабель питания больничной стены (настенный выключатель) в середине соединения, соединение; 1 шт.. 11; Линза со светодиодным LED; Линза со светодиодным LED лампочками светильника; 1 шт.. Требования к условиям эксплуатации: Температура внешней среды, -40°С-+70°C Относительная влажность: ≤80% Атмосферное давление: 500 гПа – 1060 гПа Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | шт | 1 |
| 2 | Кардиомонитор прикроватный с центральным пультом и полным набором функций | Основной блок-1 шт. Не менее 12,1-дюймовый цветной сенсорный экран, водонепроницаемый IPXI, цвет волны регулируемый, «Аритмия, анализ ST, OxyCRG, дисплей с крупным шрифтом». Медицинский монитор с многочисленными функциями, используется для мониторного наблюдения за тяжелобольными пациентами. Мультипараметрический монитор предназначен для наблюдения за тяжелобольными пациентами в операционных, отделениях интенсивной терапии и CCU, а также в прикроватных помещениях. Он может использоваться для мониторинга ЭКГ (включая измерение сегмента ST и анализ аритмии), NIBP, Resp (дыхание), Temp, SpO2, PR (частота пульса), IBP, анестетического газа, NICO (неинвазивный сердечный выброс), инвазивного сердечного выброса, DOA (глубина анестезии), EtCO2 (конечный прилив углекислого газа), OXYCRG (кислородная кардиореспирограмма), расчет функции почек, расчет гемодинамики, расчет оксигенации, расчет вентиляции, анализ сегмента ST, анализ аритмии расчет лекарств и регистратор взрослых, детей и новорожденных. Наличие транспортировочной рукояти. Наличие порта VGA: подключение к дисплею со стандартным интерфейсом VGA, на котором отображается текущая информация мониторинга. Наличие USB-порта: поддержка мыши, клавиатуры, принтера и других USB-устройств. Наличие сетевого порта: подключен к центральной системе мониторинга через сетевой кабель. Наличие беспроводной связи. Наличие разъема для SD карт. Наличие многофункционального разъема. Наличие эквипотенциального разъема. В мониторе используется цветной ЖК-экран с подсветкой, который может одновременно отображать физиологические параметры, кривые, сообщения будильника, часы, состояние сетевого подключения, номер койки, уровень заряда батареи и т.д. Дисплей: цветной сенсорный TFT-экран с диагональю не менее 12,1 дюймов. Разрешение: не менее 800 х 600 пикселей. Вес: не более 3,9 кг. Рабочая температура не менее 5-40 ° C. Влажность: ≤93%. Источник питания не менее 100-240 В ~, 50/60 Гц ± 1 Гц. Тип батареи: перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Емкость аккумулятора не менее: 2200 мАч (опционально: не менее 4400 мАч). Подзарядка аккумулятора время: максимум 5,5 часов для зарядки; Резервная батарея: не менее 2 часа непрерывной работы. Индикаторы: аварийные сигналы (отображает не менее 8 форм сигналов), индикатор питания, индикатор заряда батареи. Дополнительные комплектующие: 1; Программное обеспечение центральной системы мониторирования; Центральная система мониторинг позволяет отслеживать различные показатели жизнедеятельности большого числа пациентов лечебного учреждения, путем получения информации из медицинского монитора. Системы мониторинга пациентов обеспечивают вывод полной информации обо всех регистрируемых системой параметрах для одного из подключенных приборов. Система обеспечивает возможность сохранения зарегистрированных данных (трендов) на жестком диске компьютера центрального поста. Система обеспечивает установку порогов тревог и срабатывание тревожной сигнализации для каждого подключенного прибора. Система обеспечивает возможность изменения и сохранения настроек вывода информации от подключенных к системе приборов. Система обеспечивает возможность печати зарегистрированных параметров (трендов) на подключенном к компьютеру центрального поста принтере. Система обеспечивает работоспособность при подключении различных приборов, входящих в комплект поставки системы.; 1 шт. 2; Датчик для измерения температуры тела внутриполостный для новорожденных; Внутриполостной (универсальный) датчик предназначен для измерения центральной температуры тела при введении его через естественные отверстия для новорожденных.; 1 шт. 3; Датчик SpO2; Стандартный датчик SpO2 на пальце для новорожденных предназначен для длительного неинвазивного мониторинга насыщения артериальной крови кислородом и частоты пульса. Определение уровня насыщения крови кислородом, сатурации, в %: в диапазоне SpO2 70-100% - точность ± 3% в диапазоне SpO2 Частота пульса в диапазоне не менее 20-250 ударов в минуту; Степень защиты от поражения электрическим током: тип BF. Срок службы не менее 3 года.; 1 шт. 4; Многоразовый датчик зажима для пальцев SpO2 для взрослых; Датчик многоразового применения для измерения уровня сатурации, в виде клипсы для пальцев SpO2, длина кабеля не менее 91,44 см для взрослых; 1 шт. 5; Манжета для измерения артериального давления для взрослых, не менее 25-35 см; Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для пользователей с окружностью руки не менее от 25 до 35 см.; 1 шт. 6; Манжета артериального давления для новорожденных, не менее 9-14 см; Манжета предназначена для измерения артериального давления. Удобная и приятная на ощупь манжета изготовлена из мягких материалов, не вызывающих дискомфорта. Данная модель предназначена для детей с окружностью руки не менее от 9 до 14 см.; 1 шт. 7; не менее 5-жильный встроенный фиксируемый кабель для дефибрилляции, соответствующий американскому стандарту; Встроенный фиксируемый гибкий ЭКГ кабель для дефибрилляции из не менее 5 жил применяется с дефибрилляторами при проведении реанимации и электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма; 1 шт. 8; Сетевое крепление; Расходный материал сетевого оборудования из пластика.; 1 шт. 9; USB-кабель; Кабель USB предназначен для подключения переферийных устройств. Длина кабеля не менее не менее 2 метров; 1 шт. 10; не менее 12-контактный разъем с не менее 5 отведениями Кабель ЭКГ/защита от дефибрилляции/IEC; Кабель ЭКГ не менее 12-контактный с не менее 5-ю отведениями с защитой от дефибриляции по стандарту IEC; 1 шт. 11; Электроды (новорожденные); Электроды (новорожденный) предназначены для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя.; 1 шт. 12; Трубка НИАД для новорожденных (белая); Трубка для присоединения манжет для измерения неинвазивного артериального давления для мониторов, длина не менее 2 метра. Предназначена для новорожденных пациентов.; 1 шт. 13; Литиевая батарея не менее 2200 мАч; Универсальный тип элементов питания. Источники питания на основе лития отличаются высокой энергоемкостью при относительно малых размерах и массе. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор не менее 11,1 В / не менее 2200 мАч, обеспечивающий питание не менее 2 часов подряд при нормальном использовании после полной зарядки. не менее 2200 мА: минимум не менее 2 часа от разряда не менее до 90% заряда при нормальном использовании.; 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Условия транспортировки и хранения Температура окружающей среды, -20°С-+60°C Относительная влажность: ≤93% Атмосферное давление: 700 гПа – 1060 гПа Диапазон напряжений переменного тока: 100-240 В, 50 Гц/60 Гц. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: -замену отработавших ресурс составных частей; -замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; -настройку и регулировку медицинской техники; -специфические для данной медицинской техники работы; -чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; -удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); -иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | шт | 4 |
| 3 | Ультразвуковая диагностическая система портативный с доплером | основной блок -1 комлект. Цифровой портативный ультразвуковой сканер с цветным, энергетическим, импульсным и постоянным допплером. Это новейшая разработка цифрового ультразвукового сканера с цветным допплером. Современная комбинация технологий оптимизации качества изображения, широкополосного цифрового формирования луча, динамической фокусировки, динамической апертуры в реальном режиме времени, цветного допплера и многое другое, делает этот сканер отличной цифровой портативной ультразвуковой системой. и обеспечивает полное ультразвуковое диагностирование в области брюшных, кардиологических, акушерских, гинекологических, урологических исследованиях, а также исследовании поверхностных тканей и прилегающих периферийных сосудов, педиатрия, ортопедия. Применены технологии для широкого спектра использования: пространственный компаундинг, панорамная визуализация, трапециевидное изображение. - не менее 16 уровней регулировки с диапазоном частот не уже 1-40 Мгц. - Датчики широкополосные диапазон не уже 2.0 – 12.0 МГц, многочастотные не менее 5 частот, не менее 128 элементов. - Встроенный коннектор, не более чем для двух активных датчиков одновременно - Цветовая гамма: Цветное изображение не хуже (24 бит) и черно-белое не хуже (256 оттенков). - Монитор не более 12 дюймов с высокой разрешающей способностью, антибликовый. - Режимы сканирования: Конвексный, линейный, внутриполостной, фазированный, режим допплера в диапазоне не уже 2.0 – 12.0 МГц - Режим отображения: B, 2B, 4B, M, B/M, B/C, B/PDI, B/C/PW, CFM, PDI, PW цветной М, анатомический М, панорамное, 3D-4D и ZOOM в реальном времени. Дуплексный и триплексный режим отображения. Режим тканевой гармоники. Импульсный, постоянно-волновой, цветной, направленный энергетический. Пульсово-инверсная гармоника. Технология фазовой матрицы. Режим расширенного сектора для всех датчиков. Режим трапеции для линейных датчиков. Автоматическая оптимизация изображения. - Виды допплера: Импульсно-волновой. Постоянно-волновой. Энергетический. Направленный энергетический. Цветное допплеровское картирование. Автоматический расчет и отображение в реальном времени результатов допплеровских измерений. - Регулировка изображения: Усиление В. Усиление М. Динамический диапазон. Контроль четкости краев. Автоматическое качество изображения. Плотность линий в кадре. Баланс резкости и контрастности. Усиление допплера. Частота допплера. Коррекция угла. Частота повторения импульса. Глубина сканирования. Ширина отображения (для линейных датчиков). Ориентация по вертикали, горизонтали, вращение. Полярность изображения. Коррекция цветовой гаммы. Характеристики режимов: B-режим: Карты серого не менее: 7; Фокус не менее 8; Усиление не хуже: 10~100%; Авто-фокус; TGC не менее:8 слайдов; Динамический диапазон не шире: 30-180dB; Карты окрашивание не менее: 8; Градация серого не менее: 256; Персистенция/Усреднение кадров не менее: 7 режимов; Пространственно-временная обработка изображения: 7, 3, 5 Линий, Поворот: Вверх/Вниз/Влево/Вправо/Реверс; Адаптивная яркость: Выключена, Низкая, Средняя, Высокая, Максимальная; M-режим: Карты серого не менее: 7, Карты цвета не менее: 14, Скорость развертки не более: 0-5, Анатомический М-режим, Усиление не хуже: 0~100%; Дистанция: От точки к точке; Режим отображения: Снизу, слева, дистанция, скорость, время; PW-режим: Усиление не хуже: 0~100%; Скорость развертки не более: 0-4, Карты цвета не менее: 14, Угол наклона не менее: ±180°, Громкость не хуже: 0~100%, Окрашивание не менее: 0-14, Контрольный объем не более: 0.5мм~40мм, Авто обводка, Базовая линия, Режим отображения: Снизу, слева, дистанция, скорость, время, инверсия, Дуплекс, Триплекс CFM-Режим: Усиление не хуже: 0~100%, Окрашивание не менее: 14, Количество образцов не менее: 6-16; Контрольный объем не более: 0.5мм~40мм; Авто обводка, Базовая линия, Режим отображения: Снизу, слева, дистанция, скорость, время, инверсия, Дуплекс; - Фокусировка на излучение и прием: Постоянная динамическая фокусировка. - Динамический диапазон: не шире 30-180dB - Максимальная глубина проникновения луча: не менее 420 мм. - Установки: Выбор установленных параметров обследования или формирование своих собственных не менее 40 профилей - Отображение на экране всех данных связанных с изображением: глубина, частота кадров, угол/ширина, частота сканирования, плотность линий, увеличение; - Отображение на экране всех данных медицинского учреждения, пациента и типа обследования; - Общие измерения: В режим – расстояние, площадь, длинна окружности, объём, угол, эллипс, трассирование, гистограмма. М режим – расстояние, время, ритм биения сердца, наклон. Режим допплера – ускорение, скорость, спектральный анализ, PSV/EDV, обводка, время дистанция, от точки к точке, Автоматическая обводка: PSV, EDV, MV,AT, DT, RI, PI, SD, VTI, PGr, MGr, HR; Специальные измерения и вычисления: Пакет программного обеспечения для вычисления и визуализации полученных данных в областях: Абдоминальных. Кардиологических. Акушерских. Гинекологических. Урологических. Исследовании сосудов. Педиатрии. Малых органов. Исследовании суставов. - Метки: Буквы. Цифры. Не менее 38 меток тела и органов. Не менее 400 фраз. - Сохранение, вывод и печать результатов: Сохранение снимков не менее 50000. Кинопетля не менее 2000 кадров. Сохранение данных о пациенте и исследования. Стандарт сохранения: Формат снимков: PNG, JPEG, BMP, GIF. Формат видео: AVI, XVID, DICOM. Стандарты передачи DICOM и EMR: DICOM 3.0 (Рабочие листы, хранилище, подробный отчет, печать, комментарий) EMR (Электронная медицинская запись, RIS HL7 порт). Жесткий диск не менее 500 Gb. Черно-белый видео принтер (дополнительно). Лазерный или струйный принтер (дополнительно). Внешний LED монитор, 19-32 дюймов (дополнительно). Порты подключения: не более 2 активных портов подключения датчиков. Не более 2 USB портов, порты DC-IN, VGA, Ethernet. Внешняя педаль. 1 LAN порт; Разметры и вес не более: 155х360х370 мм., 7,3 кг; Питание от сети: 100-240 В., 50/60 Гц., 200VA; Монитор с высокой разрешающей способностью, антибликовый, не более 12 дюймов; HDD - Жесткий диск не менее 500Gb; LAN - Сетевой порт 100 Мбит; VGA - Видео выход; 2 USB порта; 2 порта подключения датчиков; 2 держателя для датчиков; Модуль цветного допплеровского картирования (CFM) (встроенный); Модуль энергетического допплера (встроенный); Модуль импульсного допплера (PW) (встроенный); Модуль постоянного (CW) допплера (встроенный); Модуль 2-ой гармоники (встроенный); Панорамное сканирование; Встроенные программы диагностических измерений: Абдоминальные, Гинекология, Акушерство, Кардиология, Малые органы, Периферические сосуды, Предстательная железа, Ортопедия, Педиатрия. Инструкция пользователя на русском языке. Широкополосный многочастотный конвексный датчик 3C5PD-1 шт. (2.0, 3.0, 3.5, 6.0 Мгц, THI 4.5 Мгц) (для общих, абдоминальных, акушерских и гинекологических исследований, исследования почек, сердца плода). Широкополосный многочастотный линейный датчик 7L4PD-1 шт. (5.0, 6.0, 7.5 Мгц, THI 9.0, 12.0 Мгц) (малые органы, поверхностные структуры, периферические сосуды, лимфаузлы). Широкополосный многочастотный вагинальный датчик 6E1PD-1 шт. (5.0, 6.0, 6.5 Мгц, THI 7.5, 10.0 Мгц) (акушерские, гинекологические исследования). Широкополосный многочастотный фазированный датчик 3P2PA-1 шт. (1.7, 1.9, 2.1, 2.5, 3.0, 3.4, 3.8, 4.2, 5.0, THI 3.4, 3.8, 4.2 Мгц) (кардиология и транскраниальные исследования). Кейс для транспортировки- 1 шт. Кейс с замком и колесами для транспортировки аппарата. Тележка для аппарата-1 шт. Тележка для аппарата передвижная. Система регистрации-1 ш. Термопринтер Ч/Б. Источник бесперебойного питания- 1 шт. Источник бесперебойного питания. Расходные материалы: Ультразвуковой гель 250 мл.-1 шт. Термобумага-1 шт. Термобумага к видиопринтеру не более 21 метр в рулоне, на 150/160 снимков Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | шт | 1 |