Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинскиеизделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2021 год

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камеры эндоскопические для аппарата видеоэндоскопии MGB AMM261WTD | Система с тремя CMOS-матрицами с высокой четкостью изображения в формате Full HD. Формат выходного сигнала: 1920x1080 пикселей; частота сканирования: 50/ 60 Гц; система сканирования: прогрессивная, чресстрочная; система: NTSC/ PAL. Разрешение изображения по горизонтали: 1000 ТВ линий. Датчик изображения: 1/3” CMOS (трехчиповая технология), RGB призма. Чувствительность: 3200 люкс. Скорость срабатывания затвора: 1/50 ~ 1/50 000 сек. Вес головки камеры: 420 гр (с кабелем). Габариты головки камеры: 41 х 51 х 66,5 мм. Кнопочное управление головкой камеры: четыре программируемые кнопки для выполнения восьми функций: автоматический баланс белого, снимок, усиление, стоп-кадр, зум, резкость, яркость, отражение. Подключение фокусировочного объектива: стандартное С-крепление (С-mount). Длина кабеля камеры: 3м. Головка камеры водонепроницаемая, замачиваемая, стерилизуется в газовых, этиленоксидных, низкотемпературных плазменных стерилизаторах. Комплектация: головка камеры - 1 шт., Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | комплект | 1 |