Приложение №2 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2022 год

| № лота | Наименование медицинских изделий | Описание | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер баллонный для внутрисердечной криоаблации | Предназначен для криоаблации тканей сердца Контроль движения катетера в двух направлениях- Наличие. Диаметр, Fr -11,8. Длина, см -134. Рабочая длина, см -99. Диаметр кончика катетера, Fr -9. Размер кончика, мм -5 (короткий), 12 (длинный). Диаметр раздутого баллона, мм-28. Совместимый с интродьюсером 12 Fr- Наличие. Совместимый проводник, не более, дюйм-0,035. Температурный датчик- Термопара. | Шт | 100 |
| 2 | Катетер диагностический для легочных вен | Предназначен для определения электрической активности устьев легочных вен при проведении криоаблации. Диаметр, Fr-3,3. Диаметр канала совместимого устройства, не менее, Fr-3,4. Специальный изгиб в форме петли для обеспечения позиционирования в устье вены- Наличие. Диаметр петли, мм-20. Длина общая, см-166. Рабочая длина, см-149. Количество полюсов-8. Расстояние между электродами, мм-6. Размер электрода, мм-1. | Шт | 100 |
| 3 | Управляемый интродьюсер с дилатором для выполнения процедур криоаблации | Предназначен для внутрисосудистого доступа для баллонной криоаблации. Контроль движения интродьюсера- Наличие. Внутренний диаметр, Fr-12,7. Внешний диаметр, Fr-15,9. Рентгеноконтрастный маркер в дистальном кончике интродьюсера- наличие. Расстояние от кончика до рентгеноконтрастного маркера, мм-2,5. Рабочая длина, см-68. Общая длина, см-82. Дилатор- наличие. Рабочая длина дилатора, см-85. Совместимость проводниками диаметром от 0,81 до 0,89 мм- наличие. | Шт | 100 |
| 4 | Резервуар N2O | Емкость для охлаждающего вещества обеспечивает криоконсоль оксидом азота (N2O). Вес нетто охлаждающего вещества (вес заполненной емкости, исключая вес емкости) 3,71кг (8,2 фунта) Вес брутто емкости (вес заполненной емкости, включая вес емкости) 11,48 кг (25 фунтов) Характеристики хладагента: Сжиженный оксид азота (N2O) 99.5% очистка, уровень влажности &lt; 50 ppm (частей на миллион) | Шт | 15 |
| 5 | Кабель для подключения подачи охлаждающего газа | Кабель для подключения подачи охлаждающего газа для катетера и отвода использованного газа | Шт | 100 |
| 6 | Электрический кабель | Электрический кабель для подключения катетера POLARx | Шт | 30 |
| 7 | Кабель подключения циркулярного катетера | Кабель подключения циркулярного катетера POLARmap, 8 pin | Шт | 5 |
| 8 | Катетер стандартный неуправляемый для пучка | Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца. Диаметр, не более, Fr-6. Количество полюсов-4. Материал электродов- Платина, иридий. Длина, не менее, см -115. Совместимость с кабелем 4 pin Boston Scientific- Наличие. | Шт | 40 |
| 9 | Катетер стандартный управляемый для коронарного синуса | Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца. Контроль движения катетера в одном Направлении- Наличие. Диаметр, не более, Fr-6. Количество полюсов-10. Материал электродов- Платина. Расстояние между электродами, мм- 2,5,2. Длина, не менее, см- 110. Кривизна катетера- большая. Совместимость с кабелем 10 pin Boston Scientific- Наличие. | Шт | 100 |
| 10 | Катетер стандартный управляемый для пучка | Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца. Контроль движения катетера в одном Направлении- Наличие. Диаметр, не более, Fr-6. Количество полюсов-4. Материал электродов- Платина. Расстояние между электродами, мм- 2 или 2,5,2 или 5 или 10. Длина, не менее, см- 110. Кривизна катетера- большая. Совместимость с кабелем 4 pin Boston Scientific- Наличие. | Шт | 20 |
| 11 | Ирригационная трубка для насоса. | Ирригационная трубка для орошаемых катетеров IntellaTip MiFi | Шт | 20 |
| 12 | Катетер абляционный двунаправленный с температурным датчиком | Катетер абляционный двунаправленный с температурным датчиком (4 полюсный, 2.5 мм межэлектродное расстояние, кривизна Std, Lrg (стандартная 25мм), дистальная секция 6.5см, длина катетера 110 см, размер катетера 7F, размер дистального кончика 4мм, 8F) | Шт | 20 |
| 13 | Катетер абляционный двунаправленный орошаемый | Катетер абляционный двунаправленный орошаемый по открытому контуру (4 полюсный, 2.5 мм межэлектродное расстояние, кривизна Std (стандартная 25мм), длина катетера 110 см, размер катетера 7F, размер дистального кончика 4мм, 7F) | Шт | 20 |
| 14 | Проводники для трансептальной пункции (Плетенный интрадьюсер с проводником и дилататором, стерильный, однократного применения, диаметром 8F 62 см,77см) | Материал интродьюсера Рентгеноконтрастный пластик Диаметр интродьюсера Не менее 8 F Длина интродьюсера Не менее 62 см, 77 см Канюля для подачи электрофизиологического раствора Наличие Минимальная длина канюли Не менее 11 см Максимальная длина канюли Не более 23 см | Шт | 120 |
| 15 | Интродьюсер | Интродьюсер для введения и замены катетеров и внутриполостных электродов с гемостатическим клапаном, позволяющим избежать аспирацию воздуха и кровопотерю во время манипуляции. Размеры интродьюсера 3 F-16 F. Длина 6-11 см. Используется для проведения ЭФИ, с проводником | Шт | 500 |
| 16 | Игла | Игла для транссептальной пункции для МПП сердца | Шт | 120 |
| 17 | Кабель для абляции для подключения Blazer OI | Кабель для соединения температурного аблационного катетера с генератором (Кабель для подключения катетеров эндоваскулярных для радиочастотной аблации Blazer OI к генератору Maestro) | Шт | 5 |
| 18 | Кабель для абляции для подключения Blazer | Кабель для соединения температурного аблационного катетера с генератором (Кабель для подключения катетеров эндоваскулярных для радиочастотной аблации Blazer к генератору Maestro) | Шт | 5 |
| 19 | Кабель для соединения неуправляемого 4-полючного катетера Viking | Кабель для соединения неуправляемого 4-полючного катетера Viking | Шт | 5 |
| 20 | Кабель для соединения неуправляемого 10-полючного катетера Viking | Кабель для соединения неуправляемого 10-полючного катетера Viking | Шт | 5 |
| 21 | Кабель для соединения управляемого 4-полючного катетера Dynamic XT | Кабель для соединения управляемого 4-полючного катетера Dynamic XT | Шт | 5 |
| 22 | Кабель для соединения управляемого 10-полючного катетера Dynamic XT | Кабель для соединения управляемого 10-полючного катетера Dynamic XT | Шт | 5 |
| 23 | Винт педикулярный многоосевой, титановый/стальной 5.5, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм | Изготовлен из титанового сплава, градация V,. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Размеры: диаметр от 4.0 до 6.5 мм с шагом 0.5 мм, далее шагом 1.0 мм до 8.5 мм, длина от 20 до 65 мм с шагом 5 мм. Размеры головки винта: высота 16.1 мм, сагитальная ширина 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта. | Шт | 300 |
| 24 | Винт педикулярный, многоосевой, фенестрированный, титановый Legacy 5.5 мм, диаметром 5.5, 6.5, 7.5 мм, длиной 35, 40, 45, 50, 55 мм | Изготовлен из титанового сплава. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постаянным шагом 14.8 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,49 до 0,35 мм. Ножка винта имеет канюлю диаметром 0.8 мм. На дорсальном конце ножки имеется шесть отверстий, соединенных с канюлей для проведения дополнительной цементной фиксации. Размеры: диаметр (мм) 4.5, 5.5, 6.5, длина от 35 до 55 мм с шагом 5 мм. Размеры головки винта: высота 16.1 мм, сагитальная ширина 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта. | Шт | 100 |
| 25 | Гайка титановая, с отламывающейся головкой | Гайка с отламывающейся головкой, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу G4, и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая, имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба G4 имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона: с горизонтальной плоскостью образует угол -5˚. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип. | Шт | 400 |
| 26 | Набор для вертебропластики | Комплект предназначен для чрескожной вертебропластики при лечении вертебральных опухолей, компрессионных переломов тел позвонков на фоне остеопороза. Она позволяет перемешивать и вводить цемент высокой вязкости в тело позвонка. Комплектность и характеристики: одна система чрезкожной вертебропластики, включает в себя: системы смешивания/введения цемента; блок головки миксера; картридж введения; удлиняющая трубка; 1 мандрен 4-х гранный; 1 мандрен со скошенным кончиком и троакар; вакуумный шланг; воронка. Миксер и шприц в одном устройстве. Герметичность системы и встроенный угольный фильтр (отсутствие запаха). Точность дозированного введения готового цемента - 0,2 см³ за половину оборота базы картриджа. Время смешивания в системе доставки: около 2-х минут. Радиационная безопасность для врача при работе - за счет общей длины картриджа и удлиняющей трубки - длина 43 см. Маркированный картридж - визуализация количества введенного цемента. Материалы: система смешивания и введения – пластмасса; Игла с конусным/фасетным срезом (2 штуки): • идеальное совпадение мандрена и троакара исключает закупорку последнего • четырехгранные и скошенные мандрены взаимозаменяемы • стандартный калибр 10G (3,4 мм), 11G (3,05 мм), 13G (2,41 мм) – длина 12,7 см. • 10G калибр так же возможен с длиной 22,9 см. • цветовая маркировка мандренов и троакара Цемент высокой вязкости (1 пачка) - Представляет собой 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая бесцветный жидкий мономер кисло-сладкого запаха 1/2 дозы 9,5мл следующего состава: Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл. N, N-диметилпаратолуидин - 0,10 мл. Гидрохинон USP- 0,75 мг. Другой компонент: пакет 1/2 дозы 20гр мелко измельченного порошка (плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера) следующего состава: Полиметилметакрилат – 14,0 гр. (включая Пероксид Бензоила – 2,6%). Бария Сульфат Е.Р – 6,0 гр. Во время приготовления порошок и жидкость смешиваются, превращаясь в полимерную форму, похожую на густую вязкую массу. Температура экзотермической реакции не превышает 60˚С.Время работы – 18-23 минуты. Время схватывания цемента: in vivo (37ºC) 10.2 минут Имеет наивысшую устойчивость к компрессии и прочность на излом и наименьшую усадку и пористость. | Шт | 30 |
| 27 | Селективный микрокатетер для доставки спиралей и стентов , DMSO совместимый | Армированные микрокатетеры 0.017 с простым просветом потока, обладают постепенно возрастающей гибкостью и жесткой проксимальной частью, что обеспечивает оптимальный контроль и облегчает маневрирование в кровеносной системе. Они используются с проводником для облегчения их продвижения в сосудистой сети. Микрокатетеры оснащены одним или несколькими рентгеноконтрастными дистальными маркерами для обеспечения рентгеноскопического контроля. Микрокатетеры имеют гидрофильное покрытие. Cовместимы с ДМСО (диметилсульфоксид). Обеспечивается 4 переходными зонами гибкости и гидрофильным покрытием, улучшена за счет поддержки катушки и 8 плоских нитиноловых проводов и 2 золотых маркера на 3-х см дистальном конце. Армированные микрокатетеры предназначены для использования в интервенционных радиологических процедурах в сердечно-сосудистой и нейроваскулярной системе для: • введения диагностических или лечебных препаратов; • установки совместимых проталкиваемых или отделяемых спиралей; • установки совместимых внутричерепных самораскрывающихся стентов; • установки совместимых устройств для тромбоэмболэктомии. | Шт | 6 |
| 28 | Эндоваскулярный каркасный самораскрывающийся стент | Интракраниальный стент для реконструкции аневризм с широкой шейкой и лечения интракраниальных стенозов. Из плетеной нитиноловой проволоки, обладает высоким радиальным усилием, гарантирующим прилегание его к стенке сосуда и способность к конформации. Поставка с проволочным проводником внутри системы доставки, позволяющим выполнять манипуляции дистальнее стента. После позиционирования стента проводник можно использовать для введения ремоделирующего баллона или установки второго стента. Процедура доставки: стент на проводнике продвигается по катетеру для упрощения навигации стента. Возможность убрать стент обратно и провести репозиционирование в случае его раскрытия до 90%. Расширенные окончания, улучшающие прилегание имплантированного стента к стенке сосуда и позволяющие избежать возникновения эффекта "тюльпана" при установке в сосуд малого диаметра. Атравматичные закругленные концы стента. Угол плетения проволоки - 60°, облегчающий раскрытие и прилегание стента к стенке в сосудах с крутым изгибом. Два продольных рентгеноконтрастных платиновых проволочных маркера | Шт | 6 |
| 29 | Нейроваскулярный проволочный стент для тромбэктомии | Устройство предназначен для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие обширной внутричерепной окклюзии сосудов. Эти устройства предназначены для использования в сосудистой нейрохирургии. • Саморасширяющийся стент с лазерной резкой сделан из нитинола • Постоянная радиальная сила для достижения наилучшего шанса на извлечение тромба • Видимый под рентгеновскими лучами: несколько рентгеновских маркеров в проксимальном и дистальном направлениях и по длине стент. • Перестраиваемый, перемещаемый • Совместимость с поставляемым микрокатетером микрокатетером с внутренним диаметром мин. 017", 021", 024”. Комплектность: • Стентривер, саморасширяющегося стента с лазерной резкой, изготовленного из нитинола. • Толкатель, часть системы доставки, изготовленная из нитинола. • Тубус интродюсера, часть системы доставки • Стентривер и толкатель вставляются в тубус интродюсера. • Рентгеноконтрастность обеспечивается с помощью рентгенконтрастных маркеров (ORX). имеет 3 дистальных рентгенконтрастных маркера (ORX) для наблюдения за его дистальным наконечником и рентгенконтрастный маркер с 1 проводом толкателя. Имеет 3 модификации: mini, standart, maxi. Диамет от 2мм до 6 мм. | Шт | 10 |
| 30 | Селективный микрокатетер | Микрокатетеры имеют прогрессивный (переменный) шаг армирования по всей длине, обеспечивающий общую устойчивость к скручиванию, что в сочетании с высокой гибкостью и новым гидрофильным покрытием гарантирует их исключительную доставляемость. Внутренняя поверхность катетера покрыта тефлоном, для уменьшения трения. Прозрачная проксимальная часть катетеров дает возможность визуально контролировать прохождение спиралей, наличие пузырьков воздуха или рефлюкса крови. Микрокатетер имеет три модификации кончика: прямой (D), Cobra и многоцелевой (MP). Не совместим с DMSO. + 10 для поставки «голых» катушек, таких как MDS Pression 10 и 18. + 18 для поставки «активных» катушек большего диаметра. + 21 - + 35 для доставки стентов Leo +, стентов SILK, систем CATCH и для закачки частиц + 35 ASPI для аспирации тромба | Шт | 10 |
| 31 | Линзы интраокулярные | Линзы интраокулярные: желтая асферическая гидрофильная складывающаяся линза , стерильная, в комплекте с картриджем и инжектором Складывающиеся интраокулярные линзы представляют собой оптические имплантаты взамен человеческого хрусталика глаза, удаленного при катаракте, для коррекции зрения при афакии. Линзы интраокулярные асферические гидрофильные складывающиеся с желтым световым фильтром синего цвета изготовлены из высококачественного гидроксиэтилметаметил акрилата, с двойной гаптикой. Предназначены для задней камеры. Оптический диаметр – 6,00 мм; расположение отверстий - ноль; общая длина – 12,50 мм; оптический дизайн - двояковыпуклый; константа А - 118,0; ангуляция - 0°; края линз квадратные. Наименование комплектующих: линза интраокулярная, картридж, инжектор. Тип картридж Slit - cartridge (Типа бабочка с V-прорезью с углом 45 градусов) данный дизайн позволяет хирургу удобно и легко имплантировать ИОЛ в заднюю камеру. Спецификация материала на основе гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) Природа; сополимер гидроксиэтил метакрилата и метилметакрилата. Материал; Гидрофильный акрил (желтый цвет). Блокатор УФ; АЕНВ. Линейное расширение; 1,127 ± 0,01 при 20°С. Радиальное расширение; 1,122 ± 0,01 при 20°С. Содержание воды; 26% при 20°С. Индекс рефракции; 1,460 влажный материал при 20°С. Индекс рефракции; 1,461 влажный материал при 30°С. Светопропускание; > 95%. Плотность; 1,18 г/см3 влажный материал. Растяжение на разрыв; 56,86 кг/см2. Стерилизация; Стерилизация паром. Диоптр; 5,00 D – 30,0 D с шагом 0,5 D. Система доставки; Одноразовая система доставки. Особенности; Асферическая оптика с квадратным краем на 360°. Содержание влаги; 26%. Размеры по заявке Заказчика | шт | 1900 |
| 32 | Системы (блоки) управления потоками (Кассета) для аппарата Infiniti | Системы управления потоками: являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе и используются в процессе работы. При установке системы в жидкостный модуль консоли, должны автоматически производиться все необходимые гидравлические соединения разъемов, способствуя легкой и быстрой установке хирургии. Используются для регулирования подачи ирригационного раствора к наконечнику, аспирирования продуктов дробления от рукоятки, дозирования давления ирригации и аспирации и перемещения продуктов дробления в закрытый дренажный мешочек для утилизации. Этот единый узел должен состоять из мягкой пластиковой жидкостной камеры, бесконтактного датчика давления, ирригационных и аспирационных трубок и прозрачных трубок с иглой для подсоединения к бутылке с ирригационным раствором. В упаковке 6 шт. | уп | 30 |
| 33 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения различных моделей | Нож изогнутый для тоннельного разреза 2,5 мм Этот нож стерилизован и имеет рукоять. 1) Основной материал Рукоять: Полибутилентерефталат (PBT) Лезвие: нержавеющая сталь (содержащая никель и хром) Покрытие: Силикон (кроме сферического/ склерального ножа) Технические характеристики Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали. Область применения: Ножи офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко. Нож изогнутый для тоннельного разреза 2,75мм Этот нож стерилизован и имеет рукоять. 1) Основной материал Рукоять: Полибутилентерефталат (PBT) Лезвие: нержавеющая сталь (содержащая никель и хром) Покрытие: Силикон (кроме сферического/ склерального ножа) Технические характеристики Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали. Область применения: Ножи офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко. Нож-расслаиватель изогнутый с режущей кромкой. Расслаивание ткани при проведении тоннельного разреза; при проведении антиглаукомных операций. Этот нож стерилизован и имеет рукоять. 1) Основной материал Рукоять: Полибутилентерефталат (PBT) Лезвие: нержавеющая сталь (содержащая никель и хром) Покрытие: Силикон (кроме сферического/ склерального ножа) Технические характеристики Твердость по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали. Область применения: Ножи офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко. | шт | 400 |
| 34 | Нить хирургическая | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная - нейлон окрашенная (черный цвет), условных номеров: 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, длиной (см): 30, 45, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная | шт | 100 |
| 35 | Вискоматериал | Вискоэластичный офтальмологический стерильный раствор не менее 1.4% в одноразовом стеклянном шприце не менее 1мл, с канюлей 27G | шт | 500 |
| 36 | Раствор офтальмологический | Раствор офтальмологический, гидроксипропилметилцеллюлоза в шприце не менее по 3 мл | шт | 1000 |
| 37 | Краситель трипановый | Краситель трипановый 1мл | фл | 200 |
| 38 | Кольца полимерные твердые для стабилизации капсулы хрусталика "СК" | Кольца полимерные твердые для стабилизации капсулы хрусталика "СК" | шт | 100 |

| Председатель комиссии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зам. директора по хирургической части | __________________________ | Әбілпатта А.Ә. |
| Зам. Председателя комиссии |  |  |
| Начальник отдела ПО и ГЗ | __________________________ | Асанбаев Н.Б. |
| Члены комиссии |  |  |
| Заведующий НХО | __________________________ | Оразмаханұлы Ш. |
| Зав. кардиологии №2 | __________________________ | Лепесов Н.М. |
| Зав. глазного отделения | __________________________ | Шілманов С.Б. |
| Секретарь | __________________________ | Назаров Д.Е. |