Приложение № 2 к тендерной документации

Техническая спецификация на медицинские изделия для  КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области на 2023 год

| № | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвуковая диагностическая система в комплекте с принадлежностями | Основной блок – 1 комплект. УЗИ система экспертного класса - аппарат на совершенно новой инновационной платформе Realview+ в совокупности с качественными датчиками Realview+. 1. Общие требования: Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса 2. Области применения: Абдоминальные исследования, Акушерство и гинекология, Кардиология, Неврология, Травматология и ортопедия, Урология, Эндокринология, Ангиология, Педиатрия, Неонатология, Транскраниальные исследования, Онкология. абдоминальных исследований. Абдоминальные исследования взрослых. Исследования сонных артерий. Кардиологические исследования взрослых. Исследование щитовидной железы. Исследования молочных желез. Гинекологические исследования. Исследование яичек. Акушерское исследование 1 (в первом триместре). Акушерское исследование 2 (во втором и третьем триместрах). Исследования малых органов. Исследование периферических сосуд. Исследование почек. Педиатрические абдоминальные исследования. Исследование предстательной железы. Педиатрические кардиологические исследования. Кардиологическое исследование плода. Урологические исследования. Исследования мышечно-скелетной системы. Ортопедические исследования. Исследование нервной системы. Исследование периферических артерий. Неонатальные абдоминальные исследования. Исследование периферических. Транс краниальные доплеровские исследования (TCD). Биопсия. Стресс ЭХО Эластография. 3. Специализированные измерения и вычисления: Пакеты расчетов и измерений для акушерства. Пакеты расчетов и измерений для педиатрии. Пакеты расчетов и измерений для гинекологии. Пакеты расчетов и измерений для абдоминальных исследований. Пакеты расчетов и измерений для урологии. Пакеты расчетов и измерений для малых органов. Пакеты расчетов и измерений для ургентной медицины. Пакеты расчетов и измерений для ангиологии. Пакеты расчетов и измерений для кардиологии. Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа с возможностью измерения антетенки и задней стенки. Автоматическое оконтуривание левого желудочка и измерение эжекционной фракции, опция. 4. Основные характеристики: 4.1 Режимы сканирования: В-режим. М-режим. Псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков. Пространственное компаундирование. Режим второй (тканевой) гармоники THI. Режим формирования тканевой инверсной гармоники с инверсией фазы. Импульсно-волновой доплер PW. Режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) Цветной доплер CFM. Энергетический доплер. Направленный энергетический доплер. Триплексный режим в реальном времени. Режим многолучевого составного сканирования. Расширенное конвексное сканирование в В-режиме для конвексных датчиков. Режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением для точной визуализации мелких сосудов. Специальный режим для повышения качества визуализации структур сердца. 4.2 Формирование изображений: Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора. Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора.Динамическая фокусировка на прием Динамическая апертура на излучение и прием. Аподизация на излучение и прием. Возможность регулировки плотности линий в В-режиме и режиме CFM. Частотное компаундирование. Динамическая фильтрация по глубине сканирования. Псевдоокрашивание полутонового изображения. Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на замороженном изображении. Автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока. Поворот и инверсия изображения. Фильтр подчеркивания границ изображения. Сглаживание изображения. Управление гамма-коррекцией. Органоспецифичный режим подавления зернистости на основе адаптивного алгоритма. Интеллектуальная адаптация алгоритма шумоподавления. Автоматическая дифференцированная обработка следующих зон: ткань органа, граница структур, анэхогенные участки. Поддержка режимов тканевой и инверсной тканевой гармоники с инверсией фазы всеми типами датчиков: линейными, конвексными и микроконвексными, фазированными, объемными. Поддержка органоспецифичного режима подавления зернистости всеми датчиками: линейными, конвексными и микроконвексными, фазированными, объемными. Сочетание режима отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением с B-режимом Сочетание режима отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением с режимом ЦДК/ЭДК. Сочетание режима отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением с режимом спектрального допплера. Поддержка режима повышения качества визуализации структур сердца всеми фазированными датчиками. Сочетание режима повышения качества визуализации структур сердца с B-режимом. Сочетание режима повышения качества визуализации структур сердца с режимом ЦДК/ЭДК. Сочетание режима повышения качества визуализации структур сердца с режимом спектрального допплера. 4.3 Измерения. Варианты проведения измерений: во время исследования, из памяти кинопетли, из сохраненных файлов. Измерения в В-режиме: расстояние, площадь (метод эллипса, метод оконтуривания), объем, угол, отношение линейных размеров, отношение площадей. Измерения в М-режиме: расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращениий, время нарастания/спада. Измерения в режиме регистрации спектрального доплера: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационный индекс, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени. Анализ кривых роста плода в акушерской программе. 4.4 Сервисные функции. Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем. Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта. Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций, не мене 12. Возможность печати изображений на чернобелый и\или цветной принтер Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме. Изменение общего усиления и компенсационного усиления по глубине. Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК/ЭДК нажатием кнопки. Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей. Изменение положения и наклона рамки. Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера нажатием кнопки: Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей. Изменение положения и угла контрольного объема. Автоматическое отслеживание и оптимизация положения и угла наклона рамки в режиме цветового доплеровского картирования. Автоматическое отслеживание и оптимизация положения и угла наклона рамки в режиме энергетического доплеровского картирования. Режим развертки только ультразвукового изображения на весь экран, активируемый специализированной клавишей на панели. Одновременное отображение изображений в режиме сравнения, шт., не менее 28. Раздельная регулировка параметров сканирования в каждом режиме при их совместной работе. Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с возможностью выбора измеряемых параметров. Сохранение изображений в формате «сырых» необработанных данных, с возможностью изменения следующих параметров сканирования: В-режим: общее усиление сигнала, компенсационное усиление по глубине, латеральное усиление, органоспецифичный алгоритм шумоподавления, динамический диапазон, карта серого, псевдоколоризация, поворот и зеркальное отображение. М-режим: скорость обновления экрана, динамический диапазон, усиление сигнала, карта серого, псевдоколоризация, усиление контуров. ЦДК/ЭДК: усиление сигнала, инверсия карты, сглаживание, положение базальной линии, карта колоризации, приоритет режима ЦДК, картирование заданной скорости. Спектральный допплер: положение базальной линии, пристеночный фильтр, скорость обновления экрана, корректировка угла (грубая и точная), инверсия спектра, динамический диапазон, карта серого, псевдоколоризация, Архивация ретроспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности. Архивация проспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности . Редактирование кинопетли (в том числе сегментарное). Возможность добавления изображений в отчёт. Система автоматического ввода комментариев с возможностью создания собственной библиотеки. Форматы сохранения отчёта: PDF/RTF. Запись кадров и конопетель в форматах, совместимых с Windows (jpeg, AVI). Запись динамических клипов на CD/DVD в формате AVI . Запись статических изображений на CD/DVD в формате jpeg. Подсоединение по протоколу Ethernet и сохранение изображений, кинопетель и отчётов на удалённом компьютере. Архивация изображения на встроенный жесткий диск. Объем встроенной твердотельной SSD памяти для хранения информации, ГБ , не менее 500. Архивация изображения на внешние носители, через порт USB. Передача данных, сохранение на сервер и медиа-носители, печать по протоколу DICOM 3.0. Опция загрузки списка текущих задач с DICOM-сервера. Опция DICOM, позволяющая загружать на сервер дополнительную информацию об условиях проведения обследования. 4.5 Технологии визуализации SBeam (Многолучевое сложносоставное сканирование) Nanoview & Nanopure - адаптивный режим шумоподавления MFI - режим микропотокового изображения THI - Пульсово-реверсивная тканевая гармоника HPRF - импульсно-волновой доплер 5. Параметры формирования изображения УЗ. Параметры ультразвуковых датчиков. 5.1 Датчик конвексный Глубина проникновения в В-режиме, не менее 400 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 400 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 400 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 2 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 5. 5.2 Датчик микроконвексный педиатрический Глубина проникновения в В-режиме, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 280 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 2 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 3. 5.3 Датчик микроконвексный педиатрический Глубина проникновения в В-режиме, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 280 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 2 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 3. 5.4 Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии Глубина проникновения в В-режиме, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 280 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 0,5 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. .Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 5. 5.5 Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии Глубина проникновения в В-режиме, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 280 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 0,5 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. .Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 5. 5.6 Датчик биплановый внутриполостной (микроконвекс-микроконвекс) Глубина проникновения в В-режиме, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 280 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 0,5 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. .Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 3. 5.7 Датчик линейный Глубина проникновения в В-режиме, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 280 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 0,5 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 3. 5.8 Датчик линейный высокочастотный Глубина проникновения в В-режиме, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 280 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 0,5 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 5. 5.9 Датчик линейный с широкой апертурой) Глубина проникновения в В-режиме, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 280 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 0,5 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 5. 5.10 Датчик линейный с узкой апертурой Глубина проникновения в В-режиме, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 280 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 0,5 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 5. 5.11 Датчик секторный фазированный монокристаллический Глубина проникновения в В-режиме, не менее 330 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 330 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 330 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 2 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 3. 5.12 Датчик секторный фазированный Глубина проникновения в В-режиме, не менее 380 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 380 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 380 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 2 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 5. 5.13 Датчик секторный фазированный педиатрический Глубина проникновения в В-режиме, не менее 310 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 310 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 310 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 0,5 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 5. 5.14 Датчик секторный фазированный чреспищеводный Глубина проникновения в В-режиме, не менее 310 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 310 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 310 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 0,5 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 3. 5.15 Датчик конвексный для объемного сканирования Глубина проникновения в В-режиме, не менее 380 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 380 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 380 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 2 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 3. 5.16 Датчик микроконвексный внутриполостной для объемного сканирования Глубина проникновения в В-режиме, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 280 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. .Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 3. 6. Основные параметры: Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение 24. Количество одновременно используемых фокусных зон 8. Возможность наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, градусы, не менее ±20. Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового доплера PW " 0.1-25" Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме цветового доплера CFM " 0.1-18 " Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме энергетического доплера PD " 0.1-18 " Количество цветовых карт в В-режиме, не менее 10. Количество цветовых карт в режиме цветового доплера CFM, не менее 26. Количество цветовых карт в режиме энергетического доплера PD, не менее 11. Количество карт серого, не менее 24. Диапазон регистрируемых скоростей кровотока в режиме CFM, не уже, 0.1-298 см/с. Максимальная регистрируемая скорость кровотока в режиме импульсно-волнового допплера PW, не менее, 30 м/с. Диапазон изменения размера контрольного окна в режиме импульсно-волнового допплера PW, не уже, 0.5-40.0 мм. Диапазон изменений допплеровского угла в режиме импульсно-волнового допплера PW, не уже, ±89 градусов. Шаг изменения допплеровского угла в режиме импульсно-волнового допплера PW, не более, 1° градусов. Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум), не менее 10. Увеличение изображения в режиместоп-кадра (PAN-зум), не менее 10. Шкала серого, градаций, не менее 256. Максимальный размер кинопетли, кадров, не менее 20000. Максимальный размер кинопетли, , не менее 3600 секунд. Количество лучей, формирующих составное многолучевое сканирование, не менее 7. Количество шагов регулировки режима многолучевого сканирования, не менее 5. Частотный диапазон системы, не уже 1.0-18.0 МГц. Количество цифровых процессинговых каналов, не менее 2150400. Максимальная частота кадров, не менее, 2002 к/с. Максимальная глубина сканирования, не менее, 41 см. Максимальное значение динамического диапазона системы, регистрируемое на экране, не менее, 280 дБ. Изменение угла сканирования на линейных датчиках в В-режиме, не менее, ±20 градусов. 7. Опции УЗ Чреспищеводные исследования, Возможность. Режимы сканирования Анатомический М–режим, Наличие. Количество курсоров анатомического М-режима, одновременно расположенных под произвольными углами (при наличии режима), не менее 5. Постоянно-волновой допплер (CW)-наличие. Диапазон PRF в режиме CW, не уже, 0.3-140 кГц. Максимальная регистрируемая скорость кровотока в режиме CW, не менее, 120 м/с. Пакет тканевой допплерографии (TDI)-наличие. Режим цветового тканевого допплера, Возможность. Режим энергетического тканевого допплера, Возможность. Режим спектрального тканевого допплера, Возможность. Режим совмещенного цветового тканевого допплера и М-режима-наличие. Получение 3D изображения с помощью 2D датчика , Возможность. Получение 4D-изображения с помошью объемных датчиков. Возможность. Режим эластографии сдвиговой волны, Возможность. Синхранизация по каналу ЭКГ , Возможность. Режим исследований с контрастными веществами, Возможность. Режим улучшения визуализации иглы в поле обзора датчика при проведении инвазивных процедур путем изменения угла наклона УЗ-лучей, Возможность. 8. Пакеты специализированных программ. Пакеты расчетов и измерений для ЭКО. Стресс-эхокардиография. Программа автоматического расчета с возможностью ручного редактирования основных акушерских показателей: БПР, ДБ, ОГ, ЛЗР, с использованием алгоритмов автоматического оконтуривания и распознавания границ органов. Программа для биопсии. Встроенная программа демонстрации клинических возможностей прибора. Обработка данных исследований сердца. Количественный анализ сократимости миокарда в режиме тканевого допплера с построением графиков. Пакет для недопплеровской количественной оценки движения и деформации миокарда. Пакет для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии Обработка данных исследования потоков крови в камерах сердца. Полуавтоматическое оконтуривание ЛЖ в B-режиме и автоматический расчет ФВ с возможностью ручного редактирования. Обработка данных исследования сосудов Программный модуль для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа с программой анализа точности измерения. Обработка данных объемного сканирования. Режим построения объемного изображения с возможностью перемещения виртуального источника освещения. Быстрое изменение положения источника освещения нажатием клавиш на сенсорном экране. Регулировка положения источника освещения с помощью трекбола. Режим послойной визуализации полученного объёма, аналогичный томографии - мультислайсинг Регулировка толщины среза. 9. Конструктивные характеристики и параметры УЗ. 9.1 Жидкокристаллический монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне. Диагональ монитора, не менее, 23 дюймов. Угол обзора, , не менее 178° градусов. Разрешение изображения, выводимого на экран, не менее 1920*1080. Наклон не менее, от -20 до +90 градусов. Поворот не менее, от -30 до +30 градусов. Диапазон изменения высоты монитора, не менее,130 мм. 9.2 Устройства ввода. Русифицированная панель управления. Встроенная алфавитно-цифровая qwerty клавиатура. Интерактивная подсветка клавиатуры со световым обозначением текущих режимов работы. Программируемые пользователем клавиши, не менее 5 шт. Встроенные стерео-динамики. Диапазон изменения высоты панели, не менее, 110 мм. Поворот панели, не менее, 30 градусов. Сенсорная ЖК-панель, с диагональю не менее, 13,3 дюймов. Разрешение изображения, выводимого на экран панели, не менее 1920*1080. Угол обзора сенсорной панели по вертикали 110 градусов. 9.2 Порты. Количество портов для подключения УЗ датчиков, не менее 5. Количество встроенных разъемов USB, не менее 4. Разъем S-Video (стандарт PAL/NTSC), не менее 1. Разъем HDMI, не менее 1. Разъем VGA, не менее 1. Разъем Ethernet (RJ45) не менее 1. Панель ввода ЭКГ–сигналов,не менее 1. Разъем Gel подогреватель ,не менее 1. Разъем ножного переключателя, не менее 1. 9.3 Масса-габаритные характеристики. Минимальная высота, не более, 1282 мм. Максимальная высота, не менее, 1520 мм. Ширина, не более, 580 мм. Глубина, не более, 815 мм. Вес, не более, 60 кг. 9.4 Электропитание. Напряжение 220 В / 50 Гц. Максимально потребляемая мощность , не более 300 ВА. 9.5 Дополнительные средства. Встроенный DVD-дисковод. Кабель ЭКГ на 3 отведения с подключением к панели ввода ЭКГ-сигналов. Встроенный модуль видеозахвата и записи обследования в реальном времени. Встроенный подогреватель геля. Адаптер Wi-Fi ., Принтер для печати Секторный фазированный датчик – 1 шт. Датчик секторный фазированный неонатальный Глубина проникновения в В-режиме, не менее 380 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 380 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 380 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 2 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 5. Широкополосный микроконвексный датчик – 1 шт. Датчик микроконвексный педиатрический Глубина проникновения в В-режиме, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 280 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 2 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 3. Широкополосный линейный датчик – 1 шт. Датчик линейный с широкой апертурой Глубина проникновения в В-режиме, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме PW, не менее 280 мм. Глубина проникновения в режиме CFM, не менее 280 мм. Продольная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 0,5 мм. Поперечная разрешающая способность в В-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования, не хуже 1 мм. Контрастное разрешение в В-режиме мишеней в рабочем диапазоне глубин сканирования, имеющих уровень относительно фона, 3 Дб. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 5. Количество частот тканевой гармоники, не менее 5. Требования к условиям эксплуатации: Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям: •наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение от 100 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 250 Вт); •в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. •Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плитки. •по месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ; •необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в пределах от +10 °C до +40 °C; •относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать от 0 до 90% без конденсации. Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц: Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | Шт | 1 |
| 2 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | Консоль – 1 шт. Физические свойства Высота регулируемая 1354 - 1620 мм (с монитором) Ширина 520 мм. Глубина 730 мм Вес 54 кг (без аксессуаров) Регулировка панели управление по высоте 100 мм Характеристики консоли 4 активных порта (не включая порт для карандашного датчика) 4 поворотных колеса с тормозами Эргономичная панель управления Наличие сенсорного экрана • 10,1'' ЖК цветной монитор с светодиодной подсветкой • Разрешение 1280х800 • Наличие виртуальная алфавитно-цифровая клавиатура Полная выдвижная алфавитно-цифровая QWERTY клавиатура (опция) Светящиеся обозначения контрольной панели Сенсорный экран (Touch Screen) Наличие трекбол 5 держателей датчиков Наличие передней ручки Операционная система Windows 10 Возможность подключения ЭКГ модуля Жесткий диск SSD 512Gb Характеристика монитора Монитор 21,5 дюймов с светодиодной подсветкой Разрешение 1920х1080 (16:9) Количество цветов 16,7 М Наличие регулировка яркости Интерактивное динамическое программное меню Регулировка монитора по высоте 180 мм Системные характеристики Гибридное цифровое формирование луча Частотный диапазон 2 - 16 MHz Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) 38 см Наличие процессинговых каналов 860 160 256 оттенков серого Количество фокусов 4 Количество фокусных зон 8 Многочастотная/широкополосная технология Система внутреннего динамического диапазона 256 Смешивание частоты Максимальная частота кадров 2000 Hz (в зависимости от датчика и режима) Максимальная частота цветных кадров 400 Hz (в зависимости от датчика и режима) Изменение направления: право/лево, верх/низ Поворот изображения: 90, 180, 270 градусов Резервное копирование/восстановление данных Доступные режимы сканирования 2D – режим Динамический диапазон максимально 256 Наличие цветовых карт 11 Воспроизведение кинопетли: вкл., выкл. Скорость воспроизведение кинопетли: 6, 12, 25, 50, 100, 150, 200, 300 Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) 38 см Количество фокусов 4 Изменение направления: право/лево, верх/низ Смешивание частоты Наличие регулировки частот Усиление: 0 – 100 Наличие серых карт 12 Harmonic: вкл., выкл. Размер изображения регулируемый 70 – 100% Плотность линии: низкое, среднее, высокое Количество линий TGС: 8 Усреднение кадров до 9 Мощность регулируемая 2 – 100 Уровень отклонения: 0 – 30 Pulse Inversion Harmonic: вкл., выкл. (в зависимости от датчика) Наличие - Трапециевидного режима Область сканирования: 40 – 100% М - режим Динамический диапазон максимально 256 Изменяемая скорость развертки Наличие серых карт 12 Наличие цветовых карт 11 Формат дисплея: • Только М - режим • Верх/низ, лево/право • Размер 50/50, 30/70, 70/30 Усиление М-режима: 0 – 100 Изменение мощности 2 – 100 Наличие цветного М – режима Наличие анатомического М - режима Режим цветного доплера (CD) Наличие цветовых карт 12 Изменение шагов базовой линии -8/8 Изменение баланса 0-16 Изменение плотности линии 3 шагов Чувствительность регулируемая 5 шагов Усреднение кадров 10 шагов Инвертирование шкалы: вкл., выкл. Усиление регулируемое 0 - 100 Мощность регулируемая 2 - 100 Фильтр регулируемый не менее 4 шагов ЧПИ 0,1 – 19,5 KHz Режим энергетического доплера (PD) Наличие цветовых карт 12 Изменение баланса 0-16 Изменение плотности линии 3 шага Чувствительность регулируемая 5 шагов Усреднение кадров 5 шагов Усиление регулируемое 0 - 100 Мощность регулируемая 2 - 100 Фильтр регулируемый 4 шага ЧПИ 0,1 – 19,5 KHz Режим импульсно-волнового доплера (PWD) Автоматическое измерение: вкл., выкл. Изменение шагов базовой линии -8/8 Наличие цветовых карт 11 Наличие доплеровских карт 12 Формат дисплея: • Только PWD • Верх/низ, лево/право • Размер 50/50, 30/70, 70/30 Максимальный динамический диапазон 256 ЧПИ 1 – 22,5 KHz Скорость развертки 15 – 117 мм/сек Усиление регулируемое 0 - 100 Мощность регулируемая 2 - 100 Инвертирование шкалы: вкл., выкл. Смешанный режим: вкл., выкл. Громкость звука регулируемая 0 – 100% Размер контрольного объема регулируемая 0.5 – 25 мм Фильтр регулируемый до 4 Постоянно волновой доплер (CWD) Автоматическое измерение: вкл., выкл. Изменение шагов базовой линии -8/8 Наличие цветовых карт 11 Наличие доплнровских карт 12 Формат дисплея: • Только СWD • Верх/низ, лево/право • Размер 50/50, 30/70, 70/30 Максимальный динамический диапазон 256 Усиление регулируемое 0 - 100 Мощность регулируемая 2 - 100 Инвертирование шкалы: вкл., выкл. Громкость звука регулируемая 0 – 100% Скорость развертки 18 – 142 мм/сек Фильтр регулируемый до 4 Датчик конвексный 2-8 МГц – 1 шт. Акушерство, гинекология, абдоминальные исследования, сердце плода Диапазон частот 2- 8 МГц; Радиус кривизны 60 мм; Область просмотра 58°; Число элементов 192; Возможность использования биопсийного набора. Датчик линейный 3-16 МГц – 1 шт. Малые органы, периферические сосуды, скелетно-мышечные исследования. Диапазон частот 3 – 16 МГц; Центральная частота: 8,7 МГц; Область просмотра: плоский; Число элементов 192; Возможность использования биопсийного набора. Подогрев геля – 1 шт. Имеет рычажок переключения режимов нагрева: 0-0градусов, ¦-30 градусов, ¦¦-37 градусов. Материал изготовления: Пластик и нержавеющая сталь. 3 позиции: выкл., режим1, режим2. Клавиатура – 1 шт. Полная выдвижная алфавитно-цифровая QWERTY клавиатура Видеопринтер медицинский черно-белый – 1 шт. Графическое изображение на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати 3,9 сек. Источник бесперебойного питания – 1 шт. Мощность 3 кВА. Выпрямитель тока с функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. Пылезащитный чехол – 1 шт. Чехол для защиты от попадания пыли и влаги. Бумага для видеопринтера – 1 упаковка. Термочувствительная бумага для печати ультразвукового видео изображения, 110 мм* 20 метр в рулоне; 1 уп – 5 рулонов. Требования к условиям эксплуатации: Требования к помещению: Площадь: не менее 10кв. метров. Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц. Температура: При работе: 10 – 35 °С. Хранение и транспортировка: -25 – 60 °С. Относительная влажность: до 75% без конденсации. Влажность: При работе: от 30 % до 75 %. Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 %. Уровень безопасности: оборудование не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с кислородом или с оксидом азота. Уровень защиты от электрошока (соединение с пациентом): тип BF оборудования. Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц: Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |
| 3 | Ультразвуковая диагностическая система | Основной блок 1 комплект. Общие требования: Универсальная портативная ультразвуковая диагностическая система. Области применения: Абдоминальные исследования. Акушерство и гинекология. Кардиология. Неврология. Травматология и ортопедия. Урология. Эндокринология. Ангиология. Педиатрия. Неонатология. Транскраниальные исследования. Онкология. Основной блок: Рукоятка для переноски – наличие. Программное обеспечение на русском языке – наличие. Русифицированная панель управления – наличие. Встроенная алфавитно-цифровая клавиатура – наличие. Интерактивная подсветка клавиатуры со световым обозначением текущих режимов работы – наличие. Программируемые пользователем клавиши, не менее 8. Встроенные звуковоспроизводящие стерео динамики – наличие. Жидкокристаллический монитор высокого разрешения, диагональ не менее 15 дюймов. Угол обзора не менее 178 градусов. Разрешение изображения, выводимого на экран не менее 1024*768 пикселов. Регулировка наклона монитора 30 градусов. Регулировка яркости экрана при помощи электронных клавиш – наличие. Отключаемый хранитель экрана и отключение излучения датчиков с настраиваемой задержкой включения – наличие. Встроенная программа демонстрации клинических возможностей прибора – наличие. Разъемы на основном блоке (без применения дополнительных переходников): Разъем для подключения датчика, не менее 2. Разъем питания, не менее 1. Количество встроенных в аппарат USB-портов, без применения внешних разветвителей, не менее 4. Разъем VGA, не менее 1. Видео-выход, не менее 1. Разъем S-Video (стандарт PAL/NTSC), не менее 1. Разъем Ethernet, не менее 1. Порт дистанционного управления, не менее 1. Габариты и вес системы: Высота не более 380 мм. Ширина не более 420 мм. Глубина не более 195 мм. Вес не более 9,0 кг. Характеристики системы: Отображаемое количество градаций серого не менее 256. Частотный диапазон системы не уже 1,5 - 16,0 МГц. Режим расширенного угла обзора на всех датчиках – наличие. Количество цифровых процессинговых каналов не менее 150 000. Архитектура аппарата, обеспечивающая 8-ми канальную параллельную обработку сигналов с датчика, значительно повышающая частоту кадров – наличие. Максимальная частота кадров не менее 405 к/с. Отклонение ультразвукового луча на линейном датчике не менее от -6 до +6 градусов. Режим трапециевидного сканирования на линейных датчиках – наличие. Максимальная глубина сканирования не менее 38,8 см. Минимальная глубина сканирования не более 0,9 см. Динамический диапазон системы, регистрируемый на экране не уже 10-220 ДБ. Количество зон фокусировки не менее 4. Не менее 16 позиций фокуса. Дуплексный и триплексный режимы в реальном времени – наличие. Технология формирования тканевой гармоники – наличие. Технология формирования тканевой инверсной гармоники с фазовым сдвигом – наличие. Поддержка режимов тканевой и инверсной тканевой гармоники с фазовым сдвигом всеми датчиками: линейными, конвексными, микроконвексными, фазированными, объемными – наличие. Режим многолучевого составного сканирования (компаундинг) поддерживаемый линейными датчиками – наличие. Количество лучей, формирующих составное сканирование не менее 5. Органоспецифичный режим подавления зернистости на основе адаптивного алгоритма – наличие. Поддержка органоспецифичного режима подавления зернистости всеми датчиками: линейными, конвексными, фазированными, объемными – наличие. Количество шагов регулировки режима не менее 4. Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме. Изменение общего усиления и компенсационного усиления по глубине – наличие. Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК/ЭДК, изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей – наличие. Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера, изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей – наличие. Двухступенчатый режим полноэкранного отображения изображения, активируемый клавишей на панели – наличие. Увеличение "живого" изображения не менее 10 раз. Увеличение стоп кадра не менее 10 раз. Панорамное увеличение не менее 80%-1000%. Режимы работы: Быстрое изменение соотношения отображения совмещенных режимов работы (B/M, B/PW, B/CW) – наличие. В–режим – наличие: Максимальная глубина сканирования не менее 38,8 см. Минимальная глубина сканирования не более 0,9 см. Частота кадров не менее 400 к/с. Динамический диапазон не менее 30-220 ДБ. Усиление не мене 0~100dB, не менее 51 шага регулировки. Регулируемое по глубине усиление не менее 8 позиций. Количество предустановленных карт серого не менее 25. Количество карт псевдоколоризации не менее 25. Отклонение ультразвукового луча на линейном датчике не менее от -6 до +6 градусов. М–режим – наличие: Скорость не менее 1~6. Цветной М–режим – наличие. Цветной М–режим – наличие: Частота кадров не менее 405 к/с. PRF: не менее 0.1~14.8 кГц. Скорость потока не менее 1.0~262.9 см/сек. Усиление не менее 0~100, шаг не более 2. Базовая линия не менее: -8~8. Энергетическое допплеровское картирование – наличие: Два активных окна отображающих в реальном времени В и ЭДК режимы – наличие. Направленный энергетический допплер – наличие. PW/CW – наличие: PRF не менее: PW: 0.7 ~ 24.0 kHz, CW: 0.4 ~ 160.0 kHz. Скорость потока не менее: PW: 4.7 ~ 462 см/с, CW: 7.7 ~ 3080 см/с. Усиление не менее 0~100, шаг не более 2. Базовая линия не менее: -4~4. Угол не менее: -89°~89°. Тканевой допплер – наличие: Акустическая мощность не менее: 7%-100%. Усиление не менее 0~100, шаг не более 2. Динамический диапазон: 10-70, не менее 5 шагов регулировки. Базовая линия не менее: -8~8. Анатомический М–режим – наличие. Цветной анатомический М–режим (при наличии анатомического М-режима) – наличие. Количество курсоров М-режима, одновременно располагаемых под произвольным углом не менее 3. Режим интерактивного панорамного сканирования с отображением в реальном масштабе времени – наличие. Цветовой индикатор оптимальной скорости перемещения датчика в процессе построения панорамного изображения – наличие. Возможность проведения измерений на полученном панорамном снимке – наличие. Максимальная длина получаемого панорамного изображения не менее 110 см. Работа режима панорамного сканирования на всех основных типах датчиков: линейных, конвексных, микроконвексных, фазированных – наличие. Анатомический М–режим – наличие. Цветной анатомический М–режим (при наличии анатомического М-режима) – наличие. Количество курсоров М-режима, одновременно располагаемых под произвольным углом не менее 3. Программный модуль для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа с программой анализа точности измерения – наличие. Наличие ручной корректировки на экране полученного автоматического оконтуривания КИМ – наличие. Архивация изображений: Возможность проведения протокольных измерений и вычислений на сохранённых изображениях – наличие. Активация M-режима на сохраненной 2D-кинопетле с изменением формата отображения – наличие. Кинопетля не менее 12 390 кадров. Кинопетля не менее 180 секунд. Мгновенная архивация ретроспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности – наличие. Мгновенная архивация проспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности – наличие. Изменение скорости прокрутки кинопетли не менее 8 позиций. Редактирование кинопетли (в том числе сегментарное) – наличие. Объем жесткого диска не менее 500 Гб. Датчик фазированный секторный – 1 шт. Диапазон частот датчика не уже 1,5 - 5,0 МГц. Центральные рабочие частоты в B-режиме 2,0/2,5/3,0/3,5 МГц. Центральные гармонические частоты 3,2/3,6 МГц. Количество элементов не менее 64. Датчик линейный – 1 шт. Диапазон частот датчика не уже 3,7 - 13,1 МГц. Центральные рабочие частоты в B-режиме 5,0/7,5/8,5/10,0 МГц. Центральные гармонические частоты 8,0/10,0 МГц. Количество элементов не менее 128. Апертура не более 38 мм. Датчик конвексный – 1 шт. Диапазон частот датчика не уже 1,7 - 6,0 МГц. Центральные рабочие частоты в B-режиме 2,0/3,5/4,5/5,0 МГц. Центральные гармонические частоты 5,0/6,0 МГц. Количество элементов не менее 128. Радиус кривизны не менее 50 мм. Максимальный угол обзора не менее 90 град. Датчик внутриполостной – 1 шт. Диапазон частот датчика не уже 4,0 - 9,0 МГц. Центральные рабочие частоты в B-режиме 5,0/6,5/7,5/8,0 МГц. Центральные гармонические частоты 4,0/5,0 МГц. Количество элементов не менее 128. Радиус кривизны не более 10 мм. Максимальный угол обзора не менее 170 град. Кейс для транспортировки – 1 шт. Кейс с замком и колесами для транспортировки аппарата Тележка для аппарата – 1 шт. Тележка для аппарата с держателями для датчиков и полкой для установки принтера. Требования к условиям эксплуатации. Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям: •наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение от 100 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 250 Вт); •в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. •по месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ; Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ МЗ РК 3. Паспорт/руководство на государственном/русском языке 4. Авторизационное письмо от завода-производителя 1. Паспорт на государственном и русском языке 2. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы ЛС и МИ» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК. 3. Авторизационное письмо от завода-производителя Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |  |  |
| 4 | Анализатор газов крови, электролитов и метаболитов | Анализатор газов крови, электролитов и метаболитов серии является анализатором газов крови / критических состояний, основанный на микроэлектронике и передовой технологии: микро сенсорных картах. Эти технологии позволяют сократить размер, вес анализатора и расходных материалов, стоимость анализа и время обслуживания. В то же время их использование увеличивает скорость работы прибора и служит гарантом в безотказной работе анализатора. Область применения: Клинико-диагностическая лаборатория (IVD), реанимация. Измеряемые параметры: pH, pO2, pCO2, Hct, Na+, K+, Cl, iCa, Glu, Lac. Возможные типы пробы: цельная гепаринизированная кровь. Объем пробы: не более - 100 мкл. Время анализа одной пробы не более 120 сек. Наличие универсального считывателя штрих кода. Анализатор основан на современных технологиях, позволяющих минимизировать его обслуживание (не требуется замена сенсоров, отдельных растворов, емкостей с отходами). Все измеряющие сенсоры находятся в отдельном картридже и заменяются единовременно. Каждый картридж готов к использованию и легко заменяется за считанные секунды. Технология картриджной RFID автоматически фиксирует время установки картриджа, дату, номер партии, параметры тестирования и использование. Существует значительная экономия времени безотказной работы анализатора при замене только картриджа калибратора, который не требует времени на прогрев, по сравнению с двух-четырехчасовым ожиданием для комбинированных систем картриджей. Реагенты для калибровки и промывки прибора находятся в одном паке совместно с емкостью для отходов. Срок работы на борту анализатора калибрующего картриджа не менее 28 сут. Наличие встроенного принтера. Панель управления: цветной сенсорный экран Наличие сканера штрих-кодов в комплекте. ПО на русском языке – наличие. Память результатов анализов на не менее 1000 тестов. Вес не более 8,5 кг. Габаритные размеры, не более (см): 39,1 x 30,5 x 36,20 (В х Ш х Г) Термобумага для принтера, 5 рул. / уп. – 1 упаковка. Термобумага для печати результатов на встроенном принтере Порт безопасности образца, 5 шт./уп. – 1 упаковка. Картридж автоматического контроля качества на 200 тестов – 1 шт. Картридж контроля качества на 200 тестов Карта сенсорная – 1 шт. Сенсорная карта (стандартная) Поглотители сгустков для капилляров, 200 шт./уп. – 1 упаковка. Поглотитель сгустков для капилляров (200 шт./упак.) Поглотители сгустков для шприца, 200 шт./уп. – 1 упаковка. Поглотители сгустков для шприца (200 шт./упак.) Картридж референсный – 1 шт. Инструмент для удаления клапана – 1 шт. Система из насосных трубок - Комплект насосных трубок 1 комплект. Раствор контрольный в ампулах уровень 1, 2, 3 – 1 упаковка. Картридж калибровочный на 400 тестов – 1 шт. Калибровочный картридж (400 тестов) Устройство для промывки проточных путей – 1 шт. Требования к условиям эксплуатации. Установите анализатор на чистую горизонтальную поверхность. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Обеспечьте достаточное пространство для надлежащей вентиляции анализатора: 5 см свободного пространства сверху и 10 см свободного пространства сзади. Используйте внутри помещения с сетью питания с заземленной нейтралью Перед установкой поверьте фон электромагнитного излучения в помещении. Температура: 15−32 °C Относительная влажность: 20−85 % Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |
| 5 | Монитор фетальный | Многофункциональный фетальный монитор. Определяет состояние плода при одноплодной и двуплодной беременности. Сердечный ритм эмбрионов и активность матки отображаются в режиме реального времени на цветном LCD-дисплее 4.7 дюймов (320х240), пользователь может легко отслеживать в режиме real-time как текущие показания, так сохранённые за 12 часов данные, выбрать фрагменты для распечатывания для детального исследования. Отображает сердечный ритм плода (FHR) активность матки (UC) и движения плода (FM) Определяет состояние плода при одноплодной и двуплодной беременности Автоматическое обнаружение движения плода 320х240 цветной ЖК-дисплей Функция тревоги при отклонении ЧСС плода Режим высокой скорости печати сохраненных данных Печать на диаграммной бумаге формата A4 и В5 Возможность использования бумаги для факса Легкий экранный доступ дисплея с функцией прокрутки Водонепроницаемые датчики 12- часовая память сохраненных данных Высокая точность с частотой 1 МГц Обновление программного обеспечения через RS-232C Автоматический анализ CTG Система удаленного мониторинга на 8 пациентов (опция) Встроенный 2-часовой аккумулятор (опция) Габариты 296 х 305,5 х 97,5 мм, прибл. 3,2 кг (без аккумулятора) Дисплей 4,7'' ЖК-дисплей (320х240) Записывающее устройство Разрешение: 8 (вертикально)/10 (горизонтально) точ/мм/ Скорости печати: 1, 2, 3 см/мин Функция подачи бумаги Электропитание Входящее: 100 - 240 В, 50-60 Гц, 1.2.А Исходящее: 18 В, 2,5 А Защита при сбое питания Аккумулятор - (12 В, 2600мА) Внешняя связь -: загрузка программы, центральная система связи (дополнительно) Температура - Рабочая температура: 10°- 40°С. Температура хранения: -10-60°С. ЧСС плода: Входящий сигнал: ультразвуковой допплер Ультразвуковая частота: 1МГц Ультразвуковая мощность: <10мВт/см2 Способ детектирования: автокорреляция Диапазон ЧСС плода: 50-210 уд/мин Точность ЧСС плода: 120-160 уд/мин: ±2 уд/мин Маточное сокращение Источник входящего потока: экстеранальный датчик с тензорезистором Нулевой сигнал: включение в одно касание Диапазон измерения: 0-99 ед Измерение движения плода Измерительный источник: ультразвуковой импульсный доплеровский РЛС Метод записи: всплески активности на линии канала UC показывают относительную интенсивность и длительность/движения эмбриона Память - 12 часов Автоматически й анализ CTG - Среднее значение базы ЧСС плода Число маточных сокращений Число акселераций Число децелераций - брадикардия на высоте сокращения пуповины у плода брадикардия в начале сокращения пуповины у плода брадикардия при сокращении пуповины у плода Тахикардия (умеренная, сильная) Брадикардия (умеренная, сильная) Результаты анализа CTG распечатываются каждые 10 мин (среднесрочный анализ) | Шт | 2 |
| 6 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ВЧ электрохирургический блок – 1 шт. Функциональное назначение оборудования Аппарат предназначены для рассечения и коагуляции биологической ткани. Аппарат должен позволять производить: резание с минимальной коагуляцией, резание с тонким слоем коагуляции, резание с толстым слоем коагуляции, резание в жидких средах, контактную коагуляцию, форсированную коагуляцию, бесконтактную коагуляцию, бесконтактную плавную коагуляцию, биполярное резание, биполярную коагуляцию, биполярную коагуляцию с автостопом, биполярную коагуляцию с автостартом и автостопом Максимальная номинальная выходная мощность аппарата, не менее 400 Вт Вес блока управления, не более 7 кг Специальные требования к блоку управления Функциональные требования Количество монополярных режимов, не менее: Восьми Монополярный режим резания № 1 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Резание с минимальной коагуляцией. Номинальная выходная мощность режима, не менее 400 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более 1600 В Монополярный режим резания № 2 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Резание с тонким слоем коагуляции. Номинальная выходная мощность режима, не менее 400 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее 1600 В Монополярный режим резания №3 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Резание с толстым слоем коагуляции. Номинальная выходная мощность режима, не менее 150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее 4000 В Монополярный режим резания № 4 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Резание в жидких средах. Номинальная выходная мощность режима, не менее 400 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее 1600 В Монополярный режим коагуляции № 5 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Контактная коагуляция. Номинальная выходная мощность режима, не менее 300 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более 1300 В Монополярный режим коагуляции № 6 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Форсированная коагуляция. Номинальная выходная мощность режима не менее 150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p) не менее 4000 В Монополярный режим коагуляции № 7 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Бесконтактная коагуляция. Номинальная выходная мощность режима, не менее 150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее 7000 В Монополярный режим коагуляции № 8 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Бесконтактная плавная коагуляция. Номинальная выходная мощность режима, не менее 70 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее 7000 В Количество биполярных режимов, не менее Четырёх Биполярный режим № 1 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Биполярное резание. Номинальная выходная мощность режима, не менее 150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не менее 800 В Биполярный режим № 2 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Биполярная коагуляция. Номинальная выходная мощность режима, не менее 150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более 650 В Биполярный режим № 3 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Биполярная коагуляция с автостопом. Автостоп подачи высокочастотного тока при завершении коагуляции. Наличие Номинальная выходная мощность режима, не менее 150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более 650 В Биполярный режим № 4 Указать наименование режима в соответствии с названием на панели блока управления Клинический эффект Биполярная коагуляция с автостартом и автостопом. Автостарт подачи высокочастотного тока при захвате ткани и автостоп при завершении коагуляции. Наличие Номинальная выходная мощность режима, не менее 150 Вт Максимальное выходное напряжение (Up-p), не более 650 В Интерфейс взаимодействия аппарата и пользователя: Выбор режимов и регулировка выходной мощности При помощи плёночно-контактных кнопок Установка выходной мощности для каждого режима Индивидуальная Индикация установленной выходной мощности монополярных и биполярных режимов Цифровая в ваттах Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей Наличие Количество монополярных выходов для подсоединения рабочих инструментов, не менее Одного Количество биполярных выходов для подсоединения рабочих инструментов, не менее Одного Количество разъёмов для возможного одновременного подсоединения педалей управления, не менее Двух Способы активации монополярного рабочего выхода Двухклавишная педаль, держатель монополярных электродов с кнопками управления Способы активации биполярного рабочего выхода Одноклавишная педаль, двухклавишная педаль Расположение на аппарате рекомендации по режимам и мощностям для применяемых инструментов На верхней панели корпуса блока управления Регулировка уровня громкости звуковых сигналов аппарата Кнопкой на передней панели аппарата Названия режимов На русском языке рядом с каждой кнопкой включения режима Требования безопасности: Класс аппарата по защите от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 Аппарат должен относится к классу II (у аппарата отсутствует необходимость защитного заземления и имеется более мощная изоляция, чем у аппаратов класса I) Тип аппарата по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 Аппарат должен относится к типу CF (более высокая степень защиты, чем у аппаратов типа BF) с защитой от разряда дефибриллятора Выходные разъемы блока управления Должны иметь защищенную конструкцию, не допускающую касания токопроводящих частей разъёмов при частичной расстыковке Тип нейтрального электрода Аппарат должен позволять работать с односекционным и двухсекционным (разделенным) нейтральным электродом Индикация исправности цепи нейтрального электрода Световая и звуковая Индикация прилегания двухсекционного нейтрального электрода к телу пациента Световая и звуковая Совместимость с другим оборудованием: Наличие защиты аппарата от воздействия разрядных токов дефибриллятора Наличие Специальные требования к электрохирургическим инструментам и аксессуарам Требования к монополярным инструментам: Метод стерилизации Автоклавирование Диаметр штекера 4 мм ± 5% Тип позиционирующего элемента Шестигранник из изолирующего материала. Рабочие кончики электродов для контактной коагуляции Должны обладать антипригарными свойствами Требования к биполярным инструментам: Метод стерилизации Автоклавирование Рабочие кончики пинцетов для контактной биполярной коагуляции Должны обладать антипригарными свойствами Требования к держателям монополярных инструментов: Метод стерилизации Автоклавирование Длина кабеля, не менее 3 м Внутренний диаметр разъема держателя для подключения монополярных инструментов 4 мм ± 5% Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля Эластичный кабельный вывод Требования к держателям биполярных инструментов: Метод стерилизации Автоклавирование Длина кабеля, не менее 3 м Устройство для увеличения радиуса изгиба кабеля Эластичный кабельный вывод Требования к многоразовым нейтральным электродам: Эластичный пластинчатый нейтральный электрод Из токопроводящей резины Площадь нейтрального электрода, не менее 408 см.кв. Требование к держателю многоразовых нейтральных электродов: Длина кабеля, не менее 3 м Метод санитарной обработки Дезинфекция Требования к педальным переключателям режимов: Классификация по степени защиты от вредного проникновения воды Не хуже IP X7 (защита от воздействия воды при временном погружении) Классификация по опасности воспламенения от педали Педаль с защитой от воспламенения, категория AP Длина кабеля Не менее 3 м Дополнительные комплектующие: Педаль двухклавишная; Педаль двухклавишная; 1 шт. Педаль одноклавишная биполярная; Педаль одноклавишная биполярная; 1 шт. Нейтральный электрод из резины; Нейтральный электрод из токопроводящей резины, 408 см кв. ± 5%; 1 шт. Держатель нейтрального электрода «джек».; Держатель нейтрального электрода «джек». Длина кабеля 3 м ± 5%; 1 шт. Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода "джек"; Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода "джек" (длина кабеля 2,7 м ± 5%); 1 шт. Держатель монополярных инструментов (электродов).; Держатель монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Длина кабеля 3 м ± 5%; 2 шт. Держатель монополярных иснструментов (электродов) с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ).; Держатель монополярных иснструментов (электродов) с кнопками управления (РЕЗАНИЕ, КОАГУЛЯЦИЯ). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - трехполюсная вилка (ФОТЕК, Valleylab). Длина кабеля 3 м ± 5%; 1 шт. Держатель биполярных инструментов (пинцетов). Длина кабеля 3 м ± 5%; Держатель биполярных инструментов (пинцетов). Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - вилка с двумя штекерами 4 мм ± 5%. Длина кабеля 3 м ± 5%; 2 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-нож, сечение (2 х 0,5 мм) ± 5%; 3 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-игла, 0,2 мм ± 5%; 2 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-петля (5 х 0,2 мм) ± 5%; 2 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-петля (10 х 0,2 мм) ± 5%; 1 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 4 мм ± 5%; 3 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 6 мм ± 5%; 1 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-нож, сечение (2 х 0,5 мм) ± 5%, удлиненный стержень; 1 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-крючок, удлиненный стержень, фиксация на держателе; 1 шт. Монополярный инструмент; Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный 4 мм ± 5%, удлиненный стержень; 1 шт. Пинцет прямой антипригарный; Пинцет прямой антипригарный, длина 190 мм ± 5%, размер площадки (8 х 2 мм) ± 5%, "евростандарт"; 3 шт. Пинцет прямой антипригарный; Пинцет прямой антипригарный, длина 250 мм ± 5%, размер площадки (8 х 2 мм) ± 5%, "евростандарт"; 2 шт. Пинцет байонетный прямой антипригарный; Пинцет байонетный прямой антипригарный, длина 230 мм ± 5%, размер площадки (6 х 1 мм) ± 5%, "евростандарт"; 1 шт. Кабель монополярных инструментов (электродов).; Кабель монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к лапароскопическим инструментам, монополярным пинцетам. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Длина кабеля 3 м ± 5%; 1 шт. Расходные материалы и изнашиваемые узлы:. Электрод нейтральный (возвратный); Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, вертикального исполнения; 25 штук. Электрод нейтральный (возвратный); Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, горизонтального исполнения; 25 штук. Требования к условиям эксплуатации; Температура воздуха от +10°C до +40°C. Относительная влажность воздуха от 30% до 75%. Атмосферное давление от 700 до 1060 Гпа. Максимальная высота над уровнем моря 4000 м. Условия транспортировки и хранения: Температура воздуха от –20°C до +50°C. Относительная влажность воздуха от 0% до 90%. Атмосферное давление от 500 до 1060 Гпа.. Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц; Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |  |  |
| 7 | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания | Наличие плит крепления к потолочному перекрытию консоли. Наличие промежуточного набора крепления для установки изделия при наличии подвесного потолка. Количество несущих элементов в конструкции промежуточного набора крепления не менее 10. Шланги подачи газа каждого типа соединены с газовыми разъемами, обозначены маркировкой и цветовым в соответствии с каждым газом, максимальное давление внутри шланга не менее 70 бар. Наличие декоративного короба, закрывающий потолочное крепление с возможностью быстрого демонтажа для сервисного доступа к узлам подключения электропитания и медицинских газов. Наличие вертикальной несущей стойки. Наличие сдвоенного поворотного плеча, длина каждого не менее 800 мм., наличие электропневмотормозов на обоих плечах. Максимальный угол поворота 330⁰С. Наличие не менее 6 клапанов медгазов + AGSS: 2xO2, 2xAir5, 2xVac, стандарта DIN 13260-2, с двумя положениями штекера (рабочий, дежурный), с сетчатыми фильтрами, с сервисными клапанами, с цветным маркировочным кольцом; Максимальная нагрузка на конце внешнего поворотного плеча не менее 200 кг., максимальная нагрузка на подвесной блок не менее 200 кг., Возможность ограничения поворота плечей в диапозоне от 30 до 330 ⁰С. Наличие подвесного блока для размещения розеток, поворотный с раздельными внутренними каналами для электричества газов и низкоточной проводки. Отсутствие на внешней поверхности консоли видимых винтовых соединений. Полезная длина поворотного подвесного блока не более 1200 мм. Ход сервисной колоны по высоте не менее 600 мм. Корпус приборной колонны с не менее 4 вертикальными рельсами по всей длине консоли из специального четырех секционного анодированного алюминиевого профиля. Длина приборной колоны не менее 1200 мм. Материал реек нержавеющая сталь. Наличие не менее 2-х полок с рельсами для навесного оборудования, нижняя с ручкой управления консолью с кнопками управления электропневмотормозами и выдвижным ящиком. Габариты каждой полки не более 500х400 мм. Максимальная нагрузка на полку не менее 60 кг. Внешние торцы полки с закругленными углами для предотвращения травм персонала. Конструкция консоли позволяет дальнейшее дополнительное оснащение консоли розетками и газовыми клапанами без демонтажа и доставки на завод. Разъемы быстрого соединения медицинских газов, каждый в комплекте с угловым штекером: кислород не менее 2шт., сжатый воздух 5 бар не менее 2 шт., вакуум не менее 2 шт., углекислота не менее 1 шт., закись азота не менее 1 шт., отвод наркогазов с эжектором AGSS EN 737-4 1шт. Тип газовых разъемов DIN 3260-2. Наличие двухступенчатой системы отключения штекера: промежуточное положение, при котором подача газа прервана, штекер остается в разъеме. Наличие сетчатых фильтров для очистки газа в газовых клапанах. Газовые клапана 2-х компонентные с возможностью замены замковой части без отключения клапана от газовой магистрали. Наличие цветовой и буквенной маркировки типа газа. Геометрия разъемных соединений отличается по типу газа что исключает ошибочное подключение оборудования. Возможность определить позицию установки каждого компонента на подвесном блоке. Возможность установки манометра для каждого вида газа. Наличие электрических розеток 220 В евростандарт с клеммами зануления не менее 10 шт. Масимальная сила тока 16А. Количество электрических цепей не менее 2. Онтакт выравнивания потенциалов не менее 5 шт. Разъем компьютерной сети RJ45 cat6 не менее 2шт. Наличие документов: 1. Удостоверение/допуск к работе и обслуживанию электроустановок с напряжением 1000В. 2. Сертификат на организацию прошедшее обучение на предприятии-производителя медицинских изделии Гарантийные обязательства: 12 месяцев с момента запуска оборудования. Т.к системы медицинских газов обеспечивают кислородом операционные, реанимационные и палаты с послеоперационными больными потенциальный поставщик обязуется предоставить следующие документы: - Документы, подтверждающие наличие материальных и трудовых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору, с приложением подтверждающих документов; - Документы, подтверждающие наличие материально - технической базы, необходимого инструментария, измерительных приборов для предоставления Услуги; - Документы, подтверждающие наличие сертифицированного штата квалифицированных сервисных инженеров; -Документы, подтверждающие наличие у сотрудников допусков к работе с сосудами высокого давления; | Шт | 1 |